- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Dissolution Tester adalah sebuah alat pengujian yang digunakan oleh industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif.

  - Uji Disolusi adalah penetapan jumlah atau persentasi zat aktif dari suatu padatan yang sudah terstandar.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - Functional Validation Guideline Installation and Operational Qualification Hanson Vision

  - USP Certificate Table Prednison

  - CPOB 2018

  - CPOTB 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Termometer Digital Standar

    - Stopwatch Standar

    - Tachometer Standar

    - Pipet Seukuran 2 mL

    - Syringe 60 mL

    - Gelas Kimia

    - Pipet tetes

    - Labu Ukur 50 mL

    - Labu Ukur 100 mL

    - Gelas Ukur 1000 mL

    - Spektrofotometer

    - Kuvet

    - Hot Plate

    - Stirer

    - Pompa Vacuum

    - Thermohygrometer standar

  - Bahan

    - Aquadest Bebas CO2

    - Tablet Baku Prednison (USP)

    - Zat Baku Prednison (Reference)

    - Stiker spotlight

    - Etanol p.a

    - Alumunium foil

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

    - Isi water bath Dissolution Tester dengan aquadest sampai batas “-------- 8 vessel” pada water bath.

    - Pastikan ke-8 buah labu disolusi terpasang pada alat watrebath.

    - Pastikan ke-8 buah basket/paddle terpasang pada tempatnya.

    - Masukkan secara hati-hati (jaga jangan sampai terjadi gelembung) 500 mL aquadest ke dalam setiap labu disolusi.

    - Hubungkan alat dengan sumber listrik 220 volt.

    - Tekan tombol Power Heater ke posisi ON.

    - Tekan tombol Power alat Dissolution Tester pada posisi ON.

    - Tempelkan stiker spotlight pada batang yang berputar.

    - Atur kecepatan putaran sebesar 50 rpm dengan memasukkan angka 50 pada posisi set points.

    - Atur suhu pada 37oC.

    - Tekan “START” dan “Run Test”.

    - Biarkan alat sampai mencapai suhu 37oC.

    - Siapkan Termometer Standar dan Stopwatch Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

  - Kalibrasi Alat

    - Kalibrasi Suhu

      - Siapkan Termometer Standar.

      - Masukkan probe Termometer Standar dalam water bath Dissolution Tester.

      - Letakkan sensor Termometer Standar sedekat mungkin dengan sensor yang ada pada water bath Dissolution Tester.

      - Atur suhu pada 37oC dan biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

      - Cocokan nilai yang ada pada standar dengan nilai yang terbaca pada alat.

      - Tekan tombol Menu, kemudian Tekan Tool.

      - Pilih “Cal Temp”.

      - Masukkan nilai yang diperoleh pada Termometer Standar.

      - Baca Termometer Standar dan Termometer pada inkubator, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

      - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

    - Kalibrasi Waktu

      - Atur waktu pada alat selama 30 menit pada display menu.

      - Tekan Start Dissolution Tester dan Standar secara bersamaan.

      - Matikan Stopwatch bersamaan dengan berhentinya alat.

      - Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Ulangi langkah a sampai d dengan waktu 45 dan 60 menit.

    - Kalibrasi Putaran

      - Atur kecepatan putaran 50 rpm dan klik “OK”.

      - Siapkan Tachometer Standar.

      - Sorotkan Tachometer Standar pada stiker yang telah di tempel (7.1.10).

      - Baca nilai yang diperoleh pada alat standar.

      - Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

      - Ulangi langkah a sampai e dengan kecepatan 75, 100, dan 150 rpm.

    - Uji Disolusi (Uji PVT)

      - Cara pembuatan media uji PVT (Aquadest bebas CO2)

      - Siapkan aquadest sejumlah yang diperlukan untuk pemeriksaan.

      - Panaskan aquadest sambil diaduk dengan stirrer sampai mendidih dan tutup dengan Alumunium foil.

      - Setelah mendidih saring dengan membran filter 0,45 µm dan dengan bantuan pompa vacuum dibawah 100 mbar.

      - Setelah disaring, masukkan ke dalam labu disolusi yang telah disiapkan.

      - Persiapan Larutan Baku Prednison

      - Timbang 25 mg zat baku prednison serbuk ke dalam labu ukur 50 mL.

      - Tambahkan etanol p.a sampai setengah labu ukur dan larutkan menggunakan ultrasonic.

      - Tambahkan etanol p.a sampai tanda batas volume.

      - Kocok hingga homogeny.

      - Pipet 2 mL larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 mL.

      - Encerkan dengan media disolusi sampai tanda batas volume.

      - Kocok hingga homogen.

      - Ukur dengan spektrofometer pada panjang gelombang 242 nm.

      - Persiapan kondisi pengukuran alat

      - Atur kecepatan putaran 50 rpm.

      - Atur suhu alat 37oC.

      - Atur waktu pengujian selama 30 menit.

      - Kalibrasi menggunakan Tablet Prednison Metode Basket dengan Prosedur Two Stage

      - Masukkan masing-masing 500 mL media disolusi ke dalam 8 labu disolusi.

      - Masukkan masing-masing 1 Tablet Prednison standar (10 mg/tablet) ke-8 basket.

      - Masukkan ke-8 basket ke masing-masing labu disolusi.

      - Setelah 30 menit, pipet 20 mL larutan uji dengan menggunakan syringe.

      - Ukur absorban larutan uji (poin d) dan larutan baku standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 242 nm. Sebagai larutan blanko digunakan media disolusi yang telah dibuat.

      - Hitung kadar prednison yang terdisolusi dari Stage One dan bandingkan dengan toleransi yang tercantum pada Certificate of Analysis Prednisone.

      - Jika hasil pada uji (poin e) tidak memenuhi toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison maka dilanjutkan ke tahap Stage Two.

      - Lakukan kembali langkah a sampai e.

      - Hitung rata-rata kadar Prednison yang terdisolusi dari langkah Stage One dan Stage Two.

      - Bandingkan hasil dengan toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison.

      - Kalibrasi menggunakan Tablet Prednison Metode Paddle dengan Prosedur Two Stage

      - Masukkan masing-masing 500 mL media disolusi ke dalam 8 labu disolusi.

      - Masukkan masing-masing 1 Tablet Prednison standar (10 mg/tablet) ke-8 vessel labu disolusi.

      - Setelah 30 menit, pipet 20 mL larutan uji dengan menggunakan syringe.

      - Ukur absorban larutan uji (poin d) dan larutan baku standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 242 nm. Sebagai larutan blanko digunakan media disolusi yang telah dibuat.

      - Hitung kadar prednisone yang terdisolusi dari Stage One dan bandingkan dengan toleransi yang tercantum pada Certificate of Analysis Prednisone.

      - Jika hasil pada uji (poin d) tidak memenuhi toleransi yang tercantum pada table Certificate of Analysis Prednison maka dilanjutkan ke tahap Stage Two.

      - Lakukan kembali langkah a sampai d.

      - Hitung rata-rata kadar Prednison yang terdisolusi dari langkah Stage One dan Stage Two.

      - Bandingkan hasil dengan toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison.

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

Description	: X		= Value obtained from standard readings

Y		= Value obtained from device/HMI

    - Perhitungan Kadar Prednison yang terdisolusi (%)

Concprednison=500 x AuAs x  Cs10 x 100%

Keterangan

Au	= Absorban larutan uji

As	= Absorban larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku

10	= Dosis tablet prednisone

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ±5% Error |
| 2 | Timer | ±2% Test |
| 3 | Rotation | ±4% Test |
| 4 | Dissolution Test | According to Certificate of Analysis Prednison |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8.

    - Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-025 | 00 | 09 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-025 | 01 |  | - Penambahan Uji Disolusi - Perubahan format - Perubahan pada alat dan bahan | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMKV SKK |
| --- | --- |