- Tujuan/Objective

Untuk memastikan bahwa penanganan media pembiakan dan pereaksi untuk pengujian mikrobiologi dilakukan dengan baik dan benar.

To ensure that the handling of culture media and reagens for microbiological testing is carried out properly and correctly.

- Ruang Lingkup/Scope

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan media pembiakan dan pereaksi untuk pengujian mikrobiologi di PT Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

All activities related to handling culture media and reagents for microbiological testing at PT Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab/Responsibility

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan prosedur ini

Quality Assurance Assistant Manager is responsible for approving and authorizing this procedure.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa dan menyiapkan prosedur ini.

Quality Control Assistant Manager is responsible for checking and preparing this procedure.

  - Supervisor Pemeriksaan Mikrobiologi dan Limbah bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

Microbiology and Waste Testing Supervisor is responsible for ensuring that this procedure is carried out properly.

- Definisi/Definition

  - Media pembiakan adalah nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba pada kondisi yang terkontrol.

The culture medium is a nutrient that is used to grow microbes under controlled conditions.

  - Standar kekeruhan McFarland digunakan untuk menstandarkan perkiraan jumlah bakteri dalam suspensi cair dengan membandingkan kekeruhan suspensi uji secara visual dengan kekeruhan standar McFarland.

McFarland turbidity standards are used to standardize the approximate number of bacteria in a liquid suspension by visually comparing the turbidity of a test suspension with the turbidity of a McFarland standard.

- Referensi/Reference

  - Farmakope Indonesia edisi VI, 2020

  - Suplemen I Farmakope Indonesia edisi VI, 2022

  - USP 44, 2021

  - PT Kimia Farma

  - Garcia L. 2010. Preparation of Routine Media and Reagents Used in Antimicrobial Susceptibility Testing, p 181-201. In Clinical Microbiology Procedures Handbook, 3rd Edition. ASM Press, Washington, DC.

- Prosedur/Procedure

  - Penanganan Media Pembiakan dan Pereaksi Kemasan Asli

Handling of Cultured Media and Reagents Original Packaging

    - Periksa kemasan asli yang baru datang meliputi identitas (nama media/pereaksi, nomor lot dan origin/merek), keutuhan kemasan, sertifikat analisis (CoA), tanggal kedaluwarsa dan jumlah pada Formulir Penanganan Stok Media Pembiakan/Pereaksi (F-PQC-04-007-01).

Check the original packaging that just arrived including identity (media name/Reagent, lot no and origin), packaging integrity, certificate of analysis (CoA), expiration date and the amount on the Culture/Reagent Stock Handling Form (F-PQC-04-007-01).

    - Catat tanggal kedatangan dan tanggal kedaluwarsa pada Label Media Pembiakan dan Pereaksi Kemasan Asli (F-PQC-04-007-10) dan tempelkan pada kemasan asli

Record the date of arrival, date of first opening and expiration date on the Original Packaging of Culture Media and Reagent Label (F-PQC-04-007-10) and stick it on the original packaging.

    - Periksa pemerian media/pereaksi sesuai CoA pada saat pertama kali kemasan dibuka. Catat hasil pemeriksaan dalam Formulir Penanganan Stok Media Pembiakan/Pereaksi (F-PQC-04-007-01) dan tulis tanggal dibuka pada Label Media Pembiakan dan Pereaksi Kemasan Asli (F-PQC-04-007-10) yang menempel pada kemasan asli

Check the description of the media/reagent according to CoA when the packaging is first opened. Record the results of the inspection in the Culture/Reagent Stock Handling Form (F-PQC-04-007-01) and write the date opened on the Original Packaging Reagent and Culture Media Label (F-PQC-04-007-10) attached to the original packaging.

    - Lakukan re-test pemerian media/pereaksi sesuai CoA terhadap media/ pereaksi yang sudah dibuka. Lakukan setiap 6 (enam) bulan dari tanggal dibuka. Catat pada Formulir Penanganan Stok Media Pembiakan/Pereaksi (F-PQC-04-007-01)

Perform a re-test of the media/reagent description according to CoA to the media/reagent that has been opened every 6 (six) months from the date it was opened. Record it on the Culture/Reagent Stock Handling Form (F-PQC-04-007-01)

  - Pembuatan Media Pembiakan

Culture Media Making

    - Buat media dengan mengikuti diagram alir berikut (gambar 1):

Create media by following the flow chart (figure 1):

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Media

Figure 1. Flowchart of Making Media

    - Ambil media dari kemasan yang sudah dibuka

Take media from previously opened packages

    - Timbang media berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah yang tercantum di Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi (F-PQC-04-007-03).

Weight the media according to need and according to the amount listed in the List of Culture Media and Reagents (F-PQC-04-007-03).

    - Catat media yang ditimbang dan volume media yang akan dibuat pada Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06) timbangan yang dipakai

Record the weighted media and the volume in the Form for Use and Cleaning of Laboratory Tolls/Instrument (F-PQC-00-002-06) of balance.

    - Sebelum dilakukan pemanasan, lihat pada Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi (F-PQC-04-007-03) apakah diperlukan adanya tahap pemanasan atau tidak. Jika ya, lakukan pemanasan menggunakan hotplate. Jika tidak, cukup larutkan dan lanjut ke tahap pengukuran pH.

Before heating, look at the List of Culture Media and Reagents (F-PQC-04-007-03) whether a heating stage is needed or not. If yes, heat it using a hotplate. If not, just dissolve it and continue to the pH measurement stage.

    - Ukur pH media berdasarkan informasi pada Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi (F-PQC-04-007-03) dan catat hasil pengukuran pada Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06) timbangan yang sama yang dipakai pada poin d.

Measure the pH of the media based on the information in the List of Culture Media and Reagents (F-PQC-04-007-03) and record it in the Form for Use and Cleaning of Laboratory Tolls/Instrument (F-PQC-00-002-06) of balance on point d.

    - Sebelum dilakukan sterilisasi, lihat pada Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi 
(F-PQC-04-007-03) apakah diperlukan adanya tahap sterilisasi atau tidak. Jika ya, lakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Jika tidak, maka media dapat langsung digunakan atau disimpan sesuai dengan poin 6.4

Before sterilization, see the List of Culture Media and Reagents (F-PQC-04-007-03) whether a sterilization stage is needed or not. If yes, sterilize using autoclave. If not, the media can be used or stored according to point 6.4.

    - Beri identitas pada media menggunakan Label Media Pembiakan (F-PQC-04-007-08).

Mark identity on media using Culture Media Label (F-PQC-04-007-08).

  - Pembuatan Pereaksi/Reagent Making

    - Larutan Dapar Fosfat pH 7.2/Phosphate buffer solution pH 7.2

- Larutkan 34 gram KH2PO4 dalam + 500 mL air murni dalam labu takar 1 liter.

Dissolve 34 grams of KH2PO4 in + 500 mL of pure water in a 1 liter measuring flask.

- Tambahkan 175 mL larutan Natrium Hidroksida 1 N atau hingga pH mencapai 7.2 + 0.2.

Add 175 mL of 1 N sodium hydroxide solution or until the pH upto 7.2 +  0.2.

- Tambahkan air murni secukupnya hingga 1000 mL. Larutan ini disebut Larutan Dapar Persediaan (LDP). Jika akan disimpan, terlebih dahulu disterilkan di autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Simpan dalam suhu 2-8°C, maksimal 3 bulan.

Add enough pure water to 1000 mL. This solution is called Stock Buffer Solution (SBS). If it is to be stored, it must be sterilized in an autoclave at 121°C for 15 minutes. Store at 2-8°C, maximum 3 months

- Untuk membuat Larutan Dapar Fosfat (LDF), encerkan 1 bagian volume LDP dengan 800 bagian volume air murni.

To make Phosphate Buffer Solution (PBS), dilute 1 part volume of SBS with 800 parts by volume of pure water.

- Sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

Sterilize in an autoclave at 121 °C for 15 minutes.

- LDF dapat disimpan dalam suhu ruang maksimal 2 minggu

LDF can be stored at room temperature for a maximum of 2 weeks

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07).

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07).

    - Larutan Dapar Fosfat III (LDF III)

Phosphate Buffer Solution III (PBS III)

- Timbang 16,73 g K2HPO4 dan 0,523 g KH2PO4, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

Weigh 16.73 g K2HPO4 and 0.523 g KH2PO4, put in a 1000 mL beaker glass.

- Tambahkan air murni hingga 1000 mL, kocok sampai homogen.

Add purified water up to 1000 mL, shake until homogeneous.

- Atur pH larutan menjadi pH 8,0 ± 0,1 dengan penambahan larutan H3PO4 18 N atau KOH 10 N.

Adjust the pH of the solution to pH 8.0 ± 0.1 by adding 18 N H3PO4 solution or 10 N KOH.

- Sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

Sterilize using an autoclave at 121 °C for 15 minutes.

- LDF III dapat disimpan dalam suhu ruang maksimal 2 minggu

PBS III can be stored at room temperature for a maximum of 2 weeks

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07).

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07).

    - Larutan Fisiologis NaCl 0,9%/Physiological Solution NaCl 0.9%

- Larutkan 0,9 gram NaCl dalam 100 mL air murni.

Dissolve 0.9 grams of NaCl in 100 mL of pure water.

- Sterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

Sterilize using an autoclave at 121 °C for 15 minutes.

- Larutan dapat disimpan dalam suhu 2-8°C maksimal 2 minggu

Solution can be stored at 2-8°C for a maximum of 2 weeks

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07).

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07).

    - Larutan Standar McFarland/McFarland Standard Solution

- Buat larutan H2SO4 1% (v/v) seperti berikut:

Make a 1% (v/v) H2SO4 solution as follows:

- Tambahkan sekitar 90 ml air murni ke dalam labu ukur 100 ml.

Add approximately 90 ml of purified water to a 100-ml volumetric flask.

- Dengan menggunakan pipet volumetrik 1,0 ml, tambahkan 1,0 ml H2SO4 pekat ke dalam labu.

Using a 1.0-ml volumetric pipette, add 1.0 ml of concentrated H2SO4 to the flask.

- Tambahkan air murni hingga 100 mL dan campurkan.

Bring to 100 ml with deionized water, and mix.

- Simpan dalam botol kaca tutup ulir hingga 1 tahun pada suhu kamar.

Store in a screw-cap glass bottle for up to 1 year at room temperature

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07).

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07).

- Buat larutan BaCl2.2H2O 1,175% (w/v) seperti berikut:

Make a 1,175% (w/v) BaCl2.2H2O  solution as follows:

- Timbang 1,175 g BaCl2.2H2O dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

Weight out 1.175 g of BaCl2.2H2O and place in a 100-ml volumetric flask.

- Tambahkan kurang lebih 50 ml air murni, dan aduk rata hingga larut.

Add approximately 50 ml of deionized water, and mix well to dissolve.

- Tambahkan air murni hingga 100 mL dan campurkan.

Bring to 100 ml with deionized water, and mix.

- Simpan dalam botol kaca tutup ulir hingga 1 tahun pada suhu kamar.

Store in a screw-cap glass bottle for up to 1 year at room temperature.

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07)

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07)

- Untuk membuat standar McFarland 0,5/To make a McFarland 0.5 Standard:

- Tambahkan sekitar 85 ml 1% H2SO4 ke dalam labu ukur 100 ml.

Add approximately 85 ml of 1% H2SO4 to a 100-ml volumetric flask.

- Dengan menggunakan pipet volumetrik 0,5 ml, tambahkan 0,5 ml 1,175% BaCl2.2H2O tetes demi tetes ke H2SO4 sambil terus memutar labu.

Using a 0.5-ml volumetric pipette, add 0.5 ml of 1.175% BaCl2.2H2O dropwise to the H2SO4 while constantly swirling the flask.

- Tambahkan hingga 100 ml dengan 1% H2SO4/Bring to 100 ml with 1% H2SO4.

- Tempatkan batang pengaduk magnet di dalam labu dan tempatkan di atas pengaduk magnet selama kurang lebih 3 sampai 5 menit.

Place magnetic stirring bar in flask and place on magnetic stirrer for approximately 3 to 5 min.

- Periksa larutan secara visual untuk memastikan larutan tampak homogen dan bebas dari gumpalan yang terlihat. Ukur densitas optik menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm dan catat.

Examine solution visually to make certain it appears homogeneous and free of visible clumps. Check optical density of McFarland standard at wavelength of 625 nm and record results.

- Tutup tabung dengan rapat / Cap tubes tightly.

- Simpan dalam gelap pada suhu kamar selama 3 bulan atau lebih.

Store in the dark at room temperature for 3 months or longer.

- Beri identitas pada pereaksi menggunakan Label Pereaksi (F-PQC-04-007-09) dan catat pada Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi (F-PQC-04-007-07).

Mark identity on the reagent using Reagent Label (F-PQC-04-007-09) and record on Record of Making Reagent Solution (F-PQC-04-007-07)

- Untuk membuat standar McFarland lainnya /To make another McFarland Standard:

| Standar No. Standard No. | Volume (mL) |  | Perkiraan Jumlah Bakteri/mL (108) No. of bacteria/mL (108) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BaCl2.2H2O (1,175%) | H2SO4 (1%) |  |
| 0,5 | 0,5 | 99,5 | 1,5 |
| 1 | 1,0 | 99,0 | 3 |
| 2 | 2,0 | 98,0 | 6 |
| 3 | 3,0 | 97,0 | 9 |
| 4 | 4,0 | 96,0 | 12 |
| 5 | 5,0 | 95,0 | 15 |
| 6 | 6,0 | 94,0 | 18 |
| 7 | 7,0 | 93,0 | 21 |
| 8 | 8,0 | 92,0 | 24 |
| 9 | 9,0 | 91,0 | 27 |
| 10 | 10,0 | 90,0 | 30 |

- Penggunaan Standar McFarland /Use of the McFarland Standard:

- Homogenkan Standar McFarland menggunakan vortex mixer, begitu juga untuk suspensi bakteri pada wadah yang sejenis.

Homogenize the McFarland Standard using a vortex mixer, as well as for bacterial suspension in similar containers.

- Bandingkan Standar McFarland dengan suspensi bakteri pada kartu Wickerham berikut:

Compare the McFarland Standard with the bacterial suspension on the following Wickerham cards:

Gambar 2. Kartu Wickerham

Figure 2. Wickerham Card

- Jika suspensi bakteri terlalu keruh, maka dilakukan pengenceran menggunakan media cair steril atau larutan salin steril.

If the bacterial suspension too dense, dilution is carried out using sterile liquid media or sterile saline solution.

- Jika suspensi bakteri terlalu jernih, maka ditambahkan inokulum mikroba tersebut atau diinkubasi kembali.

If the bacterial suspension is too light, the microbial inoculum is added or incubated again.

  - Penyimpanan Media Pembiakan/Media Storage

    - Stok media agar (steril/ yang siap digunakan) yang masih dalam kondisi cair dapat disimpan dalam oven/waterbath pada suhu 45-50 selama maksimal 8 jam

The stock of sterile agar media/ready to use which is still in a liquid state can be stored in an oven/water bath at 45-50 for a maximum of 8 hours.

    - Media cair maupun plat media agar steril/yang siap digunakan didiamkan terlebih dahulu hingga menyamai suhu ruang

Liquid media and sterile/ready-to-use agar media plates are allowed to stand until they reach room temperature

    - Apabila media (stok media agar/media cair/plat media agar) tidak segera digunakan, simpan dalam lemari pendingin suhu 2 – 8°C.

If the media (stock agar/liquid media/agar plate) is not used immediately, store it in a refrigerator at 2 – 8°C

    - Ketika media dari lemari pendingin akan digunakan, keluarkan dan diamkan terlebih dahulu hingga menyamai suhu ruang. Untuk stok media agar, selanjutnya simpan dalam waterbath pada suhu maksimal 95°C hingga mencair kemudian dapat disimpan dalam oven/waterbath pada suhu 45-50 selama maksimal 8 jam

When the media from the refrigerator will be used, remove it and let it rest until it reaches room temperature. For agar media stock, then store in a water bath at a maximum temperature of 95°C until it melts then can be stored in an oven/water bath at 45-50 for a maximum of 8 hours.

    - Batas pemakaian media pembiakan maksimum 2 (dua) minggu dari tanggal pembuatan. Jika ada pertumbuhan bakteri/jamur, media tidak boleh digunakan dan harus didestruksi

The maximum usage limit for breeding media is 2 (two) weeks from the date of manufacture. If there is bacterial/fungal growth, the media should not be used and must be destroyed

  - Pemusnahan Media Pembiakan/Destruction of Culture Media

    - Pemusnahan Media Pembiakan dengan Proses Destruksi

Destruction of Culture Media with Destruction Process

- Bungkus alat yang berisi media positif terhadap mikroorganisme dengan plastik tahan panas.

Wrap a tool that contains positive media for microorganisms with heat-resistant plastic.

- Destruksi dengan autoklaf pada temperatur 121 °C selama 15 menit.

Autoclaving at 121 °C for 15 minutes.

- Buang media yang terdapat dalam alat ke dalam kantong plastik.

Discard the media contained in the appliance in a plastic bag.

- Untuk media yang negatif terhadap mikroorganisme dapat dibuang langsung ke dalam kantong plastik.

For media that is negative for microorganisms can be disposed of directly into a plastic bag.

    - Uji Mikroba pada Limbah Media Pembiakan Setelah Proses Destruksi

Microbial Test of Waste Media for Culture After the Destruction Process

- Setelah proses destruksi selesai, pilih 2 limbah media secara acak di keranjang atas dan bawah

After the destruction process is complete, randomly select 2 waste media in the upper and lower baskets

- Masukkan sebanyak 2-3 spatula steril ke dalam 1 botol/tabung steril yang sama, aduk hingga homogen dan bawa ke dalam BSC

Enter as much as 2-3 sterile spatulas into the same 1 bottle/sterile tube, stir until homogeneous and take it to the BSC

- Di dalam BSC, sampel limbah ditanam ke media pembiakan Tryptone Soya Agar kemudian inkubasi pada suhu 30° - 35°C selama 24 jam. Catat pada Catatan Pengujian Limbah Media Pembiakan Setelah Proses Destruksi (F-PQC-04-007-02).

Waste samples were planted into Tryptone Soya Agar culture media then incubated at 30° - 35°C for 24 hours. Record on the Record of Culture Media Waste Testing After Destruction Process (F-PQC-04-007-02).

- Bila ada pertumbuhan mikroorganisme, limbah harus didestruksi kembali ke dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. Bila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, limbah diserahkan ke Supervisor Lingkungan.

If there is a growth of microorganisms, the waste must be reconstructed back into the autoclave at 121 °C for 15 minutes. If there is no growth of microorganisms, the waste is submitted to Environment Supervisor

- Lakukan pengujian setiap 1 (satu) bulan.

Perform testing every 1 (one) month.

- Daftar Lampiran/List of Attachment

| Lampiran Attachments | Kode Dokumen Document Code | Judul Dokumen Document Title | Tanggal Efektif Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQC-04-007-01/02 | Formulir Penanganan Stok Media Pembiakan/Pereaksi The Culture Media/Reagent Stock Handling Form | 08 JUN 2022 |
| 2 | F-PQC-04-007-02/02 | Catatan Pengujian Limbah Media Pembiakan Setelah Proses Destruksi Record of Culture Media Waste Testing After Destruction Process | 08 JUN 2022 |
| 3 | F-PQC-04-007-03/02 | Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi List of Culture Media and Reagents | 08 JUN 2022 |
| 4 | F-PQC-04-007-07/02 | Catatan Pembuatan Larutan Pereaksi Record of Making Reagent Solution | 08 JUN 2022 |
| 5 | F-PQC-04-007-08/02 | Label Media Pembiakan Culture Media Label | 08 JUN 2022 |
| 6 | F-PQC-04-007-09/02 | Label Larutan Pereaksi Reagent Solution Label | 08 JUN 2022 |
| 7 | F-PQC-04-007-10/02 | Label Media Pembiakan dan Pereaksi Kemasan Asli Original Packaging Label of Culture Media and Reagent | 08 JUN 2022 |

- Sejarah Revisi dan Review/ Revision History and Review

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQC-04-007 | 00 | 21 AUG 2018 | - | Dokumen baru New Document |
| PQC-04-007 | 01 | 18 DEC 2020 | Perubahan Tata Cara Penomoran; Perubahan Point 3; 4; 5.2; 5.4 Penghapusan Point 6 Alat & Bahan; Perubahan Prosedur; Nama Lampiran; Penambahan Lampiran 7-10 Changes in Numbering Procedures; Change Point 3; 4; 5.2; 5.4 Removal Point 6 Tools & Materials; Procedure Changes; Attachment Name; Addition Attachments 7-10 | Penyesuaian dengan referensi, pengubahan diagram alir, penambahan pereaksi, penambahan dan perubahan lampiran Reference adjustments, flow chart changes, addition of reagents, additions, and changes to attachments |
| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| PQC-04-007 | 02 | 08 JUN 2022 | - Perubahan Pada Referensi Reference Change - Penambahan keterangan identitas dan penggantian formulir pada poin 6.1.a Addition of identity information and replacing forms in point 6.1.a - Perubahan larutan dapar fosfat pH 7.2 + 0.1 menjadi pH 7.2 + 0.2 pada poin 6.3 Change in phosphate buffer solution pH 7.2 + 0.1 to pH 7.2 + 0.2 at 6.3 - Perubahan judul Lampiran F-PQC-04-007-01 Change of F-PQC-04-007-01 Appendix title - Menghapus Formulir F-PQC-04-007-04 dan F-PQC-04-007-05 Delete Forms F-PQC-04-007-04 and F-PQC-04-007-05 - Penambahan poin 6.8 dan Formulir F-PQC-04-007-11 Addition of point 6.8 and F-PQC-04-007-11 Form | Penyesuaian referensi, Penggabungan lampiran, Adanya pengunaan kit identifikasi Reference adjustment, Merging attachments, Use of identification kits |
| PQC-04-007 | 03 |  | - Perubahan referensi - Penggabungan “6.1 Penerimaan Media Pembiakan dan Pereaksi” dengan “6.7 Pemeriksaan Ulang Kemasan Asli” - Perubahan alur pada “6.2 Pembuatan Media Pembiakan” - Penghapusan Daftar Media Pembiakan dan Pereaksi (F-PQC-04-007-03) - Perubahan volume air pada Pembuatan Larutan Fisiologis NaCl 0,9% - Perubahan “6.4 Penyimpanan Media Pembiakkan dan Pereaksi”, “6.5 Penggunaan Media Pembiakkan” dan “6.7 Uji Mikroba pada Limbah Media Pembiakan Setelah Proses Destruksi” - Penghapusan “6.8 Penanganan Kit Identifikasi Mikroba” | Penyesuaian referensi, efisiensi pencatatan, perbaikan alur dan tidak digunakannya kit identifikasi mikroba |

- Dokumen Terkait/Related Document

| Kode Dokumen Document Code | Nama Dokumen Document Name |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM |  |  |
| --- | --- | --- |
| - SPML |  |  |