- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Lisinopril Tablet 5 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Lisinopril Tablet 5 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1047 – 1048)

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | HPLC |  |  |  |  |
| 2. | Jangka sorong | 14. | Labu ukur |  |  |  |  |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Botol reagen 1000 mL |  |  |  |  |
| 4. | Friability Tester | 16. | Membran filter 0,20 μm |  |  |  |  |
| 5. | Mortin dan stemper | 17. | Kertas Saring |  |  |  |  |
| 6. | Spatula | 18. | ## Dissolution Tester |  |  |  |  |
| 7. | Gelas Ukur 1000 mL | 19. | Disintegration Tester |  |  |  |  |
| 8. | Syringe | 20. | Ultrasonic Bath |  |  |  |  |
| 9. | Pipet Volume | 21. | Vial |  |  |  |  |
| 10. | Gelas Kimia |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pompa vakum |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kolom L7 (C8) 4,6 x 250 mm, 5 µm |  |  |  |  |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1. | Baku kerja Lisinopril Dihydrate | 6. |  | Asetonitril Pro HPLC |  |
| 2. | Sampel Lisinopril Tablet 5 mg | 7. |  | Akuades |  |
| 3. | Asam Fosfat P | 8. |  | Asam Klorida 0,1 N |  |
| 4. | Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4) | 9. |  | Natrium 1-Heksansulfonat |  |
| 5. | Methanol Pro HPLC |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Akuades dan Metanol Pro HPLC (4:1).

- Masukkan larutan kedalam wadah yang telah diberi identitas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fosfat pH 2,0

- Timbang 4,1 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL, larutkan dengan 900 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 0,915 g Natrium 1-heksansulfonat P.

- Larutkan dalam 750 mL Larutan Fosfat pH 2,5.

- Tambahkan 250 mL Asetonitril, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Lisinopril Dihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 40° C

Detektor		: UV 215 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak	: Campuran 0,915 g Natrium 1-Heksansulfonat dalam 750 mL Larutan Fosfat pH 2,0 dan 250 Asetonitril Pro HPLC

Pengencer		: Campuran Akuades : Metanol Pro HPLC (4:1)

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 700 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10,80 mg baku kerja Lisinopril Dihydrate (setara dengan 10,00 mg Lisinopril), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Lisinopril Dihydrate : 0,216 mg/mL atau setara dengan Lisinopril : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Lisinopril Tablet 5 mg, hitung berat rata-ratanya

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 2x bobot tablet yaitu sebanyak 200,00 mg serbuk (setara dengan 10,00 mg Lisinopril), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Ambil 10 mL larutan, sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Lisinopril Dihydrate : 0,216 mg/mL atau setara dengan Lisinopril : 0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×{Ws 10,8×5 }× WrWu × FuFs × B%

Dosis

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Lisinopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | Lisinopril (5 mg) |
| Wr | : | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | : | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (50) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (50) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114)

    - Cara Kerja :

  - Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Akuades dan Metanol Pro HPLC (4:1).

- Masukkan larutan kedalam wadah yang telah diberi identitas.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fosfat pH 2,0

- Timbang 4,1 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL, larutkan dengan 900 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 0,915 g Natrium 1-heksansulfonat P.

- Larutkan dalam 750 mL Larutan Fosfat pH 2,0.

- Tambahkan 250 mL Asetonitril, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Lisinopril Dihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 40° C

Detektor		: UV 215 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 20 μL

Fase gerak		: Campuran 0,915 g Natrium 1-Heksansulfonat dalam

750 mL Larutan Fosfat pH 2,0 dan 250 Asetonitril Pro HPLC

Pengencer		: Campuran Akuades : Metanol Pro HPLC (4:1)

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 700 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

  - Larutan Baku

- Timbang seksama 10,80 mg baku kerja Lisinopril Dihydrate (setara dengan 10,00 mg Lisinopril), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Lisinopril Dihydrate : 0,216 mg/mL atau setara dengan Lisinopril : 0,2 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet sampel Lisinopril Table 5 mg ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Ambil 10 mL larutan, sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Lisinopril Dihydrate : 0,216 mg/mL atau setara dengan Lisinopril : 0,2 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs × {Ws 10,8×5 }× FuFs × B%

Dosis

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Lisinopril yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Ws | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | Lisinopril (5 mg) |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Larutan Uji (25) |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Larutan Standar (50) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-114).

    - Cara Kerja

- Kondisi Disolusi Gabungan Sampel (Pooled Sample)

| Media | : | HCl 0,1 N; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | - menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 90% (Q=80%) |

- Pembuatan Media Disolusi HCl 0,1 N

- Pipet 50 mL Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu dasar bulat 6000 mL yang telah berisikan 3000 mL Akuades.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tepat 6000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fosfat pH 2,0

- Timbang 4,1 g Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4).

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL, larutkan dengan 900 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Fase Gerak

- Timbang 0,915 g Natrium 1-heksansulfonat P.

- Larutkan dalam 750 mL Larutan Fosfat pH 2,0.

- Tambahkan 250 mL Asetonitril, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Lisinopril Dihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: L7 (C8); 4,6 x 250 mm; 5 µm

Suhu Kolom	: 40° C

Detektor		: UV 215 nm

Laju ALir		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: Campuran 0,915 g Natrium 1-Heksansulfonat dalam 750 mL

Larutan Fosfat pH 2,0 dan 250 Asetonitril Pro HPLC.

Pengencer	: Media Disolusi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 700 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 6 mg baku kerja Lisinopril Dihydrate (setara dengan 5,56 mg Lisinopril), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan media hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan media hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan media hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Lisinopril Dihydrate 0,006 mg/mL atau setara dengan 0,0056 mg/mL Lisinopril).

- Larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tablet yang akan di uji ke dalam labu disolusi

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 20 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 5 mL filtrat dari keenam vial dan gabungkan dalam labu ukur 50 mL.

- Homogenkan dan saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Lisinopril Dihydrate 0,006 mg/mL atau setara dengan 0,0056 mg/mL Lisinopril).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Rata-rata jumlah zat terlarut tidak kurang dari Q+10% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Perhitungan

Cu= LuLs ×CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Lisinopril yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas Area larutan uji |
| Ls | : | Luas Area larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku ({mg zat baku5,4×5} 100 × 110) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| Dosis | : | Lisinopril (5 mg) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Lisinopril Tablet 5 mg (S-QC-03-115).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Fosfat pH 2,0

- Timbang 4,1 gram Kalium Fosfat Monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan dengan 900 mL Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan menggunakan Asam Fosfat P.

- Tambahkan 1,22 g Natrium 1-Hexanesulfonat.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Campurkan 400 mL Akuades dengan 100 mL Methanol Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 500 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 820 mL larutan Fosfat pH 2,0 dengan 180 mL Asetonitril Pro HPLC.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Lisinopril Dihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 4,6 x 250 mm; C-8; 5 µm

Suhu Kolom		: 40° C

Detektor			: UV 215 nm

Laju ALir			: 0,8 mL/menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak		: Campuran larutan Fosfat pH 2,0 : Asetonitril Pro HPLC (82:18)

Pelarut			: Campuran Akuades : Methanol Pro HPLC (4:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 700 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 10,80 mg baku kerja Lisinopril Dihydrate, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku Lisinopril Dihydrate 0,0216 mg/mL atau setara dengan 0,02 mg/mL Lisinopril).

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet Lisinopril Tablet 5 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk sebanyak dua kali tablet yaitu 200,00 mg (mengandung 10,8 mg Lisinopril Dihydrate atau setara dengan 10 mg Lisinopril).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 30 mL pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan kertas saring, buang 5 mL filtrat yang pertama.

- Tampung filtrat menggunakan vial coklat 30 mL.

- Pipet 10 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan uji Lisinopril Dihydrate 0,0216 mg/mL atau setara dengan 0,02 mg/mL Lisinopril).

- Perhitungan

Kadar Senyawa Sejenis Lisinopril dalam Lisinopril Tablet 10 mg adalah :

LuLs×CL×V10×100

Keterangan :

| Lu | : | Luas area semua puncak selain Lisinopril dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| C | : | Berat zat baku yang ditimbang (mg zat baku10,8×10) |
| L | : | Dosis Lisinopril per tablet (2 kali tablet = 10 mg) |
| V | : | Volume dalam mL larutan uji (20 μL atau 0,02 mL) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-114 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-114 | 01 |  | Perubahan referensi, bahan, prosedur kadar, prosedur keseragaman kandungan, prosedur disolusi, perubahan nama senyawa sejenis menjadi cemaran organik | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP