- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan Analitik | 10 |  | Labu Ukur |
| 2 | Jangka Sorong | 11 |  | Kertas Saring Whatman No. 42 |
| 3 | Hardness Tester | 12 |  | #### Ultrasonic Bath |
| 4 | Disintegration Tester | 13 |  | #### Sentrifuge |
| 5 | Mortal dan Alu | 14 |  | Spektrofotometer UV-VIS |
| 6 | Pinset | 15 |  | #### Dissolution Tester |
| 7 | Friabillity Tester | 16 |  | HPLC |
| 8 | Gelas Ukur | 17 |  | Pipet Volume |
| 9 | Spatula | 18 |  | Vial |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1 | Baku Kerja Ergotamine Tartrate | 5 | Asam Tartrat 1% |  |  |
| 2 | Baku Kerja Caffeine Anhydrate | 6 | Asetonitril |  |  |
| 3 | Akuades | 7 | Trietilamin |  |  |
| 4 | Asam Sulfat |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Pengencer

    - Timbang 10,00 g L(+)-Asam Tartrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Tambahkan 330 mL Akuades dan 330 mL Etanol, homogenkan.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Larutan Fasa Gerak A

    - Campurkan 850 mL Akuades, 150 mL Asetonitril pro HPLC dan 0,5 mL Trietilamin, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 2,7 ± 0,1 dengan menggunakan Asam Sulfat pekat.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

    - Fase Gerak B

    - Campurkan 1380 mL Akuades, 620 mL Asetonitril pro HPLC dan 1 mL Trietilamin, masukkan ke dalam botol fase gerak 2000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 2,7 ± 0,1 dengan menggunakan Asam Sulfat pekat.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Ergotamine Tartrate dan Caffeine Anhydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Inertsil; C-8 L7; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor	: UV 254 nm (Fluorometer dengan Eksitasi 325 nm dan Emisi 435

nm)

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak A	: {Akuades : Asetonitril pro HPLC : Trietilamin} pH 2,7 (850:150:0,5)

Fase gerak B	: {Akuades : Asetonitril pro HPLC : Trietilamin} pH 2,7 (1380:620:1)

Pengencer	: Larutan Asam Tartrat

- Kondisi Gradien

| Time (min) | Solvent A (%) | Solvent B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 100 | 0 |
| 2,5 | 100 | 0 |
| 3,0 | 0 | 100 |
| 17,0 | 0 | 100 |
| 18,0 | 100 | 0 |
| 20,0 | 100 | 0 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 3 |

- Larutan Standar Stok Caffeine Anhydrate

    - Timbang 50,00 mg baku kerja Caffeine Anhdyrate masukan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Tambahkan pengencer sebanyak ±15 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen.

    - Larutan baku stok siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok Caffeine Anhydrate : 2 mg/mL).

- Larutan Standar Stok Ergotamine Tartrate

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Ergotamine Tartrate masukan ke dalam labu ukur 250 mL.

    - Tambahkan pengencer sebanyak ±150 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen.

    - Larutan baku stok siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok Ergotamine Tartrate : 0,04 mg/mL).

- Larutan Standar

    - Pipet 1 mL larutan standar stok Caffeine Anhydrate dan 1 mL larutan standar stok Ergotamine Tartrate ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Caffeine Anhydrate 0,2 mg/mL dan Ergotamine Tartrate : 0,004 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang ± 230,00 mg untuk Ergotamine Caffeine Tablet Inti ; Timbang ± 236,90 mg untuk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput (setara dengan 1 mg Ergotamine Tartrate dan 50 mg Caffeine Anhydrate).

- Masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan ±15 mL pengencer, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Caffeine Anhydrate 0,2 mg/mL dan Ergotamine Tartrate : 0,004 mg/mL).

    - Perhitungan

Ergotamine Tartrate

Cu= LuLs × Ws Dosis× WrWu×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ergotamine Tartrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 1 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

Caffeine Anhydrate

Cu= LuLs × Ws Dosis× WrWu×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Caffeine Anhydrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Dosis | = | 50 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (250) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

Pembuatan larutan, Uji Kesesuaian Sistem dan Kriteria Penerimaan Kondisi HPLC sesuai dengan penetapan kadar Ergotamine Tartrate dan Caffeine Anhydrate.

      - Larutan Standar

    - Pipet 1 mL larutan standar stok Caffeine Anhydrate dan 1 mL larutan standar stok Ergotamine Tartrate ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Caffeine Anhydrate 0,2 mg/mL dan Ergotamine Tartrate : 0,004 mg/mL).

  - Larutan Uji

    - Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 25 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan ±15 mL pengencer, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Pipet 1 mL larutan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Caffeine Anhydrate 0,2 mg/mL dan Ergotamine Tartrate : 0,004 mg/mL).

    - Perhitungan

Ergotamine Tartrate

Cu= LuLs × Ws Dosis×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Ergotamine Tartrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 1 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

Caffeine Anhydrate

Cu= LuLs × Ws Dosis×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Caffeine Anhydrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 50 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (250) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (250) |
| B% | = | Kadar Baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Ergotamine Caffeine Tablet Salut Selaput 1/50 mg (S-QC-03-105).

    - Cara Kerja

Kondisi Disolusi

| Media | : | Asam Tartrat 1% ; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Ergotamine Tartrate Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |
|  |  | Caffeine Anhydrate Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Tartrat 1%

    - Timbang 6,00 g L(+)-Asam Tartrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Larutan Fasa Gerak A

    - Campurkan 850 mL Akuades, 150 mL Asetonitril pro HPLC dan 0,5 mL Trietilamin, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 2,7 ± 0,1 dengan menggunakan Asam Sulfat pekat.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Fase Gerak B

    - Campurkan 1380 mL Akuades, 620 mL Asetonitril pro HPLC dan 1 mL Trietilamin, masukkan ke dalam botol fase gerak 2000 mL, homogenkan.

    - Atur pH hingga 2,7 ± 0,1 dengan menggunakan Asam Sulfat pekat.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama 15 menit.

    - Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Ergotamine Tartrate dan Caffeine replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom		: Inertsil; C-8 L7; 4,6 x 250 mm; 5 µm

Detektor	: UV 254 nm (Fluorometer dengan Eksitasi 325 nm dan Emisi 435

nm)

Flow rate	: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

Fase gerak A	: {Akuades : Asetonitril pro HPLC : Trietilamin} pH 2,7 (850:150:0,5)

Fase gerak B	: {Akuades : Asetonitril pro HPLC : Trietilamin} pH 2,7 (1380:620:1)

Pengencer	: Media Disolusi

- Kondisi Gradien

| Time (min) | Solvent A (%) | Solvent B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 100 | 0 |
| 2,5 | 100 | 0 |
| 3,0 | 0 | 100 |
| 17,0 | 0 | 100 |
| 18,0 | 100 | 0 |
| 20,0 | 100 | 0 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 3 |

- Pembuatan Larutan Standar Stok Caffeine Anhydrate

- Timbang 55,55 mg baku kerja Caffeine Anhdyrate masukan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan pengencer sebanyak ±5 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku stok Caffeine Anhydrate siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok Caffeine Anhydrate : 5,555 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Standar Stok Ergotamine Tartrate

- Timbang 11,111 mg baku kerja Ergotamine Tartrate masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pengencer sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku stok Ergotamine Tartrate siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok Ergotamine Tartrate : 0,1111 mg/mL).

- Larutan Standar

    - Pipet 1 mL larutan standar stok Caffeine Anhydrate dan 1 mL larutan standar stok Ergotamine Tartrate ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pengencer.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Ergotamine Tartrate : 0,0011 mg/mL dan Caffeine Anhydrate : 0,0556 mg/mL).

- Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tiap tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil 25 mL larutan menggunakan syringe.

- Masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

    - Saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Ergotamine Tartrate : 0,0011 mg/mL dan Caffeine Anhydrate : 0,0556 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket (Ergotamine Tartrate)

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket (Caffeine Anhydrate)

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

    - Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan alat HPLC

    - Perhitungan

Ergotamine Tartrate

Cu= LuLs ×CsCr× B%

Keterangan

| Cu | = | Kadar Ergotamine Tartrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs (mg/mL) | = | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×1100) |
| Cr (mg/mL) | = | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| Dosis | = | 1 mg |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

Caffeine Anhydrate

Cu= LuLs ×CsCr× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Caffeine Anhydrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Cs (mg/mL) | = | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku10×1100) |
| Cr (mg/mL) | = | Konsentrasi larutan uji (Dosis900) |
| Dosis | = | 50 mg |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-106 | 00 | 17 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-110 | 01 |  | Perubahan Templet Dokumen; Perubahan jumlah UKS; Perubahan perhitungan Kadar, Keseragaman Kandungan dan Disolusi; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan; | Riview dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP