- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028; 2025 – 2027)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batang Pengaduk |  | 11 |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2 | Botol Fasa Gerak |  | 12 |  | Labu Disolusi |  |
| 3 | Dissolution Tester |  | 13 |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4 | Desintegration Tester |  | 14 |  | pH meter |  |
| 5 | Friability Tester |  | 15 |  | Sentrifuga |  |
| 6 | Gelas Kimia |  | 16 |  | Spatula |  |
| 7 | Hardness Tester |  | 17 |  | Syringe |  |
| 8 | UHPLC |  | 18 |  | Timbangan analitik |  |
| 9 | Spektrofotometer UV-Vis |  | 19 |  | Ultrasonic bath |  |
| 10 | Labu ukur 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100ml, 1000ml |  | 20 |  | Pipet Volumetrik 1 ml, 2 ml |  |
|  |  |  | 21 |  | Kolom Waters 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1 | Akuades | 5 |  | L-Isoleucin |  |
| 2 | Metanol Pro HPLC | 6 |  | Amonium Asetat |  |
| 3 | Asetonitril pro HPLC | 7 |  | Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate |  |
| 4 | Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat | 8 |  | Asam Klorida |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002/00)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja	:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Timbang 874 mg Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat, 918 mg L-Isoleucin, dan 5,94 gram Ammonium Asetat ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 700 mL Akuades ke dalam labu ukur 1000 mL dan aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 mL Metanol pro HPLC dan aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

    - Larutan Pengencer

- Tambahkan 800 mL akuades dan 200 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Levofloxacin Hemihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm; Reliant

Kolom Temperatur	: 45o C

Detektor		: UV 360 nm

Laju Alir		: 0,8 mL/ menit

Volume Injeksi		: 25 μL

Fase gerak		: Larutan A : Metanol pro HPLC (700:300)

Pelarut			: Akuades : Asetonitril pro HPLC (800:200)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,8 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 51,245 mg baku kerja Levofloxacin Hemihydrate masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan pelarut sebanyak 25 mL, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,1025 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel tablet inti 330 mg, dan timbang sampel tablet salut 340 mg (setara dengan 256,226 mg Levofloxacin Hemihydrate).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pelarut sebanyak 25 mL dan kocok selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet filtrat sebanyak 1 mL, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,1025 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Levofloxacin Hemihydrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 250 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2500) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja  :

| Media | : | 900 mL HCl 0,1 N |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Larutan HCl 0,1 N

    - Pipet 8,3 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Ambil 100 mL akuades, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 332 nm |
| Blanko | : | HCl 0,1 N |

- Larutan Baku

- Timbang 14,235 mg baku kerja Levofloxacin Hemihydrate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 30 mL HCl 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0114 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Lakukan preparasi sebanyak enam kali.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Cs Cr× B%

| Cu | : | Kadar Levofloxacin Hemihydrate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×225) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×125) |
| Dosis | : | 250 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-081 | 00 | 01 JUL 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-081 | 01 |  | Perubahan pustaka, perubahan jumlah UKS, perubahan perhitungan kadar dan disolusi, penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku | Review dokumen dan menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP