- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Paracetamol tablet 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Paracetamol tablet 500 mg sesuai dengan prosedur tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020

- Bahan dan Alat

| - Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metanol pro HPLC |  |  |  | 6 | Natrium Hidroksida |  |  |  |  |
| 2 | Asam Fosfat 85% |  |  |  | 7 | Dinatrium Hidrogen Fosfat Anhidrat |  |  |  |  |
| 3 | Baku Kerja Acetaminophen, Powder |  |  |  | 8 | Akuades |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Kalium Fosfat Monobasa |  |  |  |  |
| 4 | Baku Kerja 4 – Aminofenol |  |  |  | 10 | Diklorometan |  |  |  |  |
| 5 | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Timbangan analitik |  | 11 |  |  | HPLC |  |  |
| 2 |  | Jangka sorong |  | 12 |  |  | Disolusi Tester |  |  |
| 3 |  | Hardness Tester |  | 13 |  |  | Vaccum |  |  |
| 4 |  | Friability Tester |  | 14 |  |  | Ultrasonic bath |  |  |
| 5 |  | Mortin dan stemper |  | 15 |  |  | Spektrofotometer UV-Vis |  |  |
| 6 |  | Spatula |  | 16 |  |  | Membran 0,20 µm |  |  |
| 7 |  | Pipet ukur 1 ml |  | 17 |  |  | Labu ukur 100 ml, 1000 ml |  |  |
| 8 |  | Gelas Kimia |  | 18 |  |  | Syringe 10 dan 50 ml |  |  |
| 9 |  | Plat TLC Silica Gel GF254 |  | 19 |  |  | TLC Scanner |  |  |
| 10 |  | Chamber |  |  |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

- Larutan Pengembang (Diklorometan : Metanol = 4 : 1)

- Pipet sebanyak 8 mL Diklorometan dan 2 mL Metanol, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan larutan ke dalam chamber KLT.

- Tutup chamber KLT dan diamkan chamber hingga jenuh.

- Larutan Baku

- Timbang 5 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Encerkan dengan Metanol hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 1 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet sampel Paracetamol Tablet 500 mg, hitung berat ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 60 mg (setara dengan 50 mg Paracetamol).

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan Metanol hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 1 mg/mL).

- Syarat

Bercak utama larutan uji sesuai dengan larutan baku

- Kondisi Pengujian

- Fase diam 		 : Silika GF254

- Fase gerak		 : Diklorometan : Metanol = 4:1

- Ukuran pelat 	 : 5 cm × 8 cm

- Jarak Elusi 		 : 6 cm

- Sinar UV 		 : 254 nm

- Perhitungan

Faktor Retardasi Rf=Jarak yang ditempuh analit (mm)Jarak yang ditempuh larutan pengembang (mm)

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Masukkan 250 mL Metanol pro HPLC ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Genapkan hingga tanda menggunakan Akuades.

- Kocok hingga homogen, saring menggunakan membran filter 0,22 μm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Paracetamol, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: 3,9 x 300 mm; L1; µBondapack; C-18; 10 µm

Detektor		: UV 243 nm

Flow rate		: 1,0 mL/menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: Akuades : Metanol pro HPLC (3:1)

Pelarut			: Akuades : Metanol pro HPLC (3:1)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 100,00 mg baku kerja Acetaminophen, Powder masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (Konsentrasi larutan baku : 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet paracetamol tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya, gerus  sampai halus dan homogen.

- Timbang 120,00 mg sampel Paracetamol Tablet 500 mg (Setara dengan 100 mg paracetamol).

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak sebanyak ±50 mL pada labu, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Sentrifuga selama 10 menit menggunakan kecepatan 2500 rpm.

- Pipet 1 mL larutan bening, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak.

- Kocok hingga homogen, saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk analisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,01 mg/ml)

- Perhitungan

Cu= Lu Ls ×  WsDosis × Wr Wu× FuFs× B%

Keterangan :

Cu     	: Kadar Paracetamol yang telah diperhitungkan terhadap baku              
    pembanding   (%)

Lu	  :   Luas area larutan uji

Ls	  :   Luas area larutan baku

Ws	  :   Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	  :   500 mg

Wr	  :   Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	  :  Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	  :   Faktor Pengenceran Sampel (10000)

Fs	  :   Faktor Pengenceran Standar (10000)

B%	  :   Kadar baku kerja (%)

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan metode HPLC sesuai kondisi pada Uji Kesesuaian Sistem.

  - Penetapan 4 – Aminofenol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Dapar Sitrat 0,02 M

    - Timbang 4,0 g Natrium Sitrat Dihidrat P dan 1,5 g Asam Sitrat Anhidrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Encerkan hingga 1000 mL dengan penambahan Akuades.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Pengencer

    - Ambil 900 mL larutan dapar sitrat 0,02 M dan 100 mL Acetonitril Pro HPLC, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak A Buffer Fosfat 0,01 M

- Timbang 600 mg Kalium Fosfat Monobasa dan 820 mg Natrium Fosfat Dibasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga 7,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat atau NaOH.

- Fase Gerak B

Gunakan Akuades sebagai larutan B

- Fase Gerak C

Gunakan Asetonitril Pro HPLC sebagai larutan C

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan 4-Aminofenol, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: L85 Acclaim Mixed Mode WCX-1; 4,6 x 150 mm; 5 µm

Suhu Kolom 		: 30 oC

Detektor		: UV 300 nm

Laju Alir		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase Gerak A 		: 600 mg Kalium Fosfat Monobasa + 820 mg Natrium

Fosfat Dibasa dalam 1000 mL Akuades. Atur pH hingga

7,0

Fase Gerak B 		: Akuades

Fase Gerak C		: Asetonitril Pro HPLC

Pengencer		:  Larutan Dapar : Asetonitril Pro HPLC (9:1)

Kondisi Gradien

| Waktu (Menit) | Fase Gerak A | Fase Gerak B | Fase Gerak C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 90 | 5 | 5 |
| 5,0 | 90 | 5 | 5 |
| 7,0 | 10 | 10 | 80 |
| 7,01 | 90 | 5 | 5 |
| 10,0 | 90 | 5 | 5 |

[Catatan : Waktu retensi 4-Aminofenol antara 4,2 dan 5,3 menit]

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤5,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤5,0% |
| 3 | Signal to noise | S/N ≥ 20 |
| 4 | Resolusi | Resolusi antara puncak 4-Aminofenol dan puncak terdekat lain tidak kurang dari 1,0 |
| 5 | Tailing Faktor (tf) | Tf puncak 4-Aminofenol tidak lebih dari 1,5 |

- Larutan Stok Baku 4-Aminofenol

- Timbang 2,5 mg baku pembanding 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Larutan stok baku 4-Aminofenol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok baku : 0,025 mg/mL atau 25 ppm).

- Larutan Baku 4-Aminofenol

- Pipet 1 mL larutan stok baku 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku 4-Aminofenol siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0025 mg/mL atau 2,5 ppm).

- Larutan Stok Uji

- Timbang 20 tablet Paracetamol Tablet 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel sebanyak 600 mg (setara dengan 500 mg Paracetamol).

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga setengah labu, sonikasi hingga larut.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Larutan stok uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok uji : 10 mg/mL).

- Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan stok uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 5 mg/mL).

- Larutan Adisi Uji Sediaan

- Pipet 5 mL larutan stok uji dan 3 mL larutan stok baku 4-Aminofenol 25 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan stok uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan stok uji : 10 mg/mL).

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan pengencer.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan adisi uji sediaan siap untuk dianalisis.

- Perhitungan

%4-Aminofenol= rs rs-ru × WsWu× 100%

Ws= Berat 4-Aminofenol yang ditimbang×0,015

Wu= Berat penimbangan zat uji 0,2 × Berat rata-rata 1 tablet × 250

Keterangan :

ru  	 : Area 4-Aminofenol pada larutan uji sediaan

rs	: Area 4-Aminofenol pada larutan uji adisi

Ws	: Jumlah 4-Aminofenol yang diadisi ke dalam larutan uji adisi dalam (mg)

Wu	: Jumlah paracetamol dalam larutan uji (mg)

- Pengukuran

Larutan baku 4-Aminofenol 2,5 ppm; larutan uji sediaan dan larutan adisi uji sediaan diukur menggunakan HPLC yang dilengkapi dengan Quaternary Pump.

  - Keragaman Bobot

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

    - Perhitungan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(PQC-03-002).

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Paracetamol Tablet 500 mg (S-QC-03-032).

    - Cara Kerja :

| Media | : | Larutan dapar fosfat pH 5,8 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 50 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q = 80%) |

Metode Penentuan Kadar

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 243 nm |
| Blanko | : | Larutan Dapar Fosfat pH 5,8 |

  - Larutan Asam Fosfat 10%

- Pipet 7,00 mL asam fosfat 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Natrium Hidroksida 10%

- Timbang 10,00 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Dapar Fosfat pH 5,8

- Timbang 13,609 gram Dinatrium Hidrogen Fosfat Anhidrat (Na2HPO4) dan 0,144 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam Labu Ukur 1 Liter.

- Tambahkan Akuades sebanyak 900 mL.

- Atur pH hingga diperoleh pH 5,8 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat 10% dan Natrium Hidroksida 10%.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang 5,55 mg baku kerja Acetaminophen, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 70 mL larutan dapar fosfat pH 5,8, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan dapar fosfat pH 5,8.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan dapar fosfat pH 5,8.

- Larutan baku siap untuk digunakan.(Konsentrasi larutan baku : 0,0056 mg/ml).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL larutan dapar fosfat pH 5,8.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan dapar fosfat pH 5,8.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi larutan uji : 0,0056 mg/ml)

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket.

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 | 6 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% |
| S2 | 6 | Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% |
| S3 | 12 | Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Pengukuran

Larutan masing-masing diukur dengan alat Spektrofotometer UV-Vis sesuai kondisi pada Metode Penetapan Kadar.

- Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr × B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Paracetamol yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100 ×110) |
| Cr (mg/ml) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900 ×1100) |
| Dosis | : | 500 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-033 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-033 | 01 | 12 JUL 2021 | Bahan, Penambahan Parameter 4 – Aminofenol Bebas | Terkait adanya tambahan permintaan syarat dari BPOM untuk NIE |
| I-QC-03-033 | 02 | 12 MEI 2022 | Penambahan poin 5.3; Penerima Distribusi; Perubahan Point 6; 7.7 ; 7.8 ; 7.11 | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-033 | 03 |  | Perubahan alat dan bahan, penambahan identifikasi KLT, Perubahan metode pemeriksaan 4-Aminofenol, perubahan nama 4-Aminofenol bebas menjadi 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP