- Tujuan

Memberikan panduan dalam verifikasi, pengoperasian dan pembersihan alat Moisture Analyzer Sartorius MA 160 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Moisture Analyzer Sartorius MA 160.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Moisture Analyzer adalah alat ukur kelembaban yang terkandung dalam suatu serbuk.

- Referensi

  - Operating Manual Alat Moisture Analyzer Sartorius MA160.

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bebas serat

- Kuas Halus

- Tisu

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Persiapan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Pastikan moisture analyzer dan printer tersambung pada listrik.

    - Nyalakan moisture analyzer dengan menekan tombol power .

    - Akan muncul tampilan seperti dibawah.

    - Warming Up alat selama 30 menit.

    - Periksa waterpass.

    - Minimum pengujian sampel sebanyak 5 gr dan maximum sebanyak 200 gr

    - Verifikasi Moisture Analyzer.

- Lakukan seperti pada Prosedur Pengecekan Timbangan (PEM-05-004).

- Lakukan verfikasi setiap pagi sebelum alat digunakan.

    - Pengoperasian Moisture Analyzer

- Tekan  untuk memilih metode untuk pengujian.

- Tekan “Start” untuk memulai proses pengujian sampel.

- Buka alat moisture balance.

      - Keluarkan pan.

      - Tutup alat moisture balance, biarkan alat menara berat secara otomatis

      - Buka alat moisture balance dan masukkan pan beserta sample yang akan dianalisis

      - Tutup pan

      - Tunggu alat berhenti menganalisis dengan sendirinya

      - Untuk melihat hasil analisis tekan , kemudian tekan  untuk print hasil analisis

      - Tekan “OK” untuk keluar dari menu measurement, atau “New” untuk menganalisis dengan method yang berbeda

    - Membuat Method Baru

- Tekan  kemudian akan muncul tampilan menu seperti di bawah.

- Tekan  untuk membuat Method Baru

- Tekan  untuk masuk ke menu method, tekan Assistant

- Tekan , masukkan nama method tekan

- Tekan , masuk ke dalam heating program

- Pilih standard drying

- Tekan , masuk ke dalam result display

      - Moisture in %M (Moisture)

      - Dry weight in %S (%Solids)

      - Atro in % M/S (%Moisture/ Solids)

- Tekan , masuk ke dalam Target Value

      - Pilih Target Value (%M)

      - Pilih +/- penerimaan

- Tekan , masuk ke dalam sample consistency

- Pilih jenis sampel yang akan dianalisis

- Tekan , masuk ke dalam sample type

- Save Test Method

- Release method untuk mengaktifkan method

- Tekan  kemudian tekan  kemudian scroll hingga menemukan “Release”

    - Edit Method

- Tekan  kemudian  pilih method yang akan diedit

- Lakukan editing method

- Save method yang telah dirubah, tekan “YES”

    - Pembersihan alat

- Keluarkan pan alumunium dari alat.

- Bersihkan luar moiture analyzer dengan kuas.

- Tutup lubang Lot Cell dengan mengunakan selotip.

- Bersihkan bagian  dalam dengan tisu.

- Piringan timbangan dilepas dan bersihkan dengan kuas.

- lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-020 | 00 | 16 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-020 | 01 | 1 NOV 2022 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada Proses Pembersihan |  |
| I-QC-00-020 | 02 |  | - Penambahan verifikasi moisture analyzer - Penambahan Distribusi Dokumen (AMPM, SPBB, SPRPJ, SCCP, AMKV, SKK, SVPP) | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPO |
| --- | --- |
| 2. | SIP |
| 3. | AMPM |
| 4. | SPBB |
| 5. | SPRPJ |
| 6. | SSCP |
| 7. | AMKV |
| 8. | SKK |
| 9. | SVPP |

Controlled Copy :