- Tujuan

Memberikan panduan dalam verifikasi,   pengoperasian dan pembersihan timbangan semi mikro METTLER XS205DU agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian timbangan semi mikro METTLER XS205DU.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

      - Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

      - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Timbangan semimikro analitikal adalah timbangan laboratorium yang digunakan untuk menimbang obat/bahan baku obat dengan kapasitas penimbangan maksimal 220 gram.

- Referensi

  - Operating Manual Timbangan Semimikro XS205DU

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Tisu

- Kuas Halus

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Persiapan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Pastikan timbangan dan printer tersambung pada listrik.

    - Nyalakan timbangan dengan menekan tombol power.

    - Warming Up alat selama 30 menit.

    - Periksa waterpass.

    - Verifikasi Timbangan.

- Lakukan seperti pada Prosedur Pengecekan Timbangan (PEM-05-004).

- Lakukan verfikasi setiap pagi sebelum alat digunakan untuk menimbang.

    - Penimbangan Satuan

- Pilih Weighing.

- Tekan “ID” masukkan: nama sampel, nomor batch, dan user.

- Tekan “Header” untuk print out header

- Buka pintu timbangan.

- Letakkan wadah untuk penimbangan diatas plat.

- Tutup pintu timbangan.

- Tekan tombol zero “O” untuk menolkan timbangan, atau tekan tombol “T“untuk tara timbangan.

- Buka pintu timbangan, kemudian masukkan zat yang akan ditimbang.

- Tutup kembali timbangan, tunggu hingga berat sampel stabil.

- Tekan Print untuk mencetak hasil timbang.

- Tekan “Footer” untuk mencetak Footer

- Tekan tombol power untuk mematikan timbangan.

    - Penimbangan Statistik

- Pilih Statistics.

- Tekan “ID” masukkan: nama sampel, nomor batch, dan user.

- Tekan “Nominal” untuk memasukkan bobot umum 1 tablet.

- Tekan “Max n” untuk maksimum jumlah yang akan di timbang.

- Buka pintu timbangan.

- Letakkan wadah untuk penimbangan diatas plat.

- Tutup pintu timbangan.

- Tekan tombol zero “O” untuk menolkan timbangan, atau tekan tombol “T“untuk tara timbangan.

- Buka pintu timbangan, kemudian masukkan tablet yang akan ditimbang.

- Tutup kembali timbangan, tunggu hingga berat sampel stabil.

- Tekan “M+” untuk mencetak hasil timbang.

- Buka pintu timbangan, kemudian masukkan tablet selanjutnya yang akan ditimbang.

- Tutup kembali timbangan, tunggu hingga berat sampel stabil.

- Tekan “M+” untuk mencetak hasil timbang.

- Ulangi langkah 12 hingga 14 hingga mencapai jumlah maksimum tablet yang akan di timbang statistik.

- Tekan tombol power untuk mematikan timbangan.

    - Pembersihan alat

- Untuk membersihkan, timbangan harus dalam keadaan mati.

- Bersihkan luar timbangan dengan kuas.

- Bersihkan bagian  dalam timbangan dengan tisu.

- Piringan timbangan dilepas dan bersihkan dengan kuas.

- lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-015 | 00 | 12 OKT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-015 | 01 | 01 NOV 2022 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada Proses Pembersihan | Riview Dokumen |
| I-QC-00-015 | 02 |  | - Penambahan Penimbangan statistik - Penambahan Distribusi Dokumen (AMPM, SPBB, SPRPJ, SPML, SPBK, SCCP, AMKV, SVMA, SKK) | Riview Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPO |
| --- | --- |
| 2. | SIP |
| 3. | AMPM |
| 4. | SPBB |
| 5. | SPRPJ |
| 6. | SPML |
| 7. | SPBK |
| 8. | SSCP |
| 9. | AMKV |
| 10. | SVMA |
| 11. | SKK |

Controlled Copy :