- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia Edisi VI (2020)

- Alat dan Bahan

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Dapar Amonia-Amonium Klorida pH 10,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni bebas CO2 | 12. | EDTA 0,02 M LV |
| 3. | Amonium Hidroksida LP | 13. | Eriokrom Black T |
| 4. | Amonium Molibdat P | 14. | Etanol |
| 5. | Amonium Oksalat 3,5% | 15. | Amonium Klorida P |
| 6. | Asam Klorida P; 3 N; 2 N; 0,01 N; 10% | 16. | ICP Multi-element Standard Solution IV |
| 7. | Asam Nitrat P; 2 N; 10% | 17. | Perak Nitrat 2,5% |
| 8. | Asam Sulfat P; 0,01 N | 18. | Zink Sulfat 0,02 M L |
| 9. | Barium Klorida 12% | 19. | Kalium Sulfat |
| 10. | Natrium Sitrat Dihidrat P | 20. | Standar Natrium Fluorida |

  - Alat

| 1. | Desikator | 10. | Syringe Filter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Furnace | 11. | Labu ukur |
| 3. | Gelas kimia | 12. | Tabung Nessler |
| 4. | Gelas ukur | 13. | Tabung reaksi |
| 5. | Hot plate | 14. | Timbangan analitik |
| 6. | Inductively coupled plasma (ICP) | 15. | Cawan pijar |
| 7. | Erlenmeyer | 16. | Termometer |
| 8. | Buret | 17. | Penjepit Cawan |
| 9. | Pipet Ukur; Seukuran; Tetes | 18. | Elektroda Ion Fluorida |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Alkohol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam HCl 3 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml HCl 3 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam HNO3 2 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml HNO3 2 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

  - Identifikasi A

- Pembuatan Larutan Amonia LP

- Encerkan 350 ml Amonium Hidroksida P dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 10 ml HCl 2 N dengan penghangatan.

- Tambahkan 2,5 ml NH4OH LP tetes demi tetes dengan pengocokan.

- Kemudian tambahkan 5 ml Amonium Oksalat 3,5%.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi B

- Pembuatan Larutkan Amonium Molibdat 10%

- Larutkan 21,2 g Amonium Molibdat P dalam 200 ml Air murni.

- Larutan dibuat segera sebelum digunakan.

- Pembuatan Asam Nitrat 10%

- Encerkan 43 ml Asam Nitrat P dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Pengamatan

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 5 ml HNO3 10%.

- Hangatkan larutan pada suhu 70°C.

- Tambahkan 2 ml Amonium Molibdat.

- Amati pemerian larutan.

  - Sisa Pemijaran Susut Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 800 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Ratakan zat uji dalam cawan pijar.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 800 ± 25oC  hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 800 ±25oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SuPn  =  Wa - WbWa - Wo  x  100%

Keterangan :

SuPn	= Susut pemijaran (%)

Wo	=	 Berat cawan kosong (gram)

Wa	=	 Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=	 Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Karbonat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Campur 1,0 g zat uji dengan 5 ml Air murni bebas CO2.

- Tambahkan segera 2 ml HCl P.

- Amati pemerian larutan.

  - Klorida

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Larutan Baku

- Pipet 0,70 ml HCl 0,01 N; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 13 ml 	HNO3 10%.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 50 ml larutan baku, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Air murni dan 13 ml HNO3 10%.

- Hangatkan perlahan jika perlu, hingga tidak lagi melarut.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring jika perlu.

- Pipet 50 ml filtrat, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler, Tambahkan 1 ml AgNO3 2,5%, kocok.

- Diamkan selama 5 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Larutan HCl 10%

- Encerkan 226 ml HCl P dengan Air Murni hingga volume larutan 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan baku

- Pipet 1,0 ml H2SO4 0,01 N; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 5 ml HCl 10% dan tambahkan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 20 ml larutan baku ke dalam tabung Nessler, tambahkan 1 ml HCl 10%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume larutan 50 ml.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dalam 5 ml Air murni dan 5 ml HCl 10%.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring jika perlu.

- Pipet 20 ml filtrat, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan 1 ml HCl 10% dan Air murni hingga 50 ml.

      - Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung nessler, Tambahkan 1 ml BaCl2 12%, kocok

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Barium

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Timbang 500 mg zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, kemudian didihkan.

- Tambahkan 1 ml HCl P tetes demi tetes dengan pengadukan pada setiap penambahan. Biarkan dingin.

- Jika terbentuk endapan, saring bila diperlukan.

- Tambahkan 2 ml Kalium Sulfat jenuh ke dalam larutan filtrat.

- Amati perubahan pada larutan.

- Tidak terbentuk kekeruhan selama 10 menit.

  - Kadar Tak Larut Dalam Asam

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Timbang 5 g zat uji (Wa), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan campuran 40 ml Air murni dan 10 ml HCl pekat.

- Didihkan hati-hati selama 5 menit, dinginkan.

- Kumpulkan zat yang tidak larut dalam kertas saring bebas abu.

- Cuci kertas saring dengan Air murni hingga filtrat bebas klorida (tidak terbentuk kekeruhan dengan penambahan Perak Nitrat 2,5%.

- Pijarkan cawan yang sesuai (sebagai contoh silika, kuarsa atau porselen) pada 600 ±50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Masukkan residu dan kertas saring bebas abu ke dalam cawan.

- Panaskan perlahan-lahan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Pijarkan dalam furnace pada 600 ±50°C sampai residu habis terbakar.

- Pastikan bahwa api tidak diproduksi setiap saat selama prosedur.

- Dinginkan cawan dalam desikator, timbang seksama (Wb).

- Hitung kadar tak larut dalam asam.

    - Perhitungan

C  =  Wb - WoWa  x  100%

Keterangan :

C		= Kadar Tak Larut Asam (%)

Wo	= Berat cawan kosong (gram)

Wa	= Berat zat uji (gram)

Wb	= Berat cawan + sisa setelah pemijaran (gram)

  - Flourida

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

Catatan : Siapkan dan simpan semua larutan dalam wadah plastik

      - Dapar

- Timbang 73,5 g Natrium Sitrat Dihidrat P, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml.

- Tambahkan ± 100 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

      - Larutan Baku

- Timbang 55,26 mg Standar Natrium Fluorida; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen (konsentrasi larutan: 1,1052 mg/ml).

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang telah berisi 50 ml Dapar.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

Tiap ml larutan ini mengandung 100 µg Ion Fluorida.

      - Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Masukkan magnetic stirrer berlapis plastik.

- Tambahkan 20 ml Air Murni dan 2 ml HCl P.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml Dapar dan 28 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Sistem Elektroda

- Gunakan Elektroda Ion Fluorida.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Ion Meter.

      - Garis Respon Baku

- Masukkan 50 ml Dapar, 2 ml HCl P, dan 46 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Masukkan magnetic stirrer berlapis plastik.

- Celupkan elektroda ke dalam larutan, aduk selama 15 menit.

- Baca potensial dalam mV.

- Lanjutkan pengadukan dan pada setiap interval 5 menit; tambahkan 100, 100, 300, dan 500 µl larutan baku. Baca potensial larutan pada setiap kali penambahan.

- Buat gambar kurva logaritma kumulatif kadar ion fluoride (0,1; 0,2; 0,5; dan 1,0 µg per ml) terhadap potensial dalam mV.

      - Pengukuran

- Bilas dan keringkan elektroda, masukkan ke dalam larutan uji.

- Aduk selama 5 menit, lalu baca potensial larutan dalam mV.

- Ukur potensial dan garis baku respon, tetapkan kadar C dalam µg per ml dari ion fluoride dalam larutan uji.

- Hitung persen fluoride dalam zat dengan mengalikan C dengan 0,005.

  - Kadar (R)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrate (S-QC-01-227).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Amonia-Amonium Klorida Ph 10,7

- Timbang 53,5 g Amonium Klorida dalam 430 ml Air Murni.

- Tambahkan 570 ml Larutan Amonium Hidroksida P hingga volume larutan 1000 ml.

- Pemeriksaan

- Timbang seksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dalam 12 ml HCl 10%, jika perlu dengan bantuan pemanasan.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam larutan yang berisi 25 ml Dinatrium edetat 0,02 M; 50 ml Air murni, dan 5 ml Dapar amonia-amonium klorida pH 10,7.

- Tambahan 25 mg Eriokrom T-Natrium klorida P.

- Titrasi kelebihan Dinatrum edetat dengan Zink sulfat 0,02 M.

- Lakukan penetapan blangko.

    - Perhitungan :

Tiap ml Dinatrium edetat 0,02 M setara dengan 2,721 mg CaHPO4

C  =  Vb - Vu  x  M0,02  x  2,721Wu  x  20020  x  100%

Keterangan :

C	=   Kadar Calcium Hydrogen Phosphat Anhydrat (%)

Vu	=   Volume Zink sulfat 0,02 M untuk zat uji (ml)

Vb	=   Volume Zink sulfat 0,02 M untuk blangko (ml)

N	=   Konsentrasi Zink sulfat 0,02 M yang digunakan (Molaritas)

Wu	=   Berat zat uji yang ditimbang (mg)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-227 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-227 | 01 | 17 JAN 2023 | - Penghilangan bahasa inggris - Perubahan referensi semula Farmakope Indonesia V Tahun 2014 menjadi Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 - Penghilangan parameter Barium dab Arsen - Perubahan pada bahan | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-227 | 02 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter barium dan fluorida - Perubahan pada parameter identifikasi, sisa pemijaran, klorida, sulfat dan kadar | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB