- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan 60 Kg Mettler Toledo, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan 60 Kg model Mettler Toledo.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Kualifikasi dan Validasi bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Timbangan 60 Kg model Mettler Toledo sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - CPOB : 2018

  - CPOTB : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anak timbangan standar

    - Thermohygrometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

    - Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

    - Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

    - Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

    - Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

    - Pakailah sarung tangan.

    - Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

    - Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

- Kalibrasi Timbangan

    - Kemampuan Baca Kembali

      - Nol-kan timbangan, catat sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Letakkan anak timbangan 30 Kg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai mi pada lembar kerja kalibrasi setengah kapasitas.

      - Ambil anak timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan langkah 2 sampai 5 sebanyak 10 kali pengukuran.

      - Lakukan langkah 1 sampai 5 dengan menggunakan anak timbangan 60 Kg untuk kapasitas penuh.

    - Penyimpangan dari Nilai Nominal

      - Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut: 1 kg – 2 kg – 5 kg – 10 kg – 15 kg – 20 kg – 30 kg – 40 kg – 50 kg dan 60 kg sebagai nilai nominal.

      - Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja kalibrasi.

      - Letakkan anak timbangan 1 kg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m1.

      - Ambil anak timbangan 1 kg dan kemudian timbang kembali.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

      - Ambil anak timbangan 1 kg.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

      - Lakukan langkah 3 s.d 8 dengan menggunakan anak timbangan 2 kg – 5 kg – 10 kg – 15 kg – 20 kg – 30 kg – 40 kg – 50 kg dan 60 kg.

    - Histerisis

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 30 kg di tengah-tengah Pan.

- Baca dan catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Tambahkan anak timbangan sampai kapasitas maksimum hingga timbangan tidak dapat membaca.

- Angkat anak timbangan, sehingga hanya ada 30 kg anak timbangan.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh.

- Angkat anak timbangan 30 kg.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah 2 sampai 8 sebanyak 3 kali pengukuran.

    - Pembebanan Tidak di Pusat Pan

- Catat nilai nominal massa yang digunakan yaitu 30 kg.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 30 kg di tengah-tengah Pan pada posisi 1.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja kalibrasi.

- Pindahkan anak timbangan 30 kg ke posisi 2, 3, 4, dan 5 pada daerah garis Pan dan catat pembacaannya pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah 3 sampai 5 sebanyak 4 kali.

- Posisi anak timbangan pada Pan.

45

35

3

1

1

4

2

55

25

55

- Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan :	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan : 	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

      - Ketidakpastian dari standard calibration weight

u1=ucrt2

      - Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability)

- Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus:

ri = mi – zi

- Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

- Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus:

u2=SDn

      - Ketidakpastian dari mampu baca timbangan

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian dari bouyancy udara

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

      - Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight

u5= 8% x MPE1

      - Ketidakpastian gabungan

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas

U95=k x Uc

      - Persamaan Regresi

*	Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu:

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal terlebih dahulu, caranya yaitu:

1. Klik file/gambar………

2. Klik excel options.

3. Klik add – ins.

4. Klik go.

5. Checklist semua kotak.

6. Klik ok.

7. Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut,

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan :

mi (g) 	= besarnya massa suatu benda ke-i

xi (g) 	= penunjukkan pembacaan timbangan ke-i

a	= intercept dari summary output

b	= X Variable 1 dari summary output

      - Perhitungan minimum menimbang

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * proses toleransi

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * proses toleransi

Keterangan

Mi	=	Pembacaan timbangan (g).

zi	= 	Pembacaan nol (g).

ri	= 	Perbedaan pembacaan (g).

MPE 	= 	Maximum Permissible Error (Lihat tabel OIML R111).

SD	= 	Deviasi standar.

N 	= 	Jumlah pengulangan.

ucrt	= 	Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar.

k	= 	Faktor cakupan (k = 2).

resolution	= 	Nilai yang diperoleh dari standar/ alat uji..

inhomogeneity	= 	Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

instability	= 	Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

u	= 	Ketidakpastian.

U	= 	Ketidakpastian gabungan.

d	= 	Daya baca timbangan.

A	= 	Proses Toleransi

Proses Toleransi Berdasarkan referensi :

| No. | Area Lokasi Timbangan | Proses Toleransi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Room QC Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 2 | Sampling Booth Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 3 | Weighing Booth Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 4 | IPC Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 5 | Granulation Pharma | 1% | a = 200 |
| 6 | Tabletting Pharma | 1% | a = 200 |
| 7 | Coating Pharma | 1% | a = 200 |
| 8 | Primary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 9 | Secondary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 10 | Granulation Herbal | 1% | a = 200 |
| 11 | Tabletting Herbal | 1% | a = 200 |
| 12 | Coating Herbal | 1% | a = 200 |
| 13 | Primary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 14 | Secondary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 15 | Warehouse | 1% | a = 200 |
| 16 | WWTP / K3 | 1% | a = 200 |

      - Perhitungan Histerisis

Hitung rata-rata dari selisih antara m1 dan m2. Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

      - Perhitungan Limit of Performance (LOP)

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus:

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan :

s(max)	=	Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan

Cmax	=	Koreksi maksimum pembacaan timbangan

U(Cmax) 	=	Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi maksimum

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan :

Md	= 	pembacaan timbangan

F	= 	LOP

M	= 	nilai massa sebenarnya

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Scale | ± 5% of Error |
| 2 | Histerisis | < 1 Resolusi |

- Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan timbangan 60 Kg Mettler Toledo.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-055 | 00 | 09 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-055 | 01 |  | - Perubahan pada Judul - Perubahan pada ruang lingkup - Perubahan pada Penanggung Jawab - Perubahan pada Instruksi Kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |