- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Spektrofotometer Shimadzu UV-1601 baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Spektrofotometer Shimadzu UV-1601 di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Spektrofotometer Shimadzu UV-1601 sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Spektrofotometer merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet.

  - Akurasi Panjang Gelombang adalah kesesuaian panjang gelombang yang terbaca oleh alat dengan nilai teoritis.

  - Presisi Panjang Gelombang adalah keterulangan nilai panjang gelombang maksimal dan absorbansi yang terbaca oleh alat.

  - Akurasi Fotometrik adalah kesesuaian nilai absorbansi yang terbaca oleh alat dengan nilai teoritis.

  - Linearitas Fotometrik adalah linearitas respon alat pada beberapa konsentrasi.

  - Uji Stray Light adalah penurunan nilai absorbansi dari suatu larutan uji akibat adanya stray light.

  - Uji Baseline Noise adalah adanya gangguan sinyal yang tidak diharapkan pada setiap pembacaan.

  - Uji Baseline Flatness adalah menghitung besar defleksi akibat pergantian sumber lampu dari visible ke daerah UV.

  - Uji Absorption Cells adalah menguji pengaruh absorpsi cahaya oleh kuvet.

- Referensi

  - EDQM Annex 3

  - Manual Book Spectrophotometer Shimadzu UV 1601

  - CPOB : 2018

  - CPOTB : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Glass Filter Holmium Oxide

    - Kuvet

    - Pipet Volume 2 mL

    - Pipet Volume 4 mL

    - Pipet Volume 6 mL

    - Labu Ukur 5 mL

    - Labu Ukur 10 mL

    - Labu Ukur 100 mL

    - Labu Ukur 200 mL

    - Labu Ukur 1 L

    - Timbangan Analitik

  - Bahan

    - Larutan H2SO4 0,005 M

    - Padatan K2Cr2O7

    - Aquadest

    - Padatan NaNO2

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Kalibrasi

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Sebelum dilakukan kalibrasi alat Spektrofotometer Shimadzu UV 1601 harus dalam keadaan bersih dan layak untuk dioperasikan.

    - Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

    - Hubungkan Spektrofotometer dengan printer.

    - Hubungkan keduanya dengan sumber listrik 220 Volt.

    - Keluarkan silica gel pada Spektrofotometer.

    - Tekan tombol POWER yang ada di sisi kiri alat.

    - Tunggu sampai tahap inisialisasi selesai dan tampak menu utama.

  - Parameter Kalibrasi

    - Akurasi Panjang Gelombang

    - Presisi Panjang Gelombang

    - Akurasi Fotometrik

    - Linearitas Fotometrik

    - Uji Stray Ligh

    - tUji Noise

    - Uji Baseline Flatness

    - Uji Absorption Cells

  - Pengoperasian Alat Spektrofotometer

    - Metode Photometric

- Tekan (1) untuk membuka Mode Photometric.

- Tekan (GO TO WL) untuk mengatur panjang gelombang yang dipergunakan.

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko pada bagian depan dan belakang.

- Tekan (AUTOZERO) untuk membuat nilai absorban NOL.

- Tekan (F3) untuk tampilan absorban contoh.

- Ganti isi kuvet dengan larutan standar, masukkan kuvet ke bagian depan dan tekan (START).

- Ganti isi kuvet dengan larutan contoh, masukkan kuvet ke bagian depan dan tekan (START).

    - Metode Spectrum

- Tekan (MODE) tekan (2) pada menu utama.

- Tekan (1) untuk memilih mode pengukuran ABS, %T, atau E.

- Tekan (2) Scanning Range. Masukkan range panjang gelombang yang digunakan kemudian tekan (ENTER).

- Tekan (3) Rec Range untuk mengatur skala sumbu ABS.

- Tekan (4) Scan Speed, tekan numeric yang diinginkan.

- Tekan (5) untuk mengatur pengulangan pengukuran yang dilakukan.

- Tekan (6) untuk pengaturan macam tampilan pada layar.

- Masukkan kuvet yang berisi larutan blanko pada bagian depan dan belakang.

- Tekan (F1) untuk koreksi baseline.

- Ganti isi kuvet dengan larutan contoh, masukkan kuvet ke bagian depan dan tekan (START).

- Tekan (PRINT) untuk mencetak spektrum.

- Tekan (F2) peak untuk melihat puncak spektrum hasil pengukuran.

- Tekan (3) untuk melihat panjang gelombang maksimum.

- Tekan (PRINT).

  - Prosedur Kalibrasi

    - Akurasi Panjang Gelombang

- Persiapan

Masukkan parameter sebagai berikut :

a. Pada data menu pilih : SPECTRUM, dengan menekan tombol angka 2.

b. Isikan parameter sebagai berikut :

      - Meas Mode		: ABS

      - Scanning Range	: 700 nm ~ 225 nm

      - Rec. Range		: 0,00 A ~ 2,00 A

      - Scan speed		: FAST

      - No. of scans		: 1

      - Display Mode		: SEQUENTIAL

- Prosedur Kalibrasi

      - Buka jendela spektrofotometer.

      - Pasang Glass Filter Holmium Oxide pada tempat kuvet sampel, blanko udara.

      - Tutup jendela spektrofotometer.

      - Tekan START.

      - Biarkan alat mengukur absorbansi dari panjang gelombang 700 ~ 225 nm.

      - Tekan F2 (data proc).

      - Tekan PRINT.

      - Tekan 3 (peak).

      - Tekan PRINT.

    - Presisi Panjang Gelombang

- Lakukan pengukuran yang sama pada akurasi panjang gelombang sebanyak 6 kali.

- Catat panjang gelombang serapan maksimum dan absorbansinya.

    - Akurasi Fotometrik

- Persiapan

- Pembuatan larutan H2SO4 0,005 M

- Pipet 0,28 mL H2SO4 pekat (18 M) ke dalam labu ukur 1 L.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan aquadest.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan K2Cr2O7 60 mg/L

- Timbang 12 mg K2Cr2O7 masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Larutkan dengan menggunakan larutan H2SO4 0,005 M, encerkan hingga tanda batas dengan larutan H2SO4 0,005 M.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan K2Cr2O7 600 mg/L

- Timbang 60 mg K2Cr2O7 masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan menggunakan larutan H2SO4 0,005 M, encerkan hingga tanda batas dengan larutan H2SO4 0,005 M.

- Kocok hingga homogen.

- Prosedur Kalibrasi

- Pilih (1) Metode Photometric lalu tekan.

- Tekan GO TO WL, kemudian atur panjang gelombang pada 430 nm, tekan ENTER.

- Tekan AUTOZERO.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Letakkan kuvet blanko berisi larutan H2SO4 0,005 M pada posisi blanko.

- Letakkan kuvet berisi larutan K2Cr2O7 600 mg/L pada posisi sample.

- Tutup jendela spektrofotometer.

- Tekan START.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Keluarkan kuvet sampel dan blanko

- Pilih (2) Metode Photometric 8 ג . Untuk beberapa panjang gelombang lalu tekan.

- Mengubah mode pengukuran (Abs atau %T) Tekan (1) MEAS MODE.

- Tekan (2) No of ג atur panjang gelombang pada 313, 257, dan 235 nm.

- Tekan AUTOZERO.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Masukkan kuvet blanko berisi larutan H2SO4 0,005 M pada posisi blanko.

- Letakkan kuvet berisi larutan K2Cr2O7 60 mg/L pada posisi sampel.

- Tutup jendela spektrofotometer.

- Tekan START.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Keluarkan kuvet sampel dan blanko.

- Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali.

- Absorbansi yang terbaca pada masing-masing uji dicatat pada lembar kerja kalibrasi, kemudian dikonversi menjadi nilai absorbansi spesifik.

    - Linearitas Fotometrik

- Persiapan

- Pembuatan larutan H2SO4 0,005 M

- Pipet 0,28 mL H2SO4 pekat (18 M) ke dalam labu ukur 1 L.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan aquadest.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan induk K2Cr2O7 dengan konsentrasi 100 mg/L

- Timbang 10 mg K2Cr2O7 masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan menggunakan larutan H2SO4 0,005 M, encerkan hingga tanda batas dengan larutan H2SO4 0,005 M.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan seri larutan uji

- Konsentrasi 20 mg/L

Pipet 2 mL larutan induk, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan encerkan hingga tanda batas menggunakan larutan H2SO4 0,005 M.

- Konsentrasi 40 mg/L

Pipet 4 mL larutan induk, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan encerkan hingga tanda batas menggunakan larutan H2SO4 0,005 M.

- Konsentrasi 60 mg/L

Pipet 6 mL larutan induk, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan encerkan hingga tanda batas menggunakan larutan H2SO4 0,005 M.

- Konsentrasi 80 mg/L

Pipet 4 mL larutan induk, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL dan encerkan hingga tanda batas menggunakan larutan H2SO4 0,005 M.

- Prosedur Kalibrasi

          - Atur panjang gelombang pada 350 nm.

          - Tekan AUTOZERO.

          - Buka jendela spektrofotometer.

          - Letakkan kuvet berisi larutan H2SO4 0,005 M pada posisi blanko.

          - Letakkan kuvet berisi larutan K2Cr2O7 pada posisi sampel.

          - Ukur absorbansi larutan uji mulai dari konsentrasi 20 mg/L hingga 100 mg/L.

          - Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing konsentrasi.

          - Ulangi langkah 1 hingga 7 untuk panjang gelombang 313, 257, 235 nm.

          - Buat persamaan regresi linier untuk masing-masing panjang gelombang.

    - Uji Stray Light

- Persiapan

Pembuatan larutan NaNO2 dengan konsentrasi 50 gram/L:

- Timbang 1 gram NaNO2 masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Larutkan dengan menggunakan aquadest, encerkan hingga tanda batas

- Kocok hingga homogen.

- Prosedur Kalibrasi

- Atur panjang gelombang pada 340 nm.

- Tekan AUTOZERO.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Letakkan kuvet berisi aquadest pada posisi blanko.

- Letakkan kuvet berisi larutan NaNO2 50 gram/L pada posisi sampel.

- Ukur absorbansi larutan NaNO2 50 gram/L.

- Buka jendela spektrofotometer, keluarkan kuvet.

- Catat absorbansi yang terbaca.

    - Uji Noise

- Persiapan

Pastikan tidak ada yang keluar masuk ruangan pada saat pengujian berlangsung dan tidak ada yang mondar-mandir di depan alat.

- Prosedur Kalibrasi

- Atur MODE pada TIMESCAN MODE.

- Atur panjang gelombang pada 500 nm.

- Atur waktu scan selama 10 menit (600 sec).

- Posisi sample dan blanko diisi udara (tanpa kuvet).

- Tekan START.

- Hitung nilai RMS noise.

    - Uji Baseline Flatness

- Pilih menu SPECTRUM dengan menekan tombol angka 2.

- Isikan parameter sebagai berikut:

- Meas Mode	: ABS

- Scanning Range	: 800 ~ 200 nm

- Rec. Range	: -0,01 ~ 0,01 A

- Scan speed	: FAST

- No. Of Scans	: 1

- Display mode	: SEQUENTIAL

- Buka jendela spektrofotometer.

- Posisi sampel dan blanko diisi udara (tanpa kuvet), tutup jendela spektrofotometer.

- Tekan tombol F1 untuk melakukan Baseline Corretion (BASE CORR).

- Setelah pengujian Baseline Corr selesai, tekan START, biarkan alat mengukur absorbansi dari panjang gelombang 1100 – 190 nm.

- Tekan F2 (data proc), kemudian tekan print, cetakn hasil scan berupa grafik dan Peak Detection.

    - Uji Absorption Cells

- Atur panjang gelombang pada 240 nm.

- Tekan AUTOZERO.

- Buka jendela spektrofotometer.

- Letakkan kuvet berisi aquadest pada posisi sampel.

- Biarkan posisi blanko kosong (blanko udara).

- Ukur absorbansinya

- Buka jendela spektrofotometer.

- Putarkan kuvet 180o, kemudian letakkan pada posisi sampel.

- Ukur absorbansinya.

- Hitung selisih absorbansi pada pembacaan pertama dan kedua.

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wavelength Accuracy | ±2 nm (UV area) dan ±3 nm (visible area) |
| 2 | Wavelength Precision | Wavelength : ± 0,5 nm %RSD Absorbance : ≤ 0,5% |
| 3 | Photometric Accuracy | Specific Absorbance Range : 235 nm : 122,9 – 126, 2 257 nm : 142,8 – 146,2 313 nm : 47,0 – 50,3 350 nm : 105,6 – 109 430 nm : 15,7 – 16,1 |
| 4 | Photometric Linearity | R2 ≥ 0,999 for each wavelength |
| 5 | Stray Light Test | Absorbance at 340 nm > 2 |
| 6 | Noise Test | RMS Noise < 0,001 AU |
| 7 | Flatness Baseline Test | Deflection < 0,01 AU |
| 8 | Absorption Cells Test | Absorbance ≤ 0,093 Difference Absorbance < 0,005 |

  - Pengolahan Data

    - Akurasi Fotometrik

Lakukan penentuan nilai absorbansi spesifik dengan menggunakan persamaan berikut,

A1%,1cm=Abs(C.d)

Keterangan:

Abs	: Nilai absorbansi yang diperoleh saat pengukuran

C	: persen konsentrasi (W/V)  0,006% = 60 mg/L; 0,06% = 600 mg/L

d	: path length (cm)  1 cm

    - Uji Noise

      - Hitung nilai RMS noise, dengan rumus sebagai berikut:

RMS Noise= p x f

Keterangan:

p	: peak-to-peak noise level tertinggi

f	: 0,7

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Spektrofotometer Shimadzu UV 1601.

    - Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Spektrofotometer Shimadzu UV 1601 yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-057 | 00 | 14 MAY 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-032 | 01 |  | Perubahan point penanggung jawab sesuai dengan struktur baru | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMKV SKK |
| --- | --- |