- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan alat Centrifuge Hettich EBA 21 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat Centrifuge Hettich EBA 21.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Centrifuge adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan partikulat padat dalam cairan.

- Referensi

  - Operating Manual Centrifuge Hettich EBA 21.

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bebas serat.

- Tabung centrifuge.

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas

    - Lepaskan bantalan baut yang berada dibawah instrumen.

    - Letakkan instrumen dalam keadaan yang seimbang.

    - Instrumen tidak boleh dipindah selama operasi.

    - Dilarang membuka tutup centrifugasi selama beroperasi.

    - Gunakan tabung centrifugasi yang sesuai.

    - Tekan “STOP” dua kali untuk Emergency stop.

    - Masukkan tabung centrifuge ke dalam rotor dengan keadaan yang simetris.

Betul 		Salah

    - Jika terjadi kesalahan, lakukan:

      - Matikan mesin dengan menekan power ke posisi “0”.

      - Tunggu kurang lebih 10 detik dan nyalakan kembali mesin dengan menekan tombol power ke posisi “I”.

    - Persiapan

    - Siapkan zat uji.

    - Hubungkan steker dengan sumber listrik 220 volt.

    - Tekan tombol power ke posisi “I” di samping kanan mesin.

    - Isi tabung centrifuge maksimum ¾ tinggi tabung.

    - Pengoperasian

    - Putar  untuk membuka alat ke posisi .

    - Masukkan tabung centrifuge kedalam rotor, dengan posisi :

|  | Atau |  |
| --- | --- | --- |

    - Tutup alat hingga rapat dan putar  ke posisi .

    - Tekan tombol Program untuk memilih memanggil program yang tersimpan (1,2,3)

    - Apabila ingin mengatur parameter, lakukan:

      - Tekan tombol  untuk memilih parameter spesifik.

      - Tekan tombol  atau  untuk mengatur parameter (dinaikkan atau dikurangi).

      - Tekan tombol “Program” beberawa saat hingga lampu Program menyala.

    - Tekan START untuk memulai Centrifuge.

    - Biarkan putaran berhenti sendiri, lalu tekan tombol STOP setelah alat berbunyi.

    - Buka tutup Centrifuge dengan memutar  ke posisi .

    - Keluarkan tabung Centrifuge dari dalam alat.

    - Tutup alat putar  ke posisi .

    - Apabila ingin menggunakan centrifugasi dalam waktu yang singkat tekan tombol “Impuls”.

    - Tekan power ke posisi “0”.

    - Lepaskan steker dari sumber listrik 220 volt.

    - Pembersihan alat

    - Buka penutup centrifuge.

    - Bersihkan bagian dalam alat (buka rotor jika diperlukan) dengan lap bersih yang dibasahi seperlunya.

    - Keringkan bagian alat lap bersih dan kering.

    - Tutupkan alat penutup centrifuge.

    - lsi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

    - Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-022 | 00 | 20 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-022 | 01 |  | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada poin penanggungjawab, pembersihan alat | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | AMKV |
| 7. | SVMA |

Controlled Copy :