- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Glimepiride Tablet 2 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Quality Control bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Glimepiride Tablet 2 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia V (2014)

  - USP 42 NF 37 (2019)

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - ALat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 10 | HPLC |  |  |
| 2 | Jangka sorong | 11 | Labu ukur |  |  |
| 3 | Hardness Tester | 12 | Botol reagen 1000 mL |  |  |
| 4 | Friability Tester | 13 | Membran filter 0,20 μm |  |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 14 | pH Meter |  |  |
| 6 | Spatula | 15 | Dissolution Tester |  |  |
| 7 | Gelas Ukur | 16 | Disintegration Tester |  |  |
| 8 | Syringe | 17 | Ultrasonic Bath |  |  |
| 9 | Pipet Volume | 18 | Syringe Filter 0,20 µm |  |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Asam Fosfat | 6 |  | Baku kerja Glimepiride |
| 2 | Asetonitril Pro HPLC | 7 |  | Natrium Hidroksida |
| 3 | Natrium Dihidrogen Fosfat | 8 |  | Asam fosfat 85% |
| 4 | Larutan Dapar Fosfat | 9 |  | Monobasic Potassium Phosphate |
| 5 | Akuades | 10 |  | Dibasic Sodium Phosphate Anhydrous |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja		:

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja		:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat (H3PO4) 10%

- Pipet 11,8 ml Asam Fosfat (H3PO4) 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Pelarut

- Masukkan 900 mL Acetonitrile pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 1,0 gram Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Masukkan kurang lebih 900 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,4 menggunakan larutan Asam Fosfat (H3PO4) 10%.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Fase Gerak

- Masukkan 500 mL larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Asetonitril pro HPLC.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glimepiride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: VDSpher pur 100; 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 228 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak	: (0,5 g Natrium Dihidrogen Fosfat dalam 500 mL Akuades. Atur pH hingga 2,4 dengan Asam Fosfat 10%) : Asetonitril pro HPLC (1:1)

Pelarut			: Akuades : Asetonitril pro HPLC (1:9)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 20,00 mg baku kerja Glimepiride, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,04 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Glimepiride Tablet 2 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang 85 mg (setara dengan 2 mg Glimepiride), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Akuades sebanyak 5 mL, kocok selama 5 menit.

- Tambahkan Asetonitril pro HPLC sebanyak 35 mL, sonikasi selama 5-10 menit sambil dikocok sesekali.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril pro HPLC.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,04 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis×Wr Wu × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Glimepiride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 2 mg |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Fosfat (H3PO4) 10%

- Pipet 11,8 ml Asam Fosfat (H3PO4) 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas, homogenkan.

- Pelarut

- Masukkan 900 mL Acetonitrile pro HPLC ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 1,0 gram Natrium Dihidrogen Fosfat (NaH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Masukkan kurang lebih 900 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 2,4 menggunakan larutan Asam Fosfat (H3PO4) 10%.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Fase Gerak

- Masukkan 500 mL larutan Dapar Fosfat, masukkan ke dalam botol reagen 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Asetonitril pro HPLC.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glimepiride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: VDSpher pur 100; 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 228 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: (0,5 g Natrium Dihidrogen Fosfat dalam 500 mL Akuades. Atur  pH hingga 2,4 dengan Asam Fosfat 10%) : Asetonitril pro HPLC (1:1)

Pelarut			: Akuades : Asetonitril pro HPLC (1:9)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 20,00 mg baku kerja Glimepiride, masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan Pelarut sebanyak 30 mL, sonikasi selama 15 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,04 mg/mL).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan 10 kali.

- Tambahkan Akuades sebanyak 5 mL, kocok selama 5 menit.

- Tambahkan Asetonitril pro HPLC sebanyak 35 mL, sonikasi selama 5-10 menit sambil dikocok sesekali.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Asetonitril pro HPLC.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,04 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs ×Ws Dosis × FuFs × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Glimepiride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 2 mg |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (50) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan

    - Syarat       :

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Disolusi

    - Syarat 	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Glimepiride Tablet 2 mg (S-QC-03-046).

    - Cara Kerja  :

| Media | : | Larutan Dapar Fosfat pH 7,8; 900 mL |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 15 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Larutan Dapar Fosfat pH 7,8

- Larutan Asam Fosfat 10%

- Pipet 7,00 mL asam fosfat 85%, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Natrium Hidroksida 1 N

- Timbang 40,00 gram Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Dapar Fosfat pH 7,8

- Timbang 0,58 gram Monobasic Potassium Phosphate dan 8,86 gram Dibasic Sodium Phosphate Anhydrous, masukkan ke dalam Labu Ukur 1 Liter.

- Tambahkan Akuades sebanyak 900 mL.

- Atur pH hingga diperoleh pH 7,8 ± 0,1 menggunakan Asam Fosfat 10% dan Natrium Hidroksida 1 N.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Glimepiride replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom			: VDSpher pur 100; 4,6 x 150 mm; C-18; L1 ; 5 µm

Detektor		: UV 228 nm

Flow rate		: 1,0 mL/ menit

Volume Injeksi		: 10 μL

Fase gerak		: (0,5 g Natrium Dihidrogen Fosfat dalam 500 mL Akuades. Atur  pH hingga 2,4 dengan Asam Fosfat 10%) : Asetonitril pro HPLC (1:1)

Pelarut			: Akuades : Asetonitril pro HPLC (1:9)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

- Timbang 11,11 mg baku kerja Glimepiride, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 70 mL Pelarut, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Pelarut.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,0022 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan

- Masukkan tiap tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi.

- Lakukan uji disolusi sesuai dengan kondisi disolusi yang tertera di atas.

- Setelah proses selesai, ambil 10 mL larutan menggunakan syringe.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0022 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 15 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= LuLs × CsCr ×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Glimepiride yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area larutan uji |
| Ls | : | Luas area larutan baku |
| Cs (mg/ml) | : | mg zat baku100 × 150 |
| Cr (mg/ml) | : | Dosis900 |
| Dosis | : | 2 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-047 | 00 |  | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-047 | 01 |  | Perubahan jumlah injeksi UKS, Perubahan perhitungan kadar, keseragaman kandungan dan disolusi, Penambahan konsentrasi larutan baku dan larutan uji, Perubahan pengencer disolusi. | Review dokumen 3 tahun |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP