- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku tambahan Microcrystalline Cellulose PH 102 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Microcrystalline Cellulose PH 102 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 44 NF 39 Tahun 2021

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 16. | pH Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas kimia | 17. | Desikator |
| 3. | Cawan Penguapan | 18. | Cawan Pijar |
| 4. | Centrifuge | 19. | Furnace |
| 5. | Labu Erlenmeyer Berasah | 20. | Oven |
| 6. | Conductivity Meter | 21. | Botol Timbang |
| 7. | Gelas Ukur | 22. | Kertas Saring Whatman No. 42 |
| 8. | Bulk Density Tester | 23. | Sieve Shaker |
| 9. | Magnetic Stirrer | 24. | Shaker |
| 10. | Penjepit Cawan | 25. | Kaca Arloji |
| 11. | Spektrofotometer IR | 26. | Hot Plate |
| 12. | Pipet Tetes | 27. | Lumpang dan Alu |
| 13. | Mesh No. 60 | 28. | Cannon-Fenske 150 |
| 14. | Mesh No. 200 | 29. | Cannon-Fenske 100 |
| 15. | Termometer | 30. | Kromatografi Kolom |

  - Bahan :

| 1. | Air murni | 8. | Natrium Hidroksida (1 dalam 20) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P | 9. | Iodine |
| 3. | Zink Klorida | 10. | Kalium Iodida |
| 4. | Asam Klorida 1 N | 11. | Cuprietilendiamin Hidroksida |
| 5. | Baku Kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 | 12. | Cuprietilendiamin Hidroksida |
| 6. | Kalium Bromida P Kering | 13. | Cuprietilendiamin Hidroksida |
| 7. | Silika | 14. | Etanol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Larutan NaOH (1 dalam 20)

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Larutan NaOH (1 dalam 20).

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Pelarut Organik

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol P.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Encer

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml HCl 1 N.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Microcrystalline Cellulose pH 101 dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Reaksi Kimia

- Larutan Zink Klorida Iodinasi

- Timbang 20 g zink klorida dan 6,5 g KI masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan menggunakan 10,5 ml Air Murni.

- Tambahkan 0,5 g I2 dan kocok selama 15 menit.

- Pemeriksaan

- Timbang 10 mg zat uji, tempatkan di atas kaca arloji.

- Dispersikan dalam 2 ml larutan Zink Klorida Iodinasi

- Amati secara visual.

- Derajat Polimerisasi

- Preparasi Larutan

- Larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M

- Siapkan 100 ml larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M (Original Packing).

- Ukur berat jenis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M sesuai pemakaian alat piknometer. (dy)

- Larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

- Pipet 100 ml larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M (Original Packing).

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Ukur berat jenis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M sesuai pemakaian alat piknometer. (dy)

      - Pemeriksaan Viskositas Cuprietilendiamin Hidroksida

- Siapkan larutan Cuprietilendiamin Hidroksida dengan konsentrasi 1,0 M dan 0,5 M.

- Masukkan sejumlah larutan ke dalam masing - masing labu viscometer.

- Biarkan larutan hingga suhu 25±0,1°C selama tidak kurang dari 5 menit.

- Catat waktu aliran antara 2 tanda pada viscometer dalam satuan detik pada masing - masing larutan Cuprietilendiamin Hidroksida dengan konsentrasi 1,0 M dan 0,5 M. (ty)

- Lakukan pengukuran air sebagai blanko. (tw)

- Hitung viskositas larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M. (ηy)

      - Perhitungan Viskositas larutan Cuprietilendiamin Hidroksida :

ηy = ηwdytydwtw

Keterangan :

ηy  : Viskositas larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M

ηw : Viskositas Air Murni  (0,893)

dy : Berat Jenis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M

dw : Berat Jenis Air Murni (0,997)

ty  : Waktu Alir larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M (detik)

tw : Waktu Alir Air Murni (detik)

      - Perhitungan Nilai Konstanta Larutan Cuprietilendiamin Hidroksida :

k= ηy(dy ×ty)

Keterangan :

k     : Nilai Konstanta

ηy  : Viskositas larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M (mPa.s)

dy : Berat Jenis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M

ty : Waktu Alir larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M dan 0,5 M (detik)

      - Pemeriksaan larutan uji

- Timbang 1,3 g zat uji; masukkan ke dalam Erlenmeyer berasah 250 ml.

- Tambahkan 25 ml Air Murni dan 25 ml larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M.

- Segera bersihkan larutan dengan Gas Nitrogen.

- Tutup dengan penyumbat dan kocok dengan shaker sampai larut sempurna.

- Tambahkan volume yang sesuai dari larutan uji ke dalam alat Cannon-Fenske 150 yang telah terkalibrasi.

- Masukkan sejumlah larutan Uji ke dalam labu viscometer.

- Biarkan larutan stabil pada suhu 25±0,1°C selama tidak kurang dari 5 menit.

- Catat waktu aliran antara 2 tanda pada viscometer dalam satuan detik. (t1)

- Hitung viskositas kinematis dari zat uji. (KV)1

- Lakukan pemeriksaan secara duplo.

- Lakukan pengukuran yang sama pada larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M dengan Viskometer Cannon Fenske 100 yang telah terkalibrasi. Hitung Hitung viskositas kinematis dari larutan tersebut (KV2).

- Perhitungan Viskositas Kinematis larutan

KV1=t1 xk1

KV2=t2 x  k2

Keterangan:

KV1  : Viskositas Kinematis larutan uji

KV2  : Viskositas Kinematis larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

k1    : Nilai konstanta larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 1,0 M

k2    : Nilai konstanta larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

t1     : Waktu Alir larutan uji (detik)

t2     : Waktu Alir larutan Cuprietilendiamin Hidroksida 0,5 M

Viskositas Relatif

ηrel   = (KV1)(KV2)

Derajat Polimerisasi

P   = (95 x ηC ) Wu x 100 -SP100    x 100

Keterangan

ηrel

:

ηc

= Viscosity Relative

= Hasil dari interpolasi nilai  ηrel  terhadap tabel Intrinsic Viscosity in Reference Tables Section

Wu 		= Berat zat uji yang ditimbang

SP		= Susut Pengeringan

P		= Derajat Polimerisasi

  - Konduktivitas

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130)

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer berasah 250 ml.

- Tambahkan 40 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan shaker selama 20 menit.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm, kumpulkan filtratnya.

- Lakukan pemeriksaan konduktivitas filtrat larutan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Conductivity Meter Metrohm.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130)

    - Cara Kerja :

- Gunakan filtrat larutan pada pemeriksaan konduktivitas untuk pemeriksaan pH.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm – 10 mm.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan hingga zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Bulk Density

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama ± 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas ukur.

- Ukur volume zat uji yang mengisi gelas ukur (untapped bulk density).

- Lanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pengetukan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Bulk Density Tester.

- Ukur volume zat uji setelah pengetukan (tapped bulk density).

    - Perhitungan :

Keterangan:

BD		= Bulk Density (g/ml)

Wu		= Berat Uji (g)

Vu		= Volume Uji (ml)

  - Distribusi Ukuran Partikel (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130)

    - Cara Kerja :

- Ambil Mesh No. 60 dan No. 200.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Sieve Shaker.

  - Zat yang Larut dalam Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam Erlenmeyer Berasah 250 ml.

- Tambahkan 80 ml Air Murni, kocok menggunakan shaker selama 20 menit.

- Saring melalui Kertas Saring Whatman No. 42.

- Tampung filtrat dalam cawan penguapan yang telah diketahui beratnya.

- Uapkan pada Waterbath hingga kering.

- Keringkan di dalam oven pada suhu 105oC selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan:

ZLA	=	Zat yang larut dalam air (%)

Wo	= Berat cawan penguapan kosong (g)

Wu	= Berat cawan penguapan + zat uji (g)

Wb	=	Berat cawan penguapan + residu (g)

  - Zat yang Larut dalam Eter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130).

    - Cara Kerja:

- Siapkan rangkaian Kromatografi Kolom. (seperti pada gambar dibawah)

- Pasang kapas setinggi 5 cm sebagai lapisan paling bawah kolom kromatografi.

- Tambahkan silica diatas lapisan kapas sekitar setengah Kolom sebagai fasa diam.

- Basahi silica dengan larutan Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter). Buang kelebihan larutan.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (A1).

- Masukkan 10 g sampel ke dalam Kromatografi Kolom.

- Tambahkan 50 ml larutan  Eter Bebas Peroksida (Dietill Eter) ke dalam kromatografi kolom.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang (B1).

- Biarkan filtrat dalam kedua cawan tersebut menguap dengan aliran udara di lemari asam.

- Setelah semua eter menguap, keringkan residu dalam oven pada suhu 105°C selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang kedua cawan tersebut. (A2 dan B2).

    - Perhitungan:

ZLE = (B2-B1-A2-A1)Wu ×  100%

Keterangan:

ZLE	=	Zat yang larut dalam Eter (%)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

A1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk blanko (gram)

A2	= 	Berat cawan penguapan + residu eter sebagai blanko (gram)

B1	= 	Berat cawan penguapan kosong untuk sample (gram)

B2	= 	Berat cawan penguapan + residu sampel (gram)

  - Batas Mikroba (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Microcrystalline Cellulose PH 102 (S-QC-01-130)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-129 | 00 | 17 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-129 | 01 | 04 OCT 2022 | Perubahan templet dokumen, poin 3, poin 5, poin 6, poin 7, distribusi dokumen | Melengkapi parameter yang belum ada. |
| I-QC-01-129 | 02 |  | Perubahan parameter susut pengeringan, sisa pemijaran, distribusi ukuran partikel, zat yang larut dalam air; Perubahan referensi; Penambahan parameter kelarutan dalam pelarut organik dan dalam asam encer | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB