- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Methylis Parabenum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020);

USP 44 NF 39 (2021).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 11. | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 12. | Desikator |
| 3. | Tabung Nessler | 13. | Cawan Pijar |
| 4. | Labu Ukur | 14. | Furnace |
| 5. | Buret | 15. | Pipa Kapiler |
| 6. | Pipet Tetes | 16. | Erlenmeyer |
| 7. | Botol Semprot | 17. | Penjepit Cawan |
| 8. | Gelas Ukur | 18. | pH meter |
| 9. | Labu Ukur | 19. | Vortex |
| 10. | Magnetic Stirrer | 20. | Spektrofotometri FTIR |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 8. | H2SO4 P; 1 N LV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 9. | NaOH 1 N LV; 0,2 M |
| 3. | Benzena | 10. | Biru Bromtimol LP |
| 4. | Air Murni bebas CO2 | 11. | Kalium Fosfat Monobasa 0,2 M |
| 5. | Hijau Bromkresol LP | 12. | Tembaga (II) Sulfat LK |
| 6. | Minyak Mineral | 13. | Besi (III) Klorida LK |
| 7. | Karbon Tetraklorida | 14. | Kobalt (II) Klorida LK |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Benzen

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Benzen dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Karbon Tetraklorida

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Karbon Tetraklorida dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja:

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Jarak Lebur (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja:

  - Pembuatan Larutan

- Larutan Pembanding

      - Campurkan 2,4 ml Besi (III) Klorida LK; 1,0 ml Kobalt (II) Klorida LK; 0,4 ml Tembaga (II) Sulfat LK; 10 ml Asam Hidroklorida 0,3 N.

      - Pipet 5 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Encerkan dengan Asam Hidroklorida 0,3 N hingga tanda batas.

      - Kocok hingga homogen.

      - Larutan dibuat segera sebelum digunakan.

- Larutan Uji

      - Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan 50 ml Etanol.

      - Sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Etanol hingga tanda batas.

      - Kocok hingga homogen. (Larutan uji digunakan juga untuk pemeriksaan Keasaman)

- Pengujian

      - Masukkan Etanol, Larutan Uji dan Larutan Pembanding ke dalam masing - masing tabung Nessler dengan volume yang sama.

      - Bandingkan warna ketiga larutan.

      - Amati warna larutan secara tegak lurus dengan latar belakang putih.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 mL larutan uji yang diperoleh dari parameter Warna Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml Etanol P.

- Tambahkan 5 ml Air Murni Bebas CO2 dan 0,1 ml Hijau Bromkresol LP.

- Titrasi larutan ini menggunakan NaOH 0,1 N hingga terjadi warna biru.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Kadar (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Dapar Fosfat pH 6,6

- Masukkan 50 ml Kalium Fosfat Monobasa 0,2 M ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan 16,4 ml NaOH 0,2 M melalui buret; lalu tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pemeriksaan Kadar :

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 40 ml NaOH 1 N LV, bilas dinding erlenmeyer.

- Tambahkan 5 tetes Biru Bromtimol LP dan titrasi dengan H2SO4 1 N LV sampai pH 6,6 dengan membandingkan warna Dapar Fosfat pH 6,6 yang mengandung indikator dengan perbandingan sama.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml NaOH 1 N setara dengan 152,2 mg Methylis Parabenum

    - Perhitungan :

C=Vb -Vu × N1 × 152,2Wu × 100%

Keterangan :

C	= 	Kadar Methylis Parabenum (%)

Vb	= 	Volume H2SO4 1 N yang diperlukan untuk titrasi blanko (ml)

Vu	= 	Volume H2SO4 1 N yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

N	= 	Konsentrasi H2SO4 yang digunakan (Normalitas)

1	=	Konsentrasi H2SO4 teoritis (Normalitas)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

152,2	=	Kesetaraan 1 ml NaOH 1 N dengan Methylis Parabenum (mg)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-014 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-014 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan Templet, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-014 | 02 |  | Penambahan alat dan bahan; penambahan parameter kelarutan dalam karbon tetraklorida dan warna larutan; penambahan parameter identifikasi serapan inframerah | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB