- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan 4 Kg Mettler Toledo PG4002-S baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan 4 Kg Mettler Toledo PG4002-S

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada timbangan 4 Kg Mettler Toledo PG4002-S sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - USP Chapter 41

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia : 2004

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan/Tools and Materials

  - Alat

    - Anak timbangan standar

    - Thermohygrometer Standar

    - Barometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

- Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

- Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

- Pakailah sarung tangan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lemba kerja kalibrasi.

- Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

- Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

- Kalibrasi Alat

    - Adjustment

      - Tekan dan tahan tombol ‘cal’ sampai layar monitor menunjukkan : CAL 4000 kemudian lepaskan.

      - Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan : -----------------

      - Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan 4000.00 g (berkedip).

      - Letakkan anak timbangan 4000 g di atas piring timbangan.

      - Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan : - - - - - - - - - - - -.

      - Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan : 0,00 g (berkedip).

      - Ambil anak timbangan 4000 g, layar monitor menunjukkan :   ----------------

      - Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan Cal done, kemudian layer monitor menunjukkan 0,00 g.

    - Kemampuan Baca Kembali

      - Nol-kan timbangan, catat sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Letakkan anak timbangan 2 Kg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai mi pada lembar kerja kalibrasi setengah kapasitas.

      - Ambil anak timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan langkah b sampai e sebanyak 10 kali pengukuran.

      - Lakukan langkah a sampai e dengan menggunakan anak timbangan 4 Kg untuk kapasitas penuh.

    - Penyimpangan dari Nilai Nominal

      - Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g  – 5 g – 10 g – 50 g – 100 g – 500 g – 1000 g – 2000 - 3000 g dan 4000 g  sebagai nilai nominal.

      - Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

      - Letakkan anak timbangan 1 g  pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

      - Angkat anak timbangan 1 g  dan kemudian timbang kembali.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m1’.

      - Ambil anak timbangan 1 g  .

      - Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

      - Lakukan langkah lll.3 s/d lll.8 dengan menggunakan anak timbangan  5 g – 10 g – 50 g – 100 g – 500 g – 1000 g – 2000 - 3000 g dan 4000 g.

    - Histerisis

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 2 Kg di tengah-tengah Pan.

- Baca dan catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Tambahkan anak timbangan sampai kapasitas maksimum hingga timbangan tidak dapat membaca.

- Angkat anak timbangan, sehingga hanya ada 2 Kg anak timbangan.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh.

- Angkat anak timbangan 2 Kg.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah b sampai h sebanyak 3 kali pengukuran.

    - Pembebanan Tidak di Pusat Pan

- Catat nilai nominal massa yang digunakan yaitu 2 Kg.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 2 Kg di tengah-tengah Pan pada posisi 1.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja kalibrasi.

- Pindahkan anak timbangan 2 Kg ke posisi 2, 3, 4, dan 5 pada daerah garis Pan dan catat pembacaannya pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah c sampai e sebanyak 4 kali.

- Posisi anak timbangan pada Pan.

35

45

3

1

]

1

4

2

25

55

55

- Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan/%Error

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

      - Ketidakpastian dari standard calibration weight

u1=ucrt2

      - Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability)

  - Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus:

ri = mi – zi

  - Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

  - Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus:

u2=SDn

      - Ketidakpastian dari mampu baca timbangan

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian dari bouyancy udara

Uncertainty of air bouyancy

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

      - Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight

u5= 8% x MPE1

      - Ketidakpastian gabungan

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas

U95=k x Uc

      - Persamaan Regresi/Regression Equation

*	Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu:

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal

terlebih dahulu, caranya yaitu:

1. Klik file/gambar………

2. Klik excel options.

3. Klik add – ins.

4. Klik go.

5. Checklist semua kotak.

6. Klik ok.

7. Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut,

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan,

mi (g) 	= besarnya massa suatu benda ke-i

xi (g)	= penunjukkan pembacaan timbangan ke-i

a  		= intercept dari summary output

b		= X Variable 1 dari summary output

*Perhitungan minimum menimbang

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * 2000

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * 2000

Keterangan :

mi		= Pembacaan timbangan (g)

zi			= Pembacaan nol (g)

ri			= Perbedaan pembacaan (g)

MPE 		= Maximum Permissible Error (lihat tabel OIML R111)

SD		= Deviasi Standar

n			= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k			= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u			= Ketidakpastiaan

U			= Ketidakpastiaan gabungan

d			= Daya baca timbangan

      - Perhitungan Histerisis

Hitung rata-rata dari selisih antara m1 dan m2. Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

      - Perhitungan Limit of Performance (LOP)

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus:

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan,

s(max)	  =   Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan

Cmax	  =   Koreksi maksimum pembacaan timbangan

U(Cmax)  = Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi   maksimum

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan,

md	= pembacaan timbangan

F		= LOP

M	= nilai massa sebenarnya

      - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Scale | ± 5% of Error |
| 2 | Histerisis | < 1 Resolusi |

  - Catatan/Notes

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan Timbangan 4 Kg Mettler Toledo 4002S

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-191 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMVK

- SKK