- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan 10 Kg Mettler Toledo BBA 236 baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan 10 Kg Mettler Toledo BBA 236.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada timbangan 10 Kg Mettler Toledo BBA 236 sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - USP Chapter 41

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia : 2004

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - CPOB 2018

  - CPOTB 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anak timbangan standar

    - Thermohygrometer Standar

    - Barometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

- Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

- Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

- Pakailah sarung tangan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lemba kerja kalibrasi.

- Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

- Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

- Kalibrasi Alat

Adjustment

- Tekan dan tahan enter “            ” sampai display menunjukan “PASSWORD”.

- Tekan “OTOT” kemudian enter untuk masuk pada menu timbangan.

Setelah muncul menu F1 pada display tekan enter sampai keluar FI.3.

Tekan tanda                , sampai keluar : E SCAL.

- Tekan tanda                , biarkan kalibrasi berjalan, sampai keluar : Full Load.

- Ubah angka tersebut dengan menekan tanda   F   atau dua tanda   T  , menjadi : 000010 kg.

Letakkan anak timbangan 10 kg di atas piring timbangan.

- Tekan tanda                , tunggu sampai kalibrasi selesai dan muncul DONE pada display timbangan.

- Tekan tanda F1 sampai muncul SAVE pada display, kemudian tekan enter.

- Ambl anak timbangan 10 kg.

- Tunggu sampai keluar 0.00 kg pada display.

    - Kemampuan Baca Kembali

      - Nol-kan timbangan, catat sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Letakkan anak timbangan 5 Kg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai mi pada lembar kerja kalibrasi setengah kapasitas.

      - Ambil anak timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan langkah b sampai e sebanyak 10 kali pengukuran.

      - Lakukan langkah a sampai e dengan menggunakan anak timbangan 10 Kg untuk kapasitas penuh.

    - Penyimpangan dari Nilai Nominal

      - Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 Kg - 2 Kg – 3 kg – 4 kg – 5 kg – 6 kg – 7 kg – 8 kg – 9 kg dan 10 kg sebagai nilai nominal.

      - Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

      - Letakkan anak timbangan 1 Kg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

      - Angkat anak timbangan 1 Kg dan kemudian timbang kembali.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m1’.

      - Ambil anak timbangan 1 Kg.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

      - Lakukan langkah  lll.3 s/d lll.8 dengan menggunakan anak timbangan 2 Kg – 3 kg – 4

kg – 5 kg – 6 kg – 7 kg – 8 kg – 9 kg dan 10 kg.

    - Histerisis

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 5 Kg di tengah-tengah Pan.

- Baca dan catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Tambahkan anak timbangan sampai kapasitas maksimum hingga timbangan tidak dapat membaca.

- Angkat anak timbangan, sehingga hanya ada 5 Kg anak timbangan.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh.

- Angkat anak timbangan 5 Kg.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah b sampai h sebanyak 3 kali pengukuran.

    - Pembebanan Tidak di Pusat Pan

- Catat nilai nominal massa yang digunakan yaitu 5 Kg.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 5 Kg di tengah-tengah Pan pada posisi 1.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja kalibrasi.

- Pindahkan anak timbangan 5 Kg ke posisi 2, 3, 4, dan 5 pada daerah garis Pan dan catat pembacaannya pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah c sampai e sebanyak 4 kali.

- Posisi anak timbangan pada Pan.

35

45

3

1

]

1

4

2

25

55

55

- Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan/%Error

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

      - Ketidakpastian dari standard calibration weight

u1=ucrt2

      - Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability)

  - Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus:

ri = mi – zi

  - Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

  - Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus:

u2=SDn

      - Ketidakpastian dari mampu baca timbangan

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian dari bouyancy udara

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

      - Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight

u5= 8% x MPE1

      - Ketidakpastian gabungan

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas

U95=k x Uc

      - Persamaan Regresi/Regression Equation

*	Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu:

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal

terlebih dahulu, caranya yaitu:

1. Klik file/gambar………

2. Klik excel options.

3. Klik add – ins.

4. Klik go.

5. Checklist semua kotak.

6. Klik ok.

7. Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut,

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan,

mi (g) = besarnya massa suatu benda ke-i

xi (g) = penunjukkan pembacaan timbangan ke-i

a	= intercept dari summary output

b	= X Variable 1 dari summary output

      - Perhitungan minimum menimbang/ Calculation Minimum Weight

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * proses toleransi

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * proses toleransi

Keterangan

mi			= Pembacaan timbangan (g).

zi			= Pembacaan nol (g).

ri			= Perbedaan pembacaan (g).

MPE 		= Maximum Permissible Error (Lihat tabel OIML R111).

SD			= Deviasi standar.

N 			= Jumlah pengulangan.

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar.

k			= Faktor cakupan (k = 2).

resolution		= Nilai yang diperoleh dari standar/ alat uji..

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

instability		= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

u			= Ketidakpastian.

U			= Ketidakpastian gabungan.

d			= Daya baca timbangan.

A			= Proses Toleransi

Proses Toleransi Berdasarkan referensi :

| No. | Area Lokasi Timbangan | Proses Toleransi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Room QC Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 2 | Sampling Booth Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 3 | Weighing Booth Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 4 | IPC Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 5 | Granulation Pharma | 1% | a = 200 |
| 6 | Tabletting Pharma | 1% | a = 200 |
| 7 | Coating Pharma | 1% | a = 200 |
| 8 | Primary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 9 | Secondary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 10 | Granulation Herbal | 1% | a = 200 |
| 11 | Tabletting Herbal | 1% | a = 200 |
| 12 | Coating Herbal | 1% | a = 200 |
| 13 | Primary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 14 | Secondary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 15 | Warehouse | 1% | a = 200 |
| 16 | WWTP / K3 | 1% | a = 200 |

      - Perhitungan Histerisis

Hitung rata-rata dari selisih antara m1 dan m2. Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

      - Perhitungan Limit of Performance (LOP)

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus:

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan,

s(max)	=    Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan

Cmax	=    Koreksi maksimum pembacaan timbangan

U(Cmax)	= Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi maksimum

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan,

md	= pembacaan timbangan

F		= LOP

M	= nilai massa sebenarnya

      - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Scale | ± 5% of Error |
| 2 | Histerisis | < 1 Resolusi |

  - Catatan/Notes

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan Timbangan 10 Kg Mettler Toledo BBA 236

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-190 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMVK

- SKK