- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin Autoclave Fedegari agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Autoclave Fedegari

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Pengawasan Mutu dan Supervisor bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan dan membersihkan instrumen sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin

- Definisi

  - Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Tahun 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahun 2021

  - Technical Manual Autoclave Fedegari

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Sarung tangan tahan panas

    - Kain tidak berserat

    - Kabel LAN

  - Bahan

    - Purified Water

    - Soft Water

    - Pembersih Stainless steel

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Menyalakan Alat

- Hubungkan kabel daya ke sumber listrik dan putar sumber listrik ke posisi ON

- Buka keran pipa soft water dan compressed air (tekanan 5-6 bar) serta pastikan galon purified water terisi hingga batas maksimal. Pastikan tidak ada kebocoran pada setiap keran, selang maupun sambungan selang.

- Putar knob di belakang autoklaf searah jarum jam ke posisi “ON”

- Tunggu hingga monitor menampilkan gambar seperti berikut

    - Login

- Sentuh tombol

- Masukkan username, sentuh OK

- Masukkan password, sentuh OK

- Sentuh tombol  kemudian

- Sentuh layar di bagian logo atau tulisan FEDEGARI

    - Menjalankan Program Sterilisasi

- Buka kunci penutup chamber dengan menyentuh tombol

- Tekan tuas di sebelah kanan penutup ke arah bawah dan geser penutup berlawanan arah jarum jam seperti berikut:

- Pastikan chamber, filter drain, dan seal pintu dalam keadaan bersih dan kering (tidak terdapat noda, sisa karet, kertas atau kotoran lainnya). Jika kotor atau basah, segera bersihkan dan keringkan.

- Pastikan kondisi kabel dan probe sensor suhu tidak rusak atau terkelupas/sobek. Jika terdapat kerusakan, segera hubungi supervisor

- Masukkan barang yang akan disterilisasi ke dalam keranjang autoklaf. Pastikan barang yang akan disterilisasi sesuai dengan program yang akan dijalankan dan tidak digabung/dicampur sebagai berikut:

| Barang yang akan disterilkan | Program | Posisi Sensor Suhu |
| --- | --- | --- |
| Cawan petri, labu erlenmeyer, tabung reaksi, tip pipet, APD, dan alat lainnya | Solid/Porous | Disimpan di antara alat |
| Cairan, media, larutan pereaksi, dan bahan cair lainnya | Liquid | Dimasukkan ke dalam wadah berisi air murni dengan volume yang sama dengan volume terbesar dari bahan yang akan disterilkan |

- Simpan setiap sensor suhu di keranjang atas dan bawah. Pastikan tidak terjepit.

- Tutup chamber dengan menggeser penutup ke sebelah kiri (searah jarum jam) sambil menekan tuas ke bawah. Pastikan sensor suhu tidak terjepit saat menutup pintu

- Kunci chamber dengan menyentuh tombol

- Sentuh tombol	kemudian

- Pilih program yang sesuai dengan poin 5) di atas

- Masukkan data berupa kode produk, kode batch dan keterangan jika diperlukan

- Sentuh tombol berikut untuk lanjut:

- Tunggu hingga muncul pada layar “READY TO START”, kemudian sentuh tombol

- Pastikan autoklaf sudah memulai proses sterilisasi.

- Saat program berjalan, lakukan pengecekan pada mesin bagian depan, belakang dan bawah. Pastikan tidak ada tetesan air maupun kebocoran gas/air.

- Tunggu hingga proses sterilisasi selesai, ditandai dengan muncul ‘CYCLE END’ pada layar

- Setelah proses sterilisasi selesai, isikan kembali galon PW hingga batas maksimal.

- Sentuh tombol dan buka kunci chamber dengan menyentuh tombol

- Tekan tuas di sebelah kanan penutup ke arah bawah dan geser penutup berlawanan arah jarum jam seperti berikut:

- Keluarkan keranjang dari dalam chamber menggunakan sarung tangan tahan panas. Jangan disimpan di atas lantai langsung lebih dari 5 menit

- Setelah chamber tidak terlalu panas, bersihkan dan keringkan chamber, filter drain dan seal pintu menggunakan kain tidak berserat

- Jika akan menjalankan program sterilisasi lagi, maka dapat langsung menjalankan program sterilisasi

- Jika sudah selesai, tutup dan matikan autoclave

    - Mematikan Alat

- Pastikan tidak ada barang di dalam chamber

- Tutup dan kunci pintu autoclave kemudian LOGOUT dengan menekan tombol  kemudian

- Putar knob di belakang autoklaf berlawanan arah jarum jam ke posisi “OFF”

- Tutup keran soft water dan compressed air

- Putar sumber listrik ke posisi OFF dan cabut kabel dari sumber listrik.

  - Pembersihan dan Pemeliharaan Alat

    - Lakukan pembersihan harian setelah alat selesai digunakan sebagai berikut:

- Chamber, filter drain, dan keranjang: bersihkan dan keringkan menggunakan kain tidak berserat. Jika terdapat noda yang sulit dibersihkan, dapat menggunakan pembersih stainless steel

- Sensor suhu: bersihkan dan keringkan menggunakan kain tidak berserat secara perlahan dan hati-hati. Pastikan sensor suhu tidak terkelupas, terlipat ataupun mengalami kerusakan lainnya

- Seal pintu: bersihkan dan keringkan menggunakan kain tidak berserat. Pastikan tidak ada bagian yang sobek.

- Permukaan luar: bersihkan dan keringkan menggunakan kain tidak berserat

    - Lakukan pengambilan data setiap bulan sebagai berikut:

- Hubungkan laptop dengan autoklaf menggunakan kabel LAN

- Buka aplikasi Fedegari LOGGER pada laptop dan tunggu hingga di layar muncul seperti berikut

- Klik logo Autoclave List

- Klik nomor autoclave

- Masukkan USERID dan PASSWORD, klik LOGIN

- Tunggu hingga di layar muncul seperti berikut dan tunggu beberapa saat, data dari autoklaf akan otomatis masuk ke dalam laptop

- Klik ikon Load Stored Data untuk melihat data siklus/program yang sudah disimpan

Pilih data mana yang akan dilihat. Tipe file TXC untuk melihat laporan siklus/program yang sudah dijalankan. Tipe file TVA untuk melihat analisis tren data per siklus/program. Jika diperlukan untuk dicetak atau dibuat PDF, klik ikon print

- Untuk melihat seluruh data yang disimpan meliputi siklus/program (CYCLES), perubahan pengaturan (MODIFIES) dan kejadian tertentu (EVENTS) Klik ikon Database Manager

- Jika sudah selesai, klik Logout dan lepaskan sambungan laptop dengan autoklaf

    - Lakukan pengujian Vacuum Test setiap 1 tahun atau setelah proses kalibrasi selesai dengan cara berikut:

- Pastikan chamber dalam keadaan kosong dan tertutup dengan suhu yang sama dengan suhu ruangan

- Buka menu program dengan menyentuh tombolkemudian

- Pilih Vacuum Test dan jalankan

- Tunggu hingga selesai

    - Jika terdapat alarm atau error selama pengoperasian alat, segera laporkan kepada Supervisor

    - Jika terdapat hal yang membahayakan atau gawat darurat selama pengoperasian alat, tekan tombol emergency berikut di bagian depan sebelah kanan. Kemudian segera laporkan kepada Supervisor

    - Catat setiap pemakaian, pembersihan dan pemeliharaan alat pada Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-04-011 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPML |