- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Pharmaceutical Refrigerator Sanyo Medicool MPR 161, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat laboratorium Pharmaceutical Refrigerator Sanyo Medicool MPR 161 di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Pharmaceutical Refrigerator Sanyo Medicool MPR 161 sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Pharmaceutical Refrigerator adalah suatu alat pendingin yang digunakan untuk menyimpan produk medis, standar, maupun material.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Data Logger Standar

    - Thermohygrometer Standard

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

    - Catat identitas alat yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Siapkan Thermometer Digital Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

  - Kalibrasi Alat

    - Kalibrasi Suhu

    - Siapkan Thermometer Digital Standar

    - Masukkan Thermometer Digital Standar pada shelf Pharmaceutical Refrigerator, biarkan selama 30 menit hingga suhu stabil.

    - Catat suhu yang ditunjukkan oleh Thermometer Digital Standar dan display alat tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

    - Lakukan pengolahan data hasil pengukuran.

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Suhu

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

      - Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan : 	SD		= Deviasi Standar

n		= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k		= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u		= Ketidakpastiaan

U		= Ketidakpastiaan gabungan

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | Range 2 – 8 oC |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan Pharmaceutical Refrigerator Sanyo Medicool MPR 161.

- Daftar Lampiran

| Attachments | Document No. | Document Title | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi

| Document Code | Revision | Effective Date | Changes | Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-035 | 00 | 29 AUG 2018 | - | New document |
| I-EM-05-035 | 01 |  | Perubahan pada point penanggung jawab struktur lama menjadi struktur baru | Menyesuakain Prosedur |

- Review Dokumen

| Review | Date | Review output | Reviewer | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

- AMKV

- SKK