- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Furnace Raypa, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Furnace Raypa di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Furnace Raypa sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Furnace adalah suatu alat yang digunakan untuk pemanasan hingga abu.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Termometer Digital Standard

    - Thermohygrometer standard

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

    - Catat identitas alat yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Siapkan Termometer Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

  - Kalibrasi Suhu

    - Siapkan Termometer Standar.

    - Masukkan probe Termometer Standar dalam Furnace.

    - Atur Suhu pada 200oC.

    - Biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

    - Baca Termometer Standar dan Termometer pada furnace, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

    - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

    - Lakukan langkah 7.2.3. sampai 7.2.6. untuk suhu 400, 600, 800 dan 1000oC.

    - Lakukan pengolahan data hasil pengukuran

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi/Correction Factor dihilangkan aja

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Suhu

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

      - Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan : 	SD		= Deviasi Standar

n		= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k		= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u		= Ketidakpastiaan

U		= Ketidakpastiaan gabungan

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ±5% Error |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Furnace Raypa

    - Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Furnace Raypa yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Attachments | Document No. | Document Title | Effective Date |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi

| Document Code | Revision | Effective Date | Changes | Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-036 | 00 | 01 AUG 2018 | - | New document |
| I-EM-05-036 | 01 |  | Perubahan pada point penanggung jawab struktur lama menjadi struktur baru | Menyesuakain Prosedur |

- Review Dokumen

| Review | Date | Review output | Reviewer | Sign |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli: SSDR

- AMKV

- SKK