- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan Moisture Analyzer Mettler Toledo, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan Moisture Analyzer Mettler Toledo dengan serial nomor B829147672, B829147673, dan B834314608 DIHAPUS

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Moisture Analyzer Mettler Toledo sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

5.5  	Cara Pembuatan  Obat yang Baik : 2018

5.6 	Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anak timbangan (1mg s.d. 1000 g)

    - Thermohygrometer Standar

    - Barometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

    - Standar Kalibrator Temperature Moisture Balance

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

- Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

- Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

- Pakailah sarung tangan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

- Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

  - Uji Berat

    - Adjustment (untuk tipe HG 53, HR 73, HR 83)

      - Tekan tombol on/off

      - Tekan tombol menu, pilih W.CAL, pilih YES dengan menekan  atau 

kemudian tekan tombol ←

      - Letakkan anak timbangan 50 g pada piring timbangan tunggu sampai pada display menunjukkan angka 0.000 g

      - Angkat anak timbangan 50 g dari piring timbangan

      - Tutup jendela anak timbangan menggunakan tanda ↕

    - Kemampuan Baca Kembali (Repeatability)

      - Untuk tipe HG 53

        - Buka jendela timbangan menggunakan tanda ↕

        - Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja dengan menekan tanda → O/T ←

        - Letakkan anak timbangan 20 g pada bagian tengah

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

        - Tekan tanda ↕ untuk membuka jendela timbangan.

        - Ambil anak timbangan

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 2 s/d 9 sampai 10 kali pembacaan

        - Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 50 g.

      - Untuk tipe HR 73

        - Buka jendela timbangan menggunakan tanda ↕

        - Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja dengan menekan tanda → O/T ←

        - Letakkan anak timbangan 30 g pada bagian tengah

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

        - Tekan tanda ↕ untuk membuka jendela timbangan.

        - Ambil anak timbangan

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 2 s/d 9 sampai 10 kali pembacaan

        - Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 60 g.

      - Untuk tipe HR 83

        - Buka jendela timbangan menggunakan tanda ↕

        - Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja dengan menekan tanda → O/T ←

        - Letakkan anak timbangan 40 g pada bagian tengah

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

        - Tekan tanda ↕ untuk membuka jendela timbangan.

        - Ambil anak timbangan

        - Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 2 s/d 9 sampai 10 kali pembacaan

        - Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 80 g.

    - Penyimpangan dari Nilai Nominal

      - Untuk tipe HG 53

        - Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g – 20 g – 25 g -- 30 g -- 40 g dan 50 g sebagai nilai nominal.

        - Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja.

        - Buka pintu timbangan

        - Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

        - Buka pintu timbangan.

        - Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

        - Buka pintu timbangan.

        - Ambil anak timbangan 1 g.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

        - Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 3 g

-- 5 g – 10 g – 20 g – 25 g -- 30 g -- 40 g dan 50 g

      - Untuk tipe HR 73

        - Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g – 20 g – 30 g – 40 g -- 50 g dan 60 g sebagai nilai nominal.

        - Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja.

        - Buka pintu timbangan

        - Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

        - Buka pintu timbangan.

        - Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

        - Buka pintu timbangan.

        - Ambil anak timbangan 1 g.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

        - Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 3 g

-- 5 g – 10 g – 20 g – 30 g – 40 g -- 50 g dan 60 g

      - Untuk tipe HR 83

        - Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 5 g – 10 g – 20 g -- 30 g – 40 g – 50 g – 60 g -- dan 80 g sebagai nilai nominal.

        - Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja.

        - Buka pintu timbangan

        - Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

        - Buka pintu timbangan.

        - Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

        - Buka pintu timbangan.

        - Ambil anak timbangan 1 g.

        - Tutup pintu timbangan.

        - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

        - Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 5 g

– 10 g – 20 g -- 30 g – 40 g – 50 g – 60 g -- dan 80 g

    - Pembebanan Tidak Di Pusat Pan (Eksentrisitas)

      - Untuk tipe HG 53

        - Catat nilai nominal massa yaitu 25 g.

        - Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

        - Nol-kan timbangan.

        - Letakkan anak timbangan 25 g ditengah-tengah “Pan”.

        - Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

        - Pindahkan anak timbangan 25 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada

daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 4 kali.

        - Posisi anak timbangan pada “Pan”.

4

3	1	5

2

Keterangan :

- Tengah

- Depan

- Kiri

- Belakang

- Kanan

      - Untuk tipe HR 73

        - Catat nilai nominal massa yaitu 30 g.

        - Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

        - Nol-kan timbangan.

        - Letakkan anak timbangan 30 g ditengah-tengah “Pan”.

        - Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

        - Pindahkan anak timbangan 30 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada

daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 4 kali.

        - Posisi anak timbangan pada “Pan”.

4

3	1	5

2

Keterangan :

- Tengah

- Depan

- Kiri

- Belakang

- Kanan

      - Untuk tipe HR 83

        - Catat nilai nominal massa yaitu 40 g.

        - Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

        - Nol-kan timbangan.

        - Letakkan anak timbangan 40 g ditengah-tengah “Pan”.

        - Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

        - Pindahkan anak timbangan 40 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada

daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

        - Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 4 kali.

        - Posisi anak timbangan pada “Pan”.

4

3	1	5

2

Keterangan :

- Tengah

- Depan

- Kiri

- Belakang

- Kanan

  - Kalibrasi Suhu

- Tekan menu 2x sampai keluar “T Cal”.

- Tekan tanda panah “Λ atau v“ sampai keluar yes, kemudian tekan enter.

- Jendela timbangan akan terbuka secara otomatis.

- Keluarkan penampang timbangan dari dudukannya.

- Letakkan kalibrator pada tempat penampang timbangan, kemudian tekan start.

- Biarkan alat berjalan sampai keluar bunyi beep (± 15 menit).

- Setelah terdengar bunyi beep, display menunjukkan temperatur 100°C berkedip.

- Cocokkan temperature yang tertera di display dengan temperature yang tertera di kalibrator.

- Catat penunjukkan kedua temperatur tersebut pada lembar kerja.

- Bila tidak cocok sesuaikan temperatur yang tertera di kalibrator dengan menekan

tanda “Λ atau v“.

- Catat kedua temperature yang telah dicocokkan tadi pada lembar kerja.

- Tekan enter dan alat akan berjalan lagi, biarkan sampai keluar bunyi beep (± 15 menit), kemudian keluar angka 160°C berkedip.

- Lakukan langkah 8 s/d 11.

- Keluarkan kalibrator, kemudian letakkan penampang timbangan pada dudukannya,

kemudian tekan tanda “↕“ jendela timbangan akan tertutup.

  - Kalibrasi Waktu

- Atur timer ke skala 5 menit.

- Operasikan alat bersamaan dengan menekan tombol ON stopwatch.

- Tekan tombol OFF stopwatch bertepatan dengan berhentinya alat.

- Catat waktu yang terbaca dari stopwatch pada catatan kalibrasi waktu.

- Ulangi langkah 1 s/d 4 pada skala 6 dan 7 menit untuk tipe HG 53 dan HR 83, dan pada skala 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 menit untuk tipe HR 73.

- Lepaskan alat dari hubungan dengan sumber listrik 220 volt.

|  | INSTRUKSI KERJA KALIBRASI TIMBANGAN MOISTURE ANALYZER METTLER TOLEDO | Kode Dokumen: I-EM-05-192/00 |
| --- | --- | --- |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-189 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR Controlled Copy :

| 1. | AMVK |
| --- | --- |
| 2. | SKK |