- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan friability tester agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan friability tester

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu dan Inspektur Proses yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan membersihkan instrumen sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan.

- Definisi

Friability tester adalah alat pengujian yang digunakan untuk mengukur kerapuhan tablet.

- Referensi

  - Operating Manual Friability Tester Pharma Test.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Kuas.

    - Lap bebas serat.

  - Bahan

    - Akuades.

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian

- Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Jangan membersihkan Friability Tester dalam keadaan sedang bekerja.

- Persiapan

    - Sambungkan alat ke sumber listrik 220 volt.

    - Siapkan tablet uji.

    - Masukkan tablet dalam piringan, lalu tutup piringan dengan penutupnya.

    - Masukkan piringan kedalam batang besi, perhatikan posisi piringan dengan batang besi.

Keterangan:

Piringan fiber glass yang digunakan untuk pengujian friability dan abrasi berbeda, yaitu :

Piringan untuk friability	Piringan untuk abrasi

    - Pengujian dapat dilakukan untuk 3 piringan sekaligus.

    - Kunci batang besi dan sekrup pengunci.

    - Pasangkan piringan ke alat friability tester.

    - Pasangkan dust collector dibawah piringan.

- Pengoperasian Alat :

    - Tekan saklar ke posisi ON.

    - Nyalakan printer ke posisi ON.

    - Tekan ”Edit” untuk mengisikan informasi tes.

    - Pilih “Single Test” atau “Test Series”. Kemudian tekan “Enter”.

    - Kemudian masukan keterangan batch number dari tablet. Kemudian tekan “Enter”.

    - Masukan spesifikasi produk. Kemudian tekan “Enter”.

    - Masukkan nomor sampel (jika diperlukan), jika tidak akan diisi tekan ‘0’, kemudian tekan “Enter”.

    - Masukkan kecepatan yang dibutuhkan. Kemudian tekan “Enter”.

    - Masukkan lama waktu analisa yang dibutuhkan. Kemudian tekan “Enter”.

    - Pilih piringan yang akan dianalisis:

      - Jika 1 piringan yang akan dianalisis, tekan ‘1’ kemudian “Enter”.

      - Jika 2 piringan yang akan dianalisis, tekan ‘2’ kemudian “Enter”.

      - Jika 3 piringan yang akan dianalisis, tekan ‘3’ kemudian “Enter”.

    - Jika menggunakan lebih dari 1 piringan menggunakan 2 atau 3 piringan (Test Series). Maka alat akan meminta keterangan produk kembali.

      - Batch number

      - Spesifikasi produk

      - Nomor sample

    - Tekan “START/ STOP” untuk alat memulai untuk menganalisis.

    - Tunggu hingga alat berhenti.

    - Hasil analisis otomatis dapat dilihat dari hasil print data analisis, jika hasil tidak ter-print secara otomatis tekan “PRINT”.

    - Lepaskan dust collector.

    - Ambil tablet yang telah jatuh ke dust collector.

    - Bersihkan dust collector dengan kuas.

    - Matikan alat dengan menekan saklar menjadi OFF.

    - Putuskan steker dari sumber listrik 220 V.

  - Pembersihan

    - Bersihkan seluruh bagian luar alat dengan lap bebas serat yang telah dibasahi.

    - Bersihkan bagian dalam dan luar piringan dengan kuas dan lap bersih yang dibasahi.

    - Keringkan bagian alat tersebut.

    - Isi Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-073 | 00 | 25 NOV 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-073 | 01 | 01 NOV 2022 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada Proses Pembersihan |  |
| I-QC-00-073 | 02 |  | - Perubahan pada poin Judul dokumen, penanggung jawab dan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPRPJ |  |  |
| 3. | SPBB |  |  |
| 4. | SSCP |  |  |
| 5. | AMPO |  |  |
| 6. | SIP |  |  |
| 5. | AMKV |  |  |
| 7. | SVMA |  |  |
| 8. | SKK |  |  |