- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan (dihapus) Moisture Analyzer OHAUS baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan (dihapus) Moisture Analyzer OHAUS.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Moisture Analyzer OHAUS sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Moisture Analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar kelembaban pada suatu sample, sample yang bisa diukur kelembabannya bisa berupa serbuk cair, maupun granul.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anak timbangan (1mg s.d. 1000 g)

    - Thermohygrometer Standar

    - Barometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

    - Stopwatch

    - Kalibrator Temperature Moisture

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

    - Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

    - Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

    - Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

    - Pakailah sarung tangan.

    - Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

    - Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

  - Uji Berat

    - Adjustment

- Tekan tombol on/off

- Tekan tombol menu SETUP

- Tekan tombol menu ADJUSTMENTS pada display

- Tekan tombol menu WEIGHT ADJUSTMENT – EXTERNAL

- Display akan menunjukan tampilan, kemudian pindahkan piring timbangan.

- Letakkan anak timbangan 50 g pada moisture balance kemudian tekan start tunggu sampai pada display menunjukkan angka 0.000 g

- Angkat anak timbangan 50 g dari moisture balance

  - Kemampuan Baca Kembali (Repeatability)

- Buka jendela timbangan

- Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja

- Letakkan  anak  timbangan 50 g pada bagian tengah, kemudian tutup jendela timbangan

- Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

- Buka jendela timbangan

- Ambil anak timbangan kemudian tutup jendela timbangan

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

- Lakukan langkah a s/d f sampai 10 kali pembacaan

- Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 100 g.

    - Untuk tipe HR 73

- Buka jendela timbangan menggunakan tanda  ↕

- Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja dengan menekan tanda → O/T ←

- Letakkan  anak  timbangan 30 g pada bagian tengah

- Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan.

- Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

- Tekan tanda ↕ untuk membuka jendela timbangan.

- Ambil anak timbangan

- Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 2 s/d 9 sampai 10 kali pembacaan

- Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 60 g.

  - Penyimpangan dari Nilai Nominal.

    - Untuk tipe HG 53 dihapus

- Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 5 g - 10 g – 20 g – 30 g – 40 g - 50 g - 80 g dan 100 g sebagai nilai nominal.

- Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

- Buka pintu timbangan

- Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

- Buka pintu timbangan.

- Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m2.

- Buka pintu timbangan.

- Ambil anak timbangan 1 g.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

- Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 5 g - 10 g – 20 g – 30 g – 40 g - 50 g - 80 g dan 100 g

    - Untuk tipe HR 73

- Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g –  20 g – 30 g – 40 g -- 50 g dan 60 g sebagai nilai nominal.

- Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

- Buka pintu timbangan

- Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

- Buka pintu timbangan.

- Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m2.

- Buka pintu timbangan.

- Ambil anak timbangan 1 g.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

- Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g –  20 g – 30 g – 40 g -- 50 g dan 60 g

    - Untuk tipe HR 83

- Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut :  1 g – 2 g  – 5 g – 10 g –  20 g -- 30 g – 40 g – 50 g – 60 g -- dan 80 g sebagai nilai nominal.

- Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

- Buka pintu timbangan

- Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

- Buka pintu timbangan.

- Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m2.

- Buka pintu timbangan.

- Ambil anak timbangan 1 g.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

- Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g  – 5 g – 10 g –  20 g -- 30 g – 40 g – 50 g – 60 g -- dan 80 g

  - Pembebanan Tidak Di Pusat Pan  (Eksentrisitas).

    - Untuk tipe HG 53 dihapus

- Catat nilai nominal massa  yaitu 50 g.

- Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 50 g ditengah-tengah “Pan”.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 50 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 3 kali.

- Posisi anak timbangan pada “Pan”.

keterangan :

4

3        1       5

2

4

3        1       5

2

1. Tengah

2. Depan

3. Kiri

4. Belakang

5. Kanan

    - Untuk tipe HR 73

- Catat nilai nominal massa  yaitu 30 g.

- Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 30 g ditengah-tengah “Pan”.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 30 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 3 kali.

- Posisi anak timbangan pada “Pan”.

Keterangan :

4

3        1       5

2

4

3        1       5

2

1. Tengah

2. Depan

3. Kiri

4. Belakang

5. Kanan

    - Untuk tipe HR 83

- Catat nilai nominal massa  yaitu 40 g.

- Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 40 g ditengah-tengah “Pan”.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 40 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 3 kali.

- Posisi anak timbangan pada “Pan”.

Keterangan :

4

3        1       5

2

4

3        1       5

2

1. Tengah

2. Depan

3. Kiri

4. Belakang

5. Kanan

  - Kalibrasi Suhu

      - Tekan tombol menu SETUP

      - Tekan tombol menu ADJUSTMENTS pada display

      - Tekan tombol menu TEMPERATURE ADJUSTMENT – EXTERNAL

      - Display akan menunjukan tampilan, kemudian pindahkan piring timbangan.

      - Letakkan kalibrator moisture balance pada  moisture balance kemudian tekan start tunggu sampai suhu moisture balance menjadi 100°C selama 15 menit.

      - Setelah 15 menit baca hasil pembacaan pada display, cocokkan temperature yang tertera di display dengan temperature yang tertera di kalibrator.

      - Tekan ENTER untuk melanjutkan adjustment selanjutnya.

      - Tunggu hingga suhu yang tercapai menjadi 160°C,  cocokkan temperature yang tertera di display dengan temperature yang tertera di kalibrator

      - Catat penunjukkan kedua temperatur tersebut pada lembar kerja.

      - Keluarkan kalibrator, kemudian letakkan penampang timbangan pada dudukannya.

  - Kalibrasi Waktu

- Atur timer ke skala 5 menit.

- Operasikan alat bersamaan dengan menekan tombol ON stopwatch.

- Tekan tombol OFF stopwatch bertepatan dengan berhentinya alat.

- Catat waktu yang terbaca dari stopwatch pada catatan kalibrasi waktu.

- Ulangi langkah 1 s/d 4 pada skala 6 dan 7 menit

- Lepaskan alat dari hubungan dengan sumber listrik 220 volt.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-199 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |