- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Oven WTB Binder, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Oven WTB Binder di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Oven WTB Binder sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Oven adalah suatu kabinet terisolasi yang digunakan untuk pemanasan atau pengeringan suatu bahan.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Termometer Digital Standard

  - Bahan DIHAPUS

-

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

    - Catat identitas alat yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Siapkan Termometer Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

  - Kalibrasi Suhu

    - Siapkan Termometer Standar.

    - Masukkan probe Termometer Standar dalam Oven.

    - Letakkan sensor Termometer Standar sedekat mungkin dengan sensor yang ada pada Oven.

    - Putar tombol Power ke posisi 1 dan lampu indicator berwarna hijau menyala.

    - Tekan tombol sebagai pengatur suhu.

    - Tekan tombol atau  sampai mencapai angka 60, kemudian tekan kembali tombol .

    - Biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

    - Baca Termometer Standar dan Termometer pada oven, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

    - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

    - Lakukan langkah e sampai i untuk suhu 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135,  dan 200°C.

    - Matikan alat dengan memutar tombol ke posisi O.

    - Lakukan pengolahan data hasil pengukuran

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan :

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan :

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Suhu

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

      - Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan :

SD		= Deviasi Standar

n			= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k			= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u			= Ketidakpastiaan

U			= Ketidakpastiaan gabungan

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ±5% Error |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Oven WTB Binder.

    - Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Oven WTB Binder yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-034 | 00 | 29 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-034 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 3; distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan struktur terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : AMKV

Controlled Copy :

- ………. (diisi)

- ……… (diisi)