- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi Moisture Analyzer OHAUS baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi Moisture Analyzer OHAUS.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Moisture Analyzer OHAUS sesuai instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Moisture Analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar kelembaban pada suatu sample, sample yang bisa diukur kelembabannya bisa berupa serbuk cair, maupun granul.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anak timbangan (1mg s.d. 1000 g)

    - Thermohygrometer Standar

    - Barometer Standar

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

    - Stopwatch

    - Kalibrator Temperature Moisture

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

    - Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

    - Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

    - Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

    - Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

    - Pakailah sarung tangan.

    - Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

    - Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

    - Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

  - Uji Berat

    - Adjustment

- Tekan tombol on/off

- Tekan tombol menu, pilih W.CAL, pilih YES dengan menekan  atau   kemudian tekan tombol ←

- Letakkan anak timbangan 50 g pada piring timbangan tunggu sampai pada display menunjukkan angka 0.000 g

- Angkat anak timbangan 50 g dari piring timbangan

- Tutup jendela anak timbangan menggunakan tanda ↕

  - Kemampuan Baca Kembali (Repeatability)

- Buka jendela timbangan menggunakan tanda  ↕

- Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja dengan menekan tanda → O/T ←

- Letakkan  anak  timbangan 25 g pada bagian tengah

- Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan.

- Tunggu sampai pembacaaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

- Tekan tanda ↕ untuk membuka jendela timbangan.

- Ambil anak timbangan

- Tekan tanda ↕ untuk menutup jendela timbangan

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 2 s/d 9 sampai 10 kali pembacaan

- Lakukan langkah 10 dengan menggunakan anak timbangan 50 g.

  - Penyimpangan dari Nilai Nominal.

- Catat nilai nominal  dari 10 titik pengukuran sebagai berikut : 1 g – 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g – 20 g – 25 g -- 30 g -- 40 g dan 50 g sebagai nilai nominal.

- Nol-kan timbangan dan catat  sebagai z1 pada lembar kerja.

- Buka pintu timbangan

- Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil , catat pembacaan sebagai m1.

- Buka pintu timbangan.

- Angkat anak timbangan 1 g dan kemudian timbang kembali.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai m2.

- Buka pintu timbangan.

- Ambil anak timbangan 1 g.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil,  catat pembacaan sebagai z2.

- Lakukan langkah 3 s/d 14 dengan menggunakan anak timbangan 2 g – 3 g -- 5 g – 10 g – 20 g – 25 g -- 30 g -- 40 g dan 50 g

  - Pembebanan Tidak Di Pusat Pan  (Eksentrisitas).

- Catat nilai nominal massa  yaitu 25 g.

- Catat ukuran dan bentuk “Pan”.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 25 g ditengah-tengah “Pan”.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 25 g ke kanan, kiri, depan dan belakang pada daerah garis “Pan” dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 4 s/d 6 sebanyak 3 kali.

- Posisi anak timbangan pada “Pan”.

keterangan :

4

3        1       5

2

1. Tengah

2. Depan

3. Kiri

4. Belakang

5. Kanan

  - Kalibrasi Suhu

      - Tekan tombol menu SETUP

      - Tekan tombol menu ADJUSTMENTS pada display

      - Tekan tombol menu TEMPERATURE ADJUSTMENT – EXTERNAL

      - Display akan menunjukan tampilan, kemudian pindahkan piring timbangan.

      - Letakkan kalibrator moisture balance pada  moisture balance kemudian tekan start tunggu sampai suhu moisture balance menjadi 100°C selama 15 menit.

      - Setelah 15 menit baca hasil pembacaan pada display, cocokkan temperature yang tertera di display dengan temperature yang tertera di kalibrator.

      - Tekan ENTER untuk melanjutkan adjustment selanjutnya.

      - Tunggu hingga suhu yang tercapai menjadi 160°C,  cocokkan temperature yang tertera di display dengan temperature yang tertera di kalibrator

      - Catat penunjukkan kedua temperatur tersebut pada lembar kerja.

      - Keluarkan kalibrator, kemudian letakkan penampang timbangan pada dudukannya.

  - Kalibrasi Waktu

- Atur timer ke skala 5 menit.

- Operasikan alat bersamaan dengan menekan tombol ON stopwatch.

- Tekan tombol OFF stopwatch bertepatan dengan berhentinya alat.

- Catat waktu yang terbaca dari stopwatch pada catatan kalibrasi waktu.

- Ulangi langkah 1 s/d 4 pada skala 6 dan 7 menit

- Lepaskan alat dari hubungan dengan sumber listrik 220 volt.

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan : 	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan : 	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

- Ketidakpastian dari standard calibration weight

u1=ucrt2

- Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability)

- Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus:

ri = mi – zi

- Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

- Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus:

u2=SDn

- Ketidakpastian dari mampu baca timbangan

u3= 12 x resolution3

- Ketidakpastian dari bouyancy udara

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

- Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight

u5= 8% x MPE1

- Ketidakpastian gabungan

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

- Ketidakpastian bentangan/diperluas

U95=k x Uc

- Persamaan Regresi/Regression Equation

*	Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu:

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal terlebih dahulu, caranya yaitu:

1. Klik file/gambar………

2. Klik excel options.

3. Klik add – ins.

4. Klik go.

5. Checklist semua kotak.

6. Klik ok.

7. Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut :

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan :

mi (g) 	=	besarnya massa suatu benda ke-i

xi (g) 	= 	penunjukkan pembacaan timbangan ke-i

a	= 	intercept dari summary output

b	= 	X Variable 1 dari summary output

- Perhitungan minimum menimbang

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * proses toleransi

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * proses toleransi

Keterangan

Mi	= 	Pembacaan timbangan (g).

zi	= 	Pembacaan nol (g).

ri	= 	Perbedaan pembacaan (g).

MPE 	= 	Maximum Permissible Error (Lihat tabel OIML R111).

SD	= 	Deviasi standar.

N 	= 	Jumlah pengulangan.

ucrt	= 	Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar.

k	= 	Faktor cakupan (k = 2).

resolution	= 	Nilai yang diperoleh dari standar/ alat uji..

inhomogeneity	= 	Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

instability	= 	Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

u	= 	Ketidakpastian.

U	= 	Ketidakpastian gabungan.

d	= 	Daya baca timbangan.

A	= 	Proses Toleransi

Proses Toleransi Berdasarkan referensi :

| No. | Area Lokasi Timbangan | Proses Toleransi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Room QC Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 2 | Sampling Booth Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 3 | Weighing Booth Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 4 | IPC Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 5 | Granulation Pharma | 1% | a = 200 |
| 6 | Tabletting Pharma | 1% | a = 200 |
| 7 | Coating Pharma | 1% | a = 200 |
| 8 | Primary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 9 | Secondary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 10 | Granulation Herbal | 1% | a = 200 |
| 11 | Tabletting Herbal | 1% | a = 200 |
| 12 | Coating Herbal | 1% | a = 200 |
| 13 | Primary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 14 | Secondary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 15 | Warehouse | 1% | a = 200 |
| 16 | WWTP / K3 | 1% | a = 200 |

Perhitungan Histerisis

Hitung rata-rata dari selisih antara m1 dan m2. Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

- Perhitungan Limit of Performance (LOP)/Calculation Limit of   Performance

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus:

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan :

s(max)	=	Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan

Cmax	=	Koreksi maksimum pembacaan timbangan

U(Cmax) 	=	Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi maksimum

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan :

md	= 	pembacaan timbangan

F	= 	LOP

M	= 	nilai massa sebenarnya

F 	= 	LOP

M 	= 	actual mass value

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Scale | ± 0.5% of Error |
| 2 | Histerisis | < 1 Resolusi |
| 3 | Timer | ±5% Error |
| 4 | Temperature | ±5% Error |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan Moisture Analyzer OHAUS

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-199 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |