- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan Alat Vacuum Leak Tester VDT/S agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Alat Vacuum Leak Tester ERWEKA VDT/S .

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pemastian Operasional bertanggung jawab untuk membuat, mengkaji, menyetujui dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Inspektur Proses bertanggung jawab mengkaji dan menerapkan prosedur ini dengan baik dan benar.

  - Supervisor Pharma Product Testing dan pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan membersihkan Alat Vacuum Leak Tester ERWEKA VDT/S sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor.

- Definisi

Vacuum Leak Tester ERWEKA VDT/S adalah alat pengecekan kebocoran pada kemasan primer produk tablet

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Instruction Manual Alat Vacuum Leak Tester ERWEKA VDT/S

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Eksikator

    - Lap Bebas Serat

    - Timbangan Mettler AM 100

    - Gelas Ukur 1000mL

    - Cutter

    - Penyekat porselein

  - Bahan

    - Sampel

    - Metilen biru

    - Purified Water

    - Air Baku

- Instruksi Kerja

  - Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas.

  - Persiapan Alat

    - Timbang metilen biru serbuk 20 mg, larutkan dalam Purified Water sebanyak 4 liter.

    - Isi eksikator dengan larutan 7.2.a.

    - Hubungkan steker alat dengan sumber listrik 220 volt.

  - Pengoperasian Alat

    - Masukkan blister/strip/pouch yang berisi produk kedalam eksikator, tutup dengan penyekat porselein, sehingga semua bagian sampel terendam larutan metilen biru.

    - Tutup rapat eksikator.

    - Putar kran berwarna hitam untuk mengatur vacuum.

    - Tekan tombol power ke posisi “I”. Pada display akan muncul

atur waktu pengujian selama 2 menit, dengan menekan tombol panah kanan

    - Tekan tombol panah kiri, lalu pilih menu VAC, atur nilai vacuum ke 700 mbar dengan menekan tombol panah kanan. Pada display akan muncul

    - Tekan tombol “START”

    - Diamkan selama 2 menit.

    - Kembalikan power ke posisi off “0”.

    - Buka tutup eksikator, keluarkan blister/strip/pouch/sachet yang berisi produk.

    - Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

  - Pembersihan

- Kategori I

- Sebelum pembersihan pastikan alat dalam kondisi tidak menyala dan tidak terhubung ke sumber arus listrik

- Bersihkan seluruh bagian luar vacuum, eksikator dan seluruh bagian pipa alat Vacuum Leak Tester VDT/S dengan lap bersih yang dibasahi secukupnya.

- Keringkan seluruh bagian alat

- Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

- Lakukan pekerjaan 7.4.a poin 1 sampai 4 setiap hari atau setelah alat selesai digunakan.

- Kategori II

- Ganti larutan metilen biru di dalam eksikator setiap 1 bulan sekali.

- Cuci bagian dalam eksikator dan penyekat porselein dalam eksikator hingga bersih dengan Air Baku hangat.

- Masukkan 4 liter larutan Methylen Blue 5 ppm ke dalam eksikator.

- Tutup eksikator yang sudah diisi larutan metilen biru.

- Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-151 | 00 | 29 NOV 2022 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-151 | 01 |  | Perubahan form untuk pengisian logbook pembersihan | Disesuaikan dengan pemakaian di area kerja |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPO |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | SIP |  |