- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan Alat Eksikator Test Kebocoran agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian Alat Eksikator.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pemastian Operasional bertanggung jawab untuk membuat, mengkaji, menyetujui dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Inspektur Proses bertanggung jawab mengkaji dan menerapkan prosedur ini dengan baik dan benar.

  - Pelaksana Inspektur Proses yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan dan membersihkan Alat Eksikator sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada Supervisor.

- Definisi

Eksikator adalah alat untuk pengecekan kebocoran pada kemasan primer produk.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual Alat Eksikator

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Eksikator

    - Lap Bebas Serat

    - Timbangan Mettler AM 100

    - Gelas Ukur 1000mL

    - Cutter

  - Bahan

    - Sampel

    - Metilen biru

    - Purified Water

    - Air Baku

- Instruksi Kerja

- Pengamanan

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Gunakan alat pelindung diri personel yang sesuai ketika melakukan aktifitas.

- Persiapan Alat

    - Timbang metilen biru serbuk 20 mg, larutkan dalam Purified Water sebanyak 4 liter.

    - Isi eksikator dengan larutan 7.2.a.

    - Hubungkan steker alat dengan sumber listrik 220 volt.

- Pengoperasian Alat

      - Alat Eksikator Tes Kebocoran 1

    - Masukkan blister/strip/pouch/sachet yang berisi produk kedalam eksikator, tutup dengan pembatas badan eksikator.

    - Tutup rapat eksikator

    - Putar tombol ON berwarna hitam kearah kanan

    - Atur kran angin yang ada dibagian belakang alat hingga tekanan udara menunjukkan 20 cmHg

    - Biarkan pompa berjalan selama 4 menit

    - Buka tutup eksikator, keluarkan blister/strip/pouch/sachet yang berisi produk

    - Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

    - Alat Eksikator Tes Kebocoran 2

- Masukkan blister/strip/pouch/sachet yang berisi produk ke dalam eksikator, tutup dengan pembatas badan eksikator

- Tutup rapat eksikator.

- Tekan tombol ON.

- Atur kran angin yang ada dibagian belakang alat hingga tekanan udara menunjukkan 20 CmHg.

- Biarkan pompa berjalan selama 4 menit.

- Buka tutup eksikator, keluarkan blister/strip/pouch/sachet yang berisi produk

- Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

  - Pembersihan

      - Kategori I

- Bersihkan seluruh bagian luar pompa vacuum, eksikator dan seluruh bagian pipa serta rak alat uji kebocoran dengan lap bersih yang dibasahi secukupnya.

- Keringkan seluruh bagian alat.

- Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

- Lakukan pekerjaan 7.4.1 sampai dengan 7.4.3 setiap hari.

      - Kategori II

- Ganti larutan metilen biru di dalam eksikator setiap 1 bulan sekali.

- Cuci bagian dalam eksikator dan penyekat dalam eksikator hingga bersih dengan Air Baku.

- Masukkan 4 liter larutan Methylen Blue 5 ppm ke dalam eksikator.

- Tutup eksikator yang sudah diisi larutan metilen biru.

- Catat di Formulir Pemakaian dan Pembersihan Alat/Instrumen Laboratorium 
(F-PQC-00-002-06)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-070 | 00 | 06 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-070 | 01 | 30 NOV 2022 | - Penomoran dokumen semula I-QC-03-016 di ubah menjadi I-QC-00-070. - Perubahan Pada Point alat dan bahan - Perubahan pada Pengoperasian alat | Menyesuaikan dilapangan terkait instruksi kerja |
| I-QC-00-070 | 02 |  | Perubahan form untuk pengisian logbook pembersihan | Disesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPO |
| --- | --- |
| 2. | SIP |