- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam mesin BOSCH Tablet Coating XL LAB 02 Skala Pilot, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam mesin BOSCH Tablet Coating XL LAB 02 Skala Pilot.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi bertanggung jawab untuk :

    - Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin BOSCH Tablet Coating XL COTA 350 dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi

- Definisi

  - Mesin BOSCH Tablet Coating XL LAB 02 Skala Pilot adalah mesin penyalut tablet kapasitas 75 kg.

  - Flowrate adalah banyaknya atau jumlah fluida yang mengalir yang diukur persatuan waktu.

  - Anemometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur air flow.

  - Differential Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan positif dan perbedaan tekanan.

  - Pressure Transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan positif, tekanan vakum, perbedaan tekanan yang dilengkapi sinyal conditioning, sehingga sinyal dari sensor tekanan dapat di konversikan ke sinyal digital.

  - Temperature Element adalah sebuah alat yang digunakan untuk menetukan nilai atau besaran suatu suhu dengan menggunakan elemen sensitif dari kawat platina, tembaga, atau nikel murni, yang memberikan nilai tahanan yang terbatas untuk masing-masing temperature di dalam kisaran suhunya.

  - Moisture Transmitter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara.

  - Human Machine Interface (HMI) adalah suatu perangkat elektronik yang menjadi jembatan antara mesin dan operator, baik itu dalam hal penyajian data (displaying) maupun pengaturan operasional mesin (controlling).

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - ISO GUIDE 98-3 Uncertainty Measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

  - JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement

  - Original Technical Documentation XL LAB 02 : 2017

  - Original Qualification Documentation XL LAB 02 : 2017

  - Calibration Procedure XL LAB 02 : 2017

  - BS-EN 837 : 1998, Pressure gauge. Bourdon tube pressure gauges. Dimension, metrology, requirement, and testing

  - ASTM E 644:1998, Standard Test Methods for Testing Industrial Resistance

  - SANAS TR-45-01:2008, Criteria for Laboratories Accredited to Calibrate Tachometer and Measure Rotational Speed

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembautan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Anemometer Standar

    - Kalibrator Temperature Liquid Bath dan External Reference

    - Kalibrator Pressure Gauge, Differential Pressure Gauge dan Vacuum Gauge

    - Media kalibrasi tekanan

    - Standard Humidity

    - Termometer Digital Standar dan Termokopel

    - Stopwatch Standar

    - Timbangan yang terkalibrasi

    - Anak timbangan yang terkalibrasi

    - Tachometer Standar

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

    - Multifunction Calibrator

    - Lap halus

    - Ember atau wadah penampung air

    - Toolkits

  - Bahan

    - Stiker spotlight ukuran 1.0 x 1.0 cm sebanyak 1 lembar

    - Silicon Oil

    - Soft Water dan Purified Water

    - Isolasi kertas

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Pastikan tombol emergency stop tidak terkunci.

- Untuk kalibrasi fluid flow pastikan timbangan dalam posisi nol dan telah terverifikasi ditempat.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Copot alat yang akan di kalibrasi secara hati-hati dari mesin BOSCH Tablet Coating XL LAB 02 Skala Pilot.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Siapkan media kalibrator untuk kalibrasi suhu dan tekanan.

- Pastikan lap halus yang digunakan dalam keadaan bersih.

- Pastikan ember atau wadah penampung air yang digunakan dalam keadaan bersih.

- Toolkits yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

- Persiapan Bahan

    - Tentukan patokan putaran dengan menempelkan stiker spotlight 1.0 x 1.0 cm pada bagian atau posisi yang mudah terlihat.

    - Pastikan media kalibrasi Termometer dapat bekerja pada rentang suhu yang akan digunakan.

    - Pastikan air mengalir dengan stabil tanpa gelembung udara.

    - Pastikan ember atau wadah penampung air sudah terisi oleh Soft Water.

- Kalibrasi Alat

    - Kalibrasi Air Flow

  - Nyalakan panel kontrol mesin agar mesin dalam keadaan stand by atau ready to operate.

- Sebelum memulai kalibrasi buka software pada HMI dan login terlebih dahulu pada software M-tec Control System Technology dengan menekan tombol “LOGIN SCREEN” pada HMI.

- Masukkan User ID, Password, User Name lalu tekan “ACCEPT”, kemudian tekan “OK”.

- Pada Mode Selection pilih “Maintenance”, kemudian tekan “SELECT”, lalu tekan “START”.

- Pada control banner di atas layar, pilih “PARAM”.

  - Atur titik pengujian “Inlet Airflow” dengan air flow 1000 m3/hrm3/hr. Nyalakan “Inlet Airflow” dengan cara menekan tombol “|” pada HMI, biarkan beberapa menit agar air flow stabil.

  - Buka blind flange yang terdapat pada pipa menggunakan kunci pas dan kunci L.

- Nyalakan Anemometer Standar.

- Masukan probe Anemometer Standar pada pipa yang terlewati oleh air flow.

- Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya dengan titik yang berbeda.

- Catat nilai air speed pada catatan.

- Hitung laju alir volumetrik dengan rumus:

Air duct radius 		r		=…………………….m

Duct surface		A (m2m2)		= r2 (m) x 3,14

Air speed			v (m/s)		= Q (m3/hrm3/sm3/s) : A (m2m2)

Air flow			Q (m3/hrm3/hrm3) 	= r2 x 3,14 x v x 3600

- Catat penunjukan air flow “Inlet Airflow” yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pengujian pada “Inlet Airflow” untuk penyetelan 1200 m3/hrm3/hr, 1400 m3/hrm3/hr, 1600 m3/hrm3/hr, 1800 m3/hrm3/hr.

- Setelah selesai kalibrasi matikan “Inlet Airflow” dengan cara menekan tombol “O” pada HMI.

- Bersihkan Anemometer Standar mengunakan lap halus.

- Pastikan blind flange terpasang kembali pada pipa.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

    - Kalibrasi Tekanan

- Differential Pressure Gauge

      - Buka cover Differential Pressure Gauge menggunakan obeng (+).

      - Buka saluran tekanan positif dan negatif yang tersambung pada fitting Differential Pressure Gauge.

      - Pasang kembali selang yang tersambung dari media kalibrasi tekanan ke fitting Differential Pressure Gauge yang sebelumnya dilepas.

      - Lakukan adjustment dengan cara memutar trimpot Differential Pressure Gauge menggunakan obeng instrumen hingga jarum menunjukan angka 0.

      - Atur media kalibrasi tekanan pada titik pengujian yang telah ditentukan (F-I-EM-05-013-01).

      - Catat penunjukan tekanan pada Differential Pressure Gauge dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan langkah 5 sampai 7 pada titik pengujian yang telah di tentukan (F-I-EM-05-013-01).

      - Setelah selesai pengujian, pasang kembali selang pada fitting Differential Pressure Gauge dan cover menggunakan obeng (+).

      - Pastikan selang tidak tertukar dan tidak bocor.

      - Pastikan terbaca normal kembali.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pressure Transmitter

      - Buka saluran tekanan positif dan negatif yang tersambung pada fitting Pressure Transmitter.

      - Pasang kembali selang yang tersambung dari media kalibrasi tekanan ke fitting Pressure Transmitter yang sebelumnya dilepas.

      - Atur media kalibrasi tekanan pada titik pengujian yang telah ditentukan (F-I-EM-05-013-02).

      - Catat pembacaan tekanan yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan kembali langkah 3 sampai 5 pada titik pengujian yang telah di tentukan (F-I-EM-05-013-02).

      - Setelah selesai pengujian, pasang kembali selang pada fitting Pressure Transmitter pastikan selang tidak tertukar dan tidak bocor.

      - Pastikan terbaca normal kembali pada HMI atau instrumen.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

    - Kalibrasi Putaran

- Atur kecepatan motor “Speed” dengan kecepatan 5 rpm. Nyalakan “Drum Speed” dengan cara menekan tombol “|” pada HMI, biarkan beberapa menit agar putaran stabil.

- Ada dua cara pengujian putaran:

- Soroti poros atau bagian yang terpasang stiker spotlight dengan sinar Tachometer Standar.

- Hitung putaran setiap menitnya menggunakan Stopwatch Standard.

- Catat pembacaan putaran yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

- Lakukan kembali langkah a sampai d untuk penyetelan 8 rpm, 10 rpm, 12 rpm, 14 rpm, 16 rpm, 18 rpm, dan 20 rpm.

- Matikan “Drum Speed” dengan menekan tombol “O” pada HMI.

- Setelah selesai kalibrasi lepaskan stiker spotlight dan bersihkan menggunakan lap halus.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

    - Kalibrasi Suhu

      - Lepaskan Temperature Element pada mesin menggunakan kunci pas.

      - Nyalakan Kalibrator Temperature Liquid Bath dan pasang External Reference.

      - Celupkan Temperature Element yang akan di kalibrasi dengan pencelupan total.

      - Atur suhu pada Kalibrator Temperature Liquid Bath pada titik pengujian yang telah ditentukan (F-I-EM-05-013-03).

      - Biarkan sampai penunjukan suhu stabil.

      - Catat pembacaan suhu yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan kembali langkah d sampai g sesuai pada titik pengujian yang telah ditentukan (F-I-EM-05-013-03).

      - Setelah kalibrasi selesai:

    - Atur suhu Kalibrator Temperature Liquid Bath menjadi 25 ˚C.

    - Matikan Kalibrator Temperature Liquid Bath dan lepaskan External Reference.

    - Angkat dan bersihkan Temperature Element dengan menggunakan lap halus.

      - Pasang kembali Temperature Element pada mesin menggunakan kunci pas.

      - Pastikan suhu terbaca normal pada HMI.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

    - Kalibrasi Humidity

      - Buka probe Humidity sensor pada Air Handling Unit mesin.

      - Masukan Humidity Standar 20%RH dan termokopel pada Calibration Chamber lalu masukan Humidity sensor, biarkan 20-30 menit agar RH stabil.

      - Catat pembacaan parameter “Inlet Humidity” yang muncul pada HMI.

      - Lakukan pengujian kembali pada “Inlet Humidity” untuk penyetelan 35%RH dan 50%RH.

      - Setelah kalibrasi pasang kembali probe Humidity sensor pada Air Handling Unit mesin.

      - Pastikan “Inlet Humidity” terbaca normal pada HMI.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

    - Kalibrasi Fluid Flow

        - Pada control banner di atas layar, pilih “CTRL PANEL”.

        - Tekan gambar “Front Door Seal”pada HMI.

        - Tekan tombol “|” pada “Front Door Seal” lalu tekan “Close”.

        - Atur “Atomising Air” dengan tekanan 2 bar dan atur “Spray Width” dengan tekanan 2 bar. Atur titik pengujian “Spray Rate” dengan kecepatan 125 ml/min, nyalakan “Atomising Air”, “Spay Width”, dan “Spray Rate” dengan cara menekan tombol “|” pada HMI, biarkan selama beberapa menit agar fluid flow stabil.

        - Timbang ember atau wadah penampung air kosong, catat beratnya sebagai W1 (berat kosong).

        - Tampung Soft Water yang keluar dari selang ke dalam ember atau wadah penampung air kosong selama 1 menit.

        - Timbang ember atau wadah penampung air yang telah terisi, catat beratnya sebagai W2 (berat isi).

        - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

        - Hitung berat Soft Water yang tertampung selama 1 menit dengan cara:

W2-W1

        - Konversi berat Soft Water yang diperoleh menjadi volume Soft Water dengan cara:

Berat Soft Water dibagi dengan densitas (berat jenis) Soft Water pada suhu ruangan pengujian.

        - Hitung laju alir sebenarnya dengan cara:

Volume Soft Water dibagi dengan waktu yang digunakan untuk menampung Soft Water tersebut (dalam hal ini 1 menit).

        - Hitung persen selisih laju alir dengan cara:

[(laju alir sebenarnya – setting laju alir)/setting laju alir] x 100 %.

        - Catat penunjukan fluid flow “Spray Rate” yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

        - Lakukan pengujian kembali pada “Spray Rate” untuk penyetelan 200 ml/min, dan 300 ml/min.

        - Setelah selesai kalibrasi matikan “Spray Rate” dengan cara menekan tombol “O” pada HMI.

        - Matikan power Timbangan yang terkalibrasi dan bersihkan Timbangan yang terkalibrasi menggunakan lap halus.

        - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan :

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan :

X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

      - Kalibrasi Suhu

- Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

- Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

- Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

- Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

- Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

- Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

- Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

- Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan :

SD		= Deviasi Standar

n			= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k			= Faktor cakupan (k = 2)

resolution		= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability		= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u			= Ketidakpastiaan

U			= Ketidakpastiaan gabungan

      - Kalibrasi Tekanan

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn	c1=1

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk         c2=1

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3     c3=1

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3         c4=1

      - Ketidakpastian baku dari beda level ketinggian standar dan alat uji.

u5= ktdp ketinggian2          c5=ρ x g

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= c1  2+ u1  2+c2  2+  u2  2+c3  2+ u3  2+c4  2+ u4  2+c5  2+ u5  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan :

SD	= Deviasi standar

n		= Jumlah pengulangan

ucrt	= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k		= Faktor cakupan (k = 2)

resolusi	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

ρ		= Densitas udara (1.2 kg/m3)

g		= Gravitasi lokal (9.78137 m/s2)

u		= Ketidakpastiaan

U		= Ketidakpastiaan gabungan

c		= Koefisien sensitifitas

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Air Flow | ± 5% of % Error |
| 2 | Differential Pressure Gauge | ± 10% of Correction Factor |
| 3 | Pressure Transmitter | ± 5% of Correction Factor |
| 4 | Rotation | ± 5% of % Error |
| 5 | Temperature | ± 5% of % Error |
| 6 | Humidity | ± 1 g/kg of Correction Factor |
| 7 | Fluid Flow | ± 5% of % Error |

- Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin BOSCH Tablet Coating XL LAB 02 Skala Pilot.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-013-01/01 | Differential Pressure Gauge Calibration Test Point | 14 OCT 2021 |
| 2 | F-I-EM-05-013-02/01 | Pressure Transmitter Calibration Test Point | 14 OCT 2021 |
| 3 | F-I-EM-05-013-03/01 | Temperature Calibration Test Point | 14 OCT 2021 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-013 | 00 | 31 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-013 | 01 | 14 OCT 2021 | Point 2. Point 4.5. Point 5. Point 6.1. Point 6.2. Point 7.3.1. Point 7.3.2.2. Point 7.3.3. Point 7.3.5. Point 7.3.6. Point 7.4.4. | Karena menyesuaikan dengan kondisi aktual saat ini. Untuk informasi lebih detail lihat CC-19-11014 |
| I-EM-05-013 | 02 |  | Perubahan templet dokumen dan Poin 5 | Menyesuaikan dengan kondisi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |