- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam Inkubator WTB Binder, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam Inkubator WTB Binder.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi bertanggung jawab untuk :

    - Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Inkubator WTB Binder dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

- Definisi

  - Inkubator adalah suatu unit/kabinet yang suhunya dapat diatur untuk menginkubasi atau menyimpan mikroba.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - ISO GUIDE 98-3 Uncertainty Measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

  - JCGM 100 : 2008, Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement

  - JIS Z 8710 : 1993, Temperature Measurement General Requirement

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Termometer Digital Standar

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

  - Bahan

-

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

- Catat identitas alat yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan Termometer Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Kalibrasi Alat

    - Kalibrasi Suhu

  - Siapkan Termometer Standar.

  - Masukkan probe Termometer Standar dalam inkubator.

  - Letakkan sensor Termometer Standar sedekat mungkin dengan sensor yang ada pada inkubator.

  - Atur suhu sesuai suhu default alat biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

  - Baca Termometer Standar dan Termometer pada inkubator, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

  - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

  - Setelah kalibrasi selesai:

- Matikan Termometer Standar.

- Keluarkan probe Termometer Standar dari dalam inkubator.

  - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan :	X	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan :	X	=  Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar.

Y      =  Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/ HMI.

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran

      - Kalibrasi Suhu

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

      - Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan :

SD	=  Deviasi Standar

n	=  Jumlah pengulangan

ucrt	=  Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k	=  Faktor cakupan (k = 2)

resolution	=  Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	=  Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	=  Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u	=  Ketidakpastiaan

U	=  Ketidakpastiaan gabungan

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ± 5% of % Error |

- Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan Inkubator WTB Binder.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-205 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |