- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

  - Dissolution Tester adalah sebuah alat pengujian yang digunakan oleh industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif.

  - Uji Disolusi adalah penetapan jumlah atau persentasi zat aktif dari suatu padatan yang sudah terstandar.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - Functional Validation Guideline Installation and Operational Qualification Hanson Vision

  - USP Certificate Table Prednison

  - Operating Instruction Validation Tool Kit

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

6.1. Alat:

| 1. | Termometer Digital Standar | 10. | Gelas Ukur 1000 mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Stopwatch Standar | 11. | Spektrofotometer |
| 3. | Tachometer Standar | 12. | Kuvet |
| 4. | Pipet Seukuran 2 mL | 13. | Hot Plate |
| 5. | Syringe 60 mL | 14. | Stirer |
| 6. | Gelas Kimia | 15. | Pompa Vacuum |
| 7. | Pipet tetes | 16. | Thermohygrometer standar |
| 8. | Labu Ukur 50 mL | 17. | Validation Tool Kit |
| 9. | Labu Ukur 100 mL |  |  |

6.2. Bahan

| 1. | Aquadest Bebas CO2 | 4. | Stiker spotlight |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tablet Baku Prednison (USP) | 5. | Etanol p.a |
| 3. | Zat Baku Prednison (Reference) | 6. | Alumunium foil |

7.   Instruksi Kerja

7.1. Persiapan Alat

Mechanical Check

      - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

      - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

      - Lakukan pengukuran leveling sebelum memulai kalibrasi dan uji dissolusi untuk memastikan alat rata dengan meja

      - Jika hasil menunjukan leveling tidak merata, rubah posisi dudukan alat Dissolusi

Uji Disolusi

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

    - Isi water bath Dissolution Tester dengan aquadest sampai batas “-------- 8 vessel” pada water bath.

    - Pastikan ke-8 buah labu disolusi terpasang pada alat watrebath.

    - Pastikan ke-8 buah basket/paddle terpasang pada tempatnya.

    - Masukkan secara hati-hati (jaga jangan sampai terjadi gelembung) 500 mL aquadest ke dalam setiap labu disolusi.

    - Hubungkan alat dengan sumber listrik 220 volt.

    - Tekan tombol Power Heater ke posisi ON.

    - Tekan tombol Power alat Dissolution Tester pada posisi ON.

    - Tempelkan stiker spotlight pada batang yang berputar.

    - Atur kecepatan putaran sebesar 50 rpm dengan memasukkan angka 50 pada posisi set points.

    - Atur suhu pada 37oC.

    - Tekan “START” dan “Run Test”.

    - Biarkan alat sampai mencapai suhu 37oC.

    - Siapkan Termometer Standar dan Stopwatch Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

7.2. Kalibrasi Alat

    - Kalibrasi Suhu Bath

      - Siapkan Termometer Standar.

      - Masukkan probe Termometer Standar dalam water bath Dissolution Tester.

      - Letakkan sensor Termometer Standar sedekat mungkin dengan sensor yang ada pada water bath Dissolution Tester.

      - Atur suhu pada 37oC dan biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

      - Cocokan nilai yang ada pada standar dengan nilai yang terbaca pada alat.

      - Tekan tombol Menu, kemudian Tekan Tool.

      - Pilih “Cal Temp”.

      - Masukkan nilai yang diperoleh pada Termometer Standar.

      - Baca Termometer Standar dan Termometer pada inkubator, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

      - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

    - Kalibrasi Suhu Vessel

      - Siapkan Termometer Standar.

      - Masukan air pure water pada masing-masing vessel sebanyak 500 ML.

      - Atur suhu pada 37oC dan biarkan beberapa menit, sampai penunjukkan kedua Termometer stabil.

      - Masukkan probe Termometer Standar dalam water bath Dissolution Tester.

      - Letakkan sensor Termometer Standar sedekat mungkin dengan sensor yang ada pada vessel Dissolution Tester.

      - Masukkan nilai yang diperoleh pada Termometer Standar.

      - Baca Termometer Standar dan Termometer pada vessel, lakukan pembacaan sebanyak 3 kali.

      - Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua Termometer tersebut pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan Langkah 5 s.d 8 untuk vessel 2 sampai dengan vessel 8

    - Kalibrasi Waktu

      - Atur waktu pada alat selama 30 menit pada display menu.

      - Tekan Start Dissolution Tester dan Standar secara bersamaan.

      - Matikan Stopwatch bersamaan dengan berhentinya alat.

      - Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Ulangi langkah 1 sampai 4 dengan waktu 45 dan 60 menit.

    - Kalibrasi Putaran

- Atur kecepatan putaran 50 rpm dan klik “OK”.

- Siapkan Tachometer Standar.

- Sorotkan Tachometer Standar pada stiker yang telah di tempel

- Baca nilai yang diperoleh pada alat standar.

- Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Ulangi langkah 3 sampai 5 dengan kecepatan 75, 100, dan 150 rpm.

    - Kalibrasi Vibration

      - Atur kecepatan putaran pada 150 rpm

      - Siapkan alat Vibration Tester

      - Ukur vibrasi alat dengan cara menempelkan vibration tester standar pada base plate

      - Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi

    - Kalibrasi Paddle Verticality

      - Pasang paddle sesuai dengan no seri alat

      - Ukur secara vertikal paddle menggunakan alat digital verticality

      - Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi

    - Kalibrasi Basket Verticality

      - Pasang Shaft Basket sesuai dengan no seri alat

      - Ukur secara vertikal shaft basket menggunakan alat digital verticality

      - Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi

    - Kalibrasi Shaft (Wobble) Paddle

      - Pasang paddle sesuai dengan no seri alat

      - Pasang wobble bracket assembly pada dudukan vessel

      - Pasang dial indicator assembly standar

      - Atur kecepatan putaran 50 rpm

      - Ukur Wobble pada masing-masing shaft

      - Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi

    - Kalibrasi Shaft (Wobble) Basket

- Pasang basket sesuai dengan no seri alat

- Pasang wobble bracket assembly pada dudukan vessel

- Pasang dial indicator assembly standar

- Atur kecepatan putaran 50 rpm

- Ukur Wobble pada masing-masing shaft

- Catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi

    - Kalibrasi Shaft

      - Ganti shaft pada alat Dissolution Tester menggunakan Indicator Shaft Standar

      - Pasang Wobble Bracket Assembly pada dudukan vessel

      - Pasang Dial Indicator Assembly

      - Atur kecepatan putaran 50 rpm

      - Ukur wobble pada masing-masing shaft

      - Catat nilai yang diperoleh pada penunjukan Dial Indicator Assembly

    - Kalibrasi Vessel Centering 900 Ml

      - Siapkan Vessel pada alat Dissolution Tester

      - Pasang Vessel Centering dan Verticality Alignment Gage

      - Atur kecepatan pada 50 rpm

      - Atur Vessel Centering dan Verticality Alignment Gage pada titik volume 900 Ml

      - Catat nilai yang diperoleh

      - Lakukan Langkah 3 sampai dengan 5 untuk vessel yang lain.

    - Kalibrasi Vessel Centering 500 Ml

      - Siapkan Vessel pada alat Dissolution Tester

      - Pasang Vessel Centering dan Verticality Alignment Gage

      - Atur kecepatan pada 50 rpm

      - Atur Vessel Centering dan Verticality Alignment Gage pada titik volume 500 Ml

      - Catat nilai yang diperoleh

      - Lakukan Langkah d sampai dengan e untuk vessel yang lain

    - Kalibrasi Vessel Verticality

- Siapkan Vessel pada alat Dissolution Tester

- Ukur Vessel Verticallity menggunakan alat Digital Verticality Meter

- Tekan tombol HOLD untuk melihat nilai yang ditunjukan

- Catat nilai yang diperoleh

- Lakukan Langkah 2 sampai dengan 4 untuk vessel yang lain

    - Kalibrasi Deep (Paddle)

      - Siapkan Vessel pada alat Dissolution Tester

      - Pasangkan paddle pada masing-masing vessel

      - Sesuaikan ketinggian paddle menggunakan Depth Set Gauge 25 mm

      - Baca ketinggian paddle menggunakan Go, No Go Gauge

      - Catat nilai yang diperoleh

      - Lakukan Langkah 3 sampai dengan 5 untuk paddle yang lain

    - Kalibrasi Deep (Basket)

      - Siapkan Vessel pada alat Dissolution Tester

      - Pasangkan basket pada masing-masing vessel

      - Sesuaikan ketinggian basket menggunakan Depth Set Gauge 25 mm

      - Baca ketinggian basket menggunakan Go, No Go Gauge

      - Catat nilai yang diperoleh

      - Lakukan Langkah 3 sampai dengan 5 untuk basket yang lain

    - Uji Disolusi (Uji PVT)

- Cara pembuatan media uji PVT (Aquadest bebas CO2)

      - Siapkan aquadest sejumlah yang diperlukan untuk pemeriksaan.

      - Panaskan aquadest sambil diaduk dengan stirrer sampai mendidih dan tutup dengan Alumunium foil.

      - Setelah mendidih saring dengan membran filter 0,45 µm dan dengan bantuan pompa vacuum dibawah 100 mbar.

      - Setelah disaring, masukkan ke dalam labu disolusi yang telah disiapkan.

- Persiapan Larutan Baku Prednison

      - Timbang 25 mg zat baku prednison serbuk ke dalam labu ukur 50 mL.

      - Tambahkan etanol p.a sampai setengah labu ukur dan larutkan menggunakan ultrasonic.

      - Tambahkan etanol p.a sampai tanda batas volume.

      - Kocok hingga homogeny.

      - Pipet 2 mL larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 mL.

      - Encerkan dengan media disolusi sampai tanda batas volume.

      - Kocok hingga homogen.

      - Ukur dengan spektrofometer pada panjang gelombang 242 nm.

- Persiapan kondisi pengukuran alat

      - Atur kecepatan putaran 50 rpm.

      - Atur suhu alat 37oC.

      - Atur waktu pengujian selama 30 menit.

- Kalibrasi menggunakan Tablet Prednison Metode Basket dengan Prosedur Two Stage

      - Masukkan masing-masing 500 mL media disolusi ke dalam 8 labu disolusi.

      - Masukkan masing-masing 1 Tablet Prednison standar (10 mg/tablet) ke-8 basket.

      - Masukkan ke-8 basket ke masing-masing labu disolusi.

      - Setelah 30 menit, pipet 20 mL larutan uji dengan menggunakan syringe.

      - Ukur absorban larutan uji (poin d) dan larutan baku standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 242 nm. Sebagai larutan blanko digunakan media disolusi yang telah dibuat.

      - Hitung kadar prednison yang terdisolusi dari Stage One dan bandingkan dengan toleransi yang tercantum pada Certificate of Analysis Prednisone.

      - Jika hasil pada uji (poin 6) tidak memenuhi toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison maka dilanjutkan ke tahap Stage Two.

      - Lakukan kembali langkah 2 sampai 6.

      - Hitung rata-rata kadar Prednison yang terdisolusi dari langkah Stage One dan Stage Two.

      - Bandingkan hasil dengan toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison.

- Kalibrasi menggunakan Tablet Prednison Metode Paddle dengan Prosedur Two Stage

      - Masukkan masing-masing 500 mL media disolusi ke dalam 8 labu disolusi.

      - Masukkan masing-masing 1 Tablet Prednison standar (10 mg/tablet) ke-8 vessel labu disolusi.

      - Setelah 30 menit, pipet 20 mL larutan uji dengan menggunakan syringe.

      - Ukur absorban larutan uji (poin 3) dan larutan baku standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 242 nm. Sebagai larutan blanko digunakan media disolusi yang telah dibuat.

      - Hitung kadar prednisone yang terdisolusi dari Stage One dan bandingkan dengan toleransi yang tercantum pada Certificate of Analysis Prednisone.

      - Jika hasil pada uji (poin d) tidak memenuhi toleransi yang tercantum pada table Certificate of Analysis Prednison maka dilanjutkan ke tahap Stage Two.

      - Lakukan kembali langkah 2 sampai 5.

      - Hitung rata-rata kadar Prednison yang terdisolusi dari langkah Stage One dan Stage Two.

      - Bandingkan hasil dengan toleransi yang tercantum pada tabel Certificate of Analysis Prednison.

7.3. Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Kadar Prednison yang terdisolusi (%)

Concprednison=500 x AuAs x  Cs10 x 100%

Keterangan

Au	= Absorban larutan uji

As	= Absorban larutan baku

Cs	= Konsentrasi larutan baku

10	= Dosis tablet prednisone

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | 37 ± 0.5°C |
| 2 | Vibration | 0.1 pk-pk |
| 3 | Timer | 30’ ± 5 second |
| 4 | Rotation | ±4% Test |
| 5 | Paddle Verticality | 90° ± 0.5° |
| 6 | Basket Verticality | 90° ± 0.5° |
| 7 | Shaft Wobble Basket | < 1 mm |
| 8 | Shaft | < 1 mm |
| 9 | Vessel Centering | < 1 mm |
| 10 | Vessel Verticality | < 0.5° |
| 11 | Measurement Deep | 25 ± 2 mm |
| 12 | Dissolution Test | According to Certificate of Analysis Prednison |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8.

    - Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Dissolution Tester Hanson Research Vision G2 Elite 8 yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-028 | 00 | 09 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-028 | 01 | 10 JAN 2023 | - Penambahan Uji Disolusi - Perubahan Format - Perubahan Alat dan Bahan | Disesuaikan dengan di lapangan |
| I-EM-05-028 | 02 |  | - Perubahan pada Referensi : Penambahan CPOB dan CPOTB - Perubahan pada Alat : Penambahan Validation Tool Kit - Perubahan pada Prosedur Kalibrasi : Penambahan beberapa point kalibrasi untuk Validation Tool Kit - Perubahan pada Syarat Penerimaan : Penambahan point parameter dan acceptance criteria | Menyesuaikan dengan referensi terbaru dan penggunaan kalibrator baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |