- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam mesin MG2 Capsule Filling baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam mesin MG2 Capsule Filling beserta timbangan tambahannya.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin MG2 Capsule Filling sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan  Kalibrasi.

- Definisi

  - Mesin MG2 Capsule Filling adalah mesin pengisi serbuk atau granul atau pelet pada kapsul.

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Human Machine Interface (HMI) adalah suatu perangkat elektronik yang menjadi jembatan antara mesin dan operator, baik itu dalam hal penyajian data (displaying) maupun pengaturan operasional mesin (controlling).

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - The Calibration of Weight and Balances, Monograph 4 : NML CSIRO 2004

  - OIML R111-1 Edition 2004, Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3

  - OIML R76-1 Edition 2006, Non-automatic weighing instruments

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - Original Operator Manual PLANETA MG2 Ver. 1.0 : 2017

  - Original Maintenance Manual PLANETA MG2 Ver. 1.0 : 2017

  - Operating Instructions NewClassic Balances ME Models

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Standard Calibration Weight (1mg s.d. 1000 g)

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

    - Sarung tangan

    - Kuas halus

    - Pinset

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Pastikan timbangan diletakkan pada tempat yang kokoh dan rata.

- Pastikan waterpass pada timbangan berada di tengah-tengah lingkaran.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

- Nyalakan timbangan selama ±30 menit untuk pemanasan.

- Pakailah sarung tangan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas.

- Kalibrasi Alat

        - Zero Adjsutment

- Nyalakan panel kontrol mesin agar mesin dalam keadaan stand by atau ready to operate.

- Buka cover timbangan dengan cara melepas skrup disekitar cover menggunakan obeng dan jangan sampai ada nipple yang tertarik atau rusak.

- Lepas aksesoris timbangan yang tidak diperlukan.

- Atur posisi gelembung udara pada water pass pada posisi tengah-tengah lingkaran.

- Tekan “Weight control functions” pada main bar.

- Tekan tombol “Batch closing” pada page bar. Lalu tekan “Balance Commands”.

- Tekan “Internal Calibration”, tunggu sampai layar terbaca 0,0000.

- Kemudian letakkan Anak timbangan 50 g pada piringan timbangan.

- Matikan timbangan jika telah selesai dikalibrasi.

- Angkat bagian alas timbangan (piringan) bersihkan dengan kuas kecil.

- Bersihkan bagian cover luar dengan lap bersih.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

        - Adjustment

- Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja.

- Letakkan anak timbangan 50 g pada pan.

- Catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

- Ambil anak timbangan dan kemudian timbang kembali, catat pembacaan sebagai m2 pada lembar kerja.

- Ambil anak timbangan dan catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja (Before Adjustment).

- Tekan dan tahan tombol  “Cal” sampai monitor "ADJUST" muncul, kemudian lepaskan.

- Tekan tombol  sampai ada tulisan “ADJ. EXT.”

- Klik enter dengan menekan tombol .

- Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan 50.0000 g (berkedip).

- Buka pintu timbangan, letakkan anak timbangan standar kalibrasi 50 g di atas piring timbangan.

- Tutup pintu timbangan.

- Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan : - - - - - -.

- Tunggu beberapa saat sampai layar monitor menunjukkan : 0.0000 g (berkedip).

- Buka pintu timbangan, ambil anak timbangan standar 50 g.

- Tutup pintu timbangan.

- Layar monitor menunjukkan : - - - - - -.

- Setelah adjsutment selesai akan muncul “ADJ.DONE”.

- Tunggu beberapa saat lagi sampai layar monitor menunjukkan 0.0000 g.

- Lakukan langkah 1 sampai 5 dan catat hasil pada lembar kerja (After Adjustment).

- Kemampuan Baca Kembali

      - Nol-kan timbangan, catat sebagai zi pada lembar kerja.

      - Letakkan anak timbangan 25 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai mi pada lembar kerja setengah kapasitas.

      - Ambil anak timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan langkah 2 sampai 5 sampai 10 kali pembacaan.

      - Lakukan langkah 6 dengan menggunakan anak timbangan 50 g untuk kapasitas penuh.

- Penyimpangan dari Nilai Nominal

- Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut: 20 mg – 40 mg – 60 mg – 100 mg – 500 mg – 1 g – 5 g – 10 g – 20 g dan 50 g sebagai nilai nominal.

- Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja.

- Letakkan anak timbangan 20 mg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m1.

- Ambil anak timbangan 20 mg dan kemudian timbang kembali.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

- Ambil anak timbangan 20 mg.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

- Lakukan langkah 3 sampai 8 dengan menggunakan anak timbangan 40 mg – 60 mg – 100 mg – 500 mg – 1 g – 5 g – 10 g – 20 g dan 50 g.

- Histerisis

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 25 g di tengah-tengah Pan.

- Baca dan catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Tambahkan anak timbangan sampai kapasitas maksimum hingga timbangan tidak dapat membaca.

- Angkat anak timbangan, sehingga hanya ada 25 g anak timbangan.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh.

- Angkat anak timbangan 25 g.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah 2 sampai 8 sebanyak 3 kali pengukuran.

- Pembebanan Tidak di Pusat Pan

- Catat nilai nominal massa yang digunakan yaitu 25 g.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 25 g di tengah-tengah Pan pada posisi 1.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 25 g ke posisi 2, 3, 4, dan 5 pada daerah garis Pan dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah 3 sampai dengan 5 sebanyak 4 kali.

- Posisi anak timbangan pada Pan.

1

35

45

35

45

3

1

4

2

25

55

55

- Pengolahan Data

  - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	:  	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan   :    	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

      - Ketidakpastian dari standard calibration weight.

u1=ucrt2

      - Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability).

- Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus :

ri = mi – zi

- Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

- Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus :

u2=SDn

      - Ketidakpastian dari mampu baca timbangan.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian dari buoyancy udara.

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

      - Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight.

u5= 8% x MPE1

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/ diperluas.

U95=k x Uc

      - Persamaan Regresi/ Regression Equation

Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu :

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal terlebih dahulu, caranya yaitu :

- Klik file/gambar………

- Klik excel options.

- Klik add – ins.

- Klik go.

- Checklist semua kotak.

- Klik ok.

- Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut,

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan :

mi (g)	= Besarnya massa suatu benda ke-i.

xi (g) 	= Penunjukkan pembacaan timbangan ke-i.

a 		= Intercept dari summary output.

b 		= X Variable 1 dari summary output.

      - Perhitungan minimum menimbang

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * proses toleransi

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * proses toleransi

Keterangan

mi			= Pembacaan timbangan (g).

zi			= Pembacaan nol (g).

ri			= Perbedaan pembacaan (g).

MPE 		= Maximum Permissible Error (Lihat tabel OIML R111).

SD			= Deviasi standar.

N 			= Jumlah pengulangan.

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar.

k			= Faktor cakupan (k = 2).

resolution		= Nilai yang diperoleh dari standar/ alat uji..

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

instability		= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

u			= Ketidakpastian.

U			= Ketidakpastian gabungan.

d			= Daya baca timbangan.

A			= Proses Toleransi

Proses Toleransi Berdasarkan referensi :

| No. | Area Lokasi Timbangan | Proses Toleransi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Room QC Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 2 | Sampling Booth Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 3 | Weighing Booth Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 4 | IPC Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 5 | Granulation Pharma | 1% | a = 200 |
| 6 | Tabletting Pharma | 1% | a = 200 |
| 7 | Coating Pharma | 1% | a = 200 |
| 8 | Primary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 9 | Secondary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 10 | Granulation Herbal | 1% | a = 200 |
| 11 | Tabletting Herbal | 1% | a = 200 |
| 12 | Coating Herbal | 1% | a = 200 |
| 13 | Primary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 14 | Secondary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 15 | Warehouse | 1% | a = 200 |
| 16 | WWTP / K3 | 1% | a = 200 |

      - Perhitungan Histerisis

Hitung rata-rata dari selisih antara (m1) dan (m2). Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

      - Perhitungan Limit of Performance (LOP)

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus :

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan :

s(max)	= Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan.

Cmax		= Koreksi maksimum pembacaan timbangan.

U(Cmax)	= Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi maksimum.

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan:

md	= Pembacaan timbangan.

F	= LOP.

M	= Nilai massa sebenarnya.

      - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan | ± 0.5% of Error |
| 2 | Histerisis | < 1 Resolusi |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin MG2 Capsule Filling..

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-007 | 00 | 31 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-007 |  |  | Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan pada penanggung jawab dan referensi; Perubahan pada point Adjustment | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:s

| 1. | AMVK |
| --- | --- |
| 2. | SKK |