- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) Waters baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada instrumen Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) Waters di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Validasi, Kualifikasi dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada UHPLC WATERS instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi.

- Definisi

Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, UHPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam (stasioner). Teknik ini sangat berguna untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karana setiap senyawa mempunyai afinitas selektif antara fase diam tertentu dan fase gerak tertentu. Dengan bantuan detektor serta integrator akan menghasilkan data berupa kromatogram. Kromatorgram memuat waktu tambat serta tinggi puncak suatu senyawa.

- Referensi

  - EDQM ANNEX 1: Qualification of Liquid Chromatography Equipment PA/PH/OMCL (11) 04 R6

  - Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC

  - Consensus Paper HPLC Performance Qualification (Germany)

  - Jurnal penelitian berjudul “Development and Application of Quality Standard Procedures (Operation, Verification, and Maintenance) for an LC-MS System” (Christy Sarmiento Daniel, University of Barcelona).

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

- Alat

| - Kolom µBondapakTM C18 10 µm 125A: 3,9 x 300 mm - Labu Ukur 5 mL - Labu Ukur 10 mL - Labu Ukur 50 mL - Labu Ukur 100 mL - Ultrasonic Bath - Timbangan Analitik - Stopwatch | - Pompa Vacuum - Membrane Filter PTFE ukuran 0.22 µm - Membrane Filter Nylon ukuran 0.22 µm - Syringe Filter Nylon ukuran 0.22 µm - Syringe Filter PTFE ukuran 0.22 µm - Pompa Vacuum - Filtration Kit |
| --- | --- |

- Bahan

- Kafein

- Metanol

- Aquadest

- Sucrose

- Instruksi Kerja

- Persiapan Kalibrasi

    - Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Sebelum dilakukan kalibrasi instrumen Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) harus dalam keadaan bersih dan layak untuk dioperasikan.

    - Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

    - Gunakan instrumen sesuai dengan Instruksi Kerja yang berlaku.

- Parameter Kalibrasi

- Akurasi Laju Alir

- Akurasi Panjang Gelombang

- Presisi Volume Injeksi

- Presisi Laju Alir

- Carry Over System

- Linearitas

- Prosedur Kalibrasi

- Akurasi Laju Alir

- Sambungkan pompa dengan sumber listrik 220 Volt.

- Tekan tombol Power ke posisi ON.

- Fase gerak yang digunakan adalah air.

- Uji tidak menggunakan kolom. Posisi kolom digantikan dengan tubing penghubung.

- Lakukan re-pumping pada pompa.

- Alirkan fase gerak air dengan kecepatan 0,5 mL/menit, biarkan selama 10 menit agar aliran stabil.

- Timbang labu ukur kosong, catat beratnya sebagai w1 (berat kosong).

- Tampung cairan yang keluar dari outlet detector ke dalam labu ukur selama 5 menit menggunakan stopwatch.

- Timbang labu ukur yang telah terisi air, catat beratnya sebagai w2 (berat isi).

- Hitung berat air yang tertampung selama 5 menit dengan cara: w2 – w1.

- Konversi berat air yang diperoleh menjadi volume air dengan cara: berat air dibagi dengan densitas (berat jenis) air pada suhu ruangan pengujian.

- Lakukan pengukuran pada laju alir 1 mL/menit dan 2 mL/menit.

- Masing-masing laju alir dilakukan 2 kali pengujian.

- Akurasi Panjang Gelombang

DETEKTOR UV

- Persiapan

  - Timbang serbuh kafein sebanyak 10 mg, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

  - Larutkan dengan menggunakan air, encerkan hingga tanda batas.

  - Pipet 10 mL larutan kafein pada poin 2, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

  - Encerkan dengan air hingga tanda batas diperoleh larutan kafein 20 ppm.

- Prosedur Kalibrasi

- Sambungkan detektor dengan sumber listrik 220 Volt.

- Tekan tombol Power ke posisi ON.

- Biarkan detektor melakukan pengecekan sistem dan penstabilan alat.

- Atur panjang gelombang detektor pada 266 nm dengan nilai AUFS 1,5000.

- Injeksikan secara langsung air sebagai blanko melalui inlet detektor, hingga nilai absorbansi yang terbaca 0,0000. Jika tidak diperoleh nilai absorbansi tersebut, tekan tombol AUTOZERO pada detektor.

- Injeksikan secara langsung larutan kafein melalui inlet detektor hingga nilai absorbansi yang terbaca pada layar alat stabil. Catat nilai absorbansi yang diperoleh.

- Bilas detektor dengan mengalirkan air hingga nilai absorbansi kembali ke 0,0000.

- Kemudian ubah panjang gelombang menjadi 267 nm (nilai AUFS tetap 1,5000).

- Lakukan hal yang sama pada poin 6 sampai 7.

- Lakukan hal yang sama pada poin 6 sampai 9 untuk panjang gelombang 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, dan 277 nm.

- Lakukan hal yang sama pada poin 4 sampai 10 dengan pengaturan panjang gelombang 238 – 249 nm.

DETEKTOR FLOURESENCE

- Prosedur Kalibrasi

- Sambungkan detektor dengan sumber listrik 220 Volt.

- Tekan tombol Power ke posisi ON.

- Biarkan detektor melakukan pengecekkan sistem dan penstabilan alat.

- Pengujian Akurasi Panjang Gelombang Eksitasi atur EX pada 350 nm, EM pada 392 nm.

- Alirkan air HPLC pada flowrate 1,0 mL/menit.

- Baca nilai EM di display.

- Lakukan langkah 4 sampai 6 dengan panjang gelombang 393 nm – 402 nm.

- Ulangi langkah 4 sampai 7 untuk pengujian akurasi panjang gelombang Emisi.

- Atur EM pada 397 nm, EX pada 345 nm – 355 nm.

DETEKTOR REFRACTIVE INDEX (RI)

- Prosedur Kalibrasi

Persiapan

- Timbang serbuk Sucrose sebanyak 600 mg(0,6 g/50 g air ), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Larutkan dengan menggunakan air dengan cara di ultrasonic selama 15 menit,setelah dingin encerkan hingga tanda batas, diperoleh larutan Sucrose 0,6 g/50 g air.

- Presisi Volume Injeksi, Presisi Laju Alir, Carry Over System, dan Linearitas (Pada pengujian ini, semua komponen HPLC dan UHPLC diintegrasikan menjadi satu system)

Untuk detektor UV/VIS

- Persiapan

- Buat fase gerak = 400 mL Metanol tambah 600 mL air. Aduk sampai rata menggunakan stirer, saring dengan 0,2 µm organic filter lalu getarkan di atas ultrasonic bath ±15 menit.

- Buat larutan kafein 20 ppm (Timbang 10 mg masukkan ke dalam labu ukur 50 mL larutkan dengan air kemudian ultrasonic ±15 menit encerkan hingga tanda batas).

- Pipet 10 mL larutan tadi lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 mL, encerkan hingga tanda batas.

- Overall method parameter:

- Larutan uji		: Larutan kafein dalam air konsentrasi 20 ppm

- Kolom			: µBondapakTM C18 10 µm 125A: 3,9 x 300 mm

- Fase gerak		: Air : Metanol (60:40)

- Runtime			: 7,30 menit

- Panjang Gelombang	: 273 nm

- Injection Volume		: 20 µL

- Presisi Volume Injeksi dan Presisi Laju Alir

- Alirkan methanol dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk mengalirkan kolom.

- Setelah selesai 15 menit, turunkan flow rate sampai 0 mL/menit.

- Alirkan fase gerak dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk penstabilan gerak.

- Lakukan injeksi 20 µL sampel sebanyak 10 kali.

- Catat area dan retention time untuk tiap peak dari setiap injeksi.

- Hitung %RSD dari retention time dan area dari 10 injeksi terakhir

  - Carry Over System

- Alirkan methanol dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk mengalirkan kolom.

- Setelah selesai 15 menit, turunkan flow rate sampai 0 mL/menit.

- Alirkan fase gerak dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk penstabilan gerak.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali dan lakukan injeksi blanko (aquadest) dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-1.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali dan lakukan iinjeksi blanko (aquadest) dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-2.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali dan lakukan injeksi blanko (aquadest) dengan volume 20 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-3.

- Hitung % Carry Over dari retention time dan area dari setiap kali injeksi.

  - Linearitas

- Alirkan methanol dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk mengalirkan kolom.

- Setelah selesai 15 menit, turunkan flow rate sampai 0 mL/menit.

- Alirkan fase gerak dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk penstabilan gerak.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 5 µL.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 10 µL.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 20 µL.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 30 µL.

- Lakukan injeksi kafein 20 ppm dengan volume 40 µL

- Hitung koefisien linearitas dari volume injeksi dengan luas area yang diperoleh.

Untuk detektor RI

- Persiapan

  - Buat fase gerak = 1000 mL air, saring dengan 0,2 µm nylon  filter lalu getarkan di atas ultrasonic bath ±15 menit.

- Buat larutan Sucrose sebanyak 600 mg(0,6 g/50 g air (Timbang 600 mg Sucrose masukkan ke dalam labu ukur 50 mL larutkan dengan air kemudian ultrasonic ±15 menit encerkan hingga tanda batas).

- Saring dengan 0,2 µm nylon filter masukan kedalam vial UHPLC.

- Overall method parameter:

- Larutan uji		: Larutan Sucrose dalam air konsentrasi 0.6 g/50 g air

- Kolom			: µBondapakTM C18 10 µm 125A: 3,9 x 300 mm

- Fase gerak		: Air

- Runtime			: 3 menit

- Panjang Gelombang	: 273 nm

- Injection Volume		: 5 µL

- Column Temperature	: 35°C

- Detektor Temperature	: 35°C

- Presisi Volume Injeksi dan Presisi Laju Alir

  - Nyalakan detector 2414 RI Detektor tunggu sampai inisialisasi selesai

  - Aktifkan system Detektor RI dengan cara :

- Klik dua kali icon “E” Empower

- Pilih “Configure The System”

- Pilih “System”

- Pilih “UHPLC_19 RI-Lace 04”

- Klik kanan kemudian pilih “Bring On Line”

  - Lakukan purging dengan menekan tombol “SHIFT + 1 (PURGE)”

  - Atur suhu detector RI pada suhu 35°C

  - Alirkan methanol dengan flow rate 1 mL/menit selama 15 menit untuk mengalirkan kolom.

  - Setelah selesai 15 menit, turunkan flow rate sampai 0 mL/menit.

  - Alirkan Kembali air dengan flow rate 1 mL/menit selama 1 jam untuk penstabilan.

  - Lakukan injeksi 5 µL sampel sebanyak 10 kali.

  - Catat area dan retention time untuk tiap peak dari setiap injeksi.

  - Hitung %RSD dari retention time dan area dari 10 injeksi terakhir

  - Carry Over System

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6/50 g air dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali dan lakukan injeksi blanko (aquadest) dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-1.

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6/50 g air dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali dan lakukan injeksi blanko (aquadest) dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-2.

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6/50 g air dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali dan lakukan injeksi blanko (aquadest) dengan volume 5 µL sebanyak 1 kali untuk Carry Over ke-2.

- Hitung % Carry Over dari retention time dan area dari setiap kali injeksi.

  - Linearitas

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6 g/50 g air dengan volume 1 µL.

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6 g/50 g air dengan volume 2 µL.

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6 g/50 g air dengan volume 5 µL.

- Lakukan injeksi Sucrose 0.6 g/50 g air dengan volume 10 µL.

- Hitung koefisien linearitas dari volume injeksi dengan luas area yang diperoleh

- Syarat Penerimaan UV-Vis

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accuracy of Flow rate | Difference Flowrate ±5% |
| 2 | Wavelength Accuracy (UV Detector) | Absorbance Maximum : 272 ± 2 nm Absorbance Minimum : 244 ± 2 nm |
| 3 | Wavelength Accuracy (Fluorosence Detector) | Absorbance Maximum : 397 ± 3 nm Absorbance Minimum : 350 ± 3 nm |
| 4 | Precision Injection Volume | Area <1,0% RSD |
| 5 | Precision Flow Rate | Retention Time <1,0% RSD |
| 6 | Carry Over System | %Carry Over <1,0% |
| 7 | Linearity | R2 ≥ 0,999 |

- Syarat Penerimaan RI

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accuracy of Flow rate | Difference Flowrate ±5% |
| 2 | Precision Injection Volume | Area <1,5% RSD |
| 5 | Precision Flow Rate | Retention Time <1,0% RSD |
| 6 | Carry Over System | %Carry Over <1,0% |
| 7 | Linearity | R2 ≥ 0,999 |

- Pengolahan Data

- Akurasi Laju Alir

Actual Flowrate mLminute=w2-w1t

Difference in Flowrate=actual flowrate-setting flowrate x 100%

Keterangan :

W2	: Rata-rata berat labu isi

W1	: Rata-rata berat labu kosong

t	: Waktu (5 menit)

- Presisi Volume Injeksi dan Presisi Laju Alir

Hitung %RSD dari retention time dan area dari 10 injeksi terakhir.

%RSD= x2- (X)2nnx x 100%

- Carry Over System

%CarryOver System= Area blankoArea caffeinex 100%

- Catatan

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan instrumen Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) Waters.

- Lakukan pengoperasian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) Waters yang berlaku.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-059 | 00 | 26 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-059 | 01 |  | - Perubahan pada Referensi : CPOTB dan CPOB - Perubahan pada Prosedur Kalibrasi : Penambahan prosedur kalibrasi Detektor RI dan Overall System Performance RI - Perubahan pada Persyaratan : Penambahan Persyaratan RI | Disesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |