- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam mesin GEA IBC Blender-PLB, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam mesin GEA IBC Blender-PLB.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin GEA IBC Blender-PLB sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan  Kalibrasi.

- Definisi

  - Intermediate Bulk Containers (IBC) adalah wadah yang digunakan sebagai alat pengiriman dan penyimpanan muatan padat.

  - Mesin IBC Blender-PLB adalah mesin untuk pencampuran massa akhir.

  - Human Machine Interface (HMI) adalah suatu perangkat elektronik yang menjadi jembatan antara mesin dan operator, baik itu dalam hal penyajian data (displaying) maupun pengaturan operasional mesin (controlling).

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - NIST SP 960-12 : 2009, Stopwatch and Timer Calibrations

  - SANAS TR-45-01 : 2008, Criteria for Laboratories Accredited to Calibrate Tachometer and Measure Rotational Speed

  - Operating Manual Mesin IBC Blender-PLB

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Stopwatch Standar

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

    - Toolkits

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Pastikan tombol emergency stop tidak terkunci.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Toolkits yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

  - Kalibrasi Alat

        - Kalibrasi Putaran

- Siapkan Stopwatch Standar pada posisi “00:00:00”.

- Tempelkan isolasi kertas pada bagian yang berputar.

- Kunci ruangan dengan kunci safety interlock.

- Pasangkan kunci safety interlock pada panel HMI.

- Pilih ini untuk Login pada HMI dengan memasukkan username dan password.

- Pastikan “Interlock” dalam keadaan aktif ditandai dengan berwarna hijau seperti gambar di bawah ini.

- Pastikan “HOIST” ketinggian pada “Loading Height”.

7

- Pilih tombol ini untuk mengatur ketinggian IBC bin pada ketinggian yang sesuai “Blending Height” agar mesin dapat beroperasi.

- Pilih “Blend”.

- Atur kecepatan motor “Blender Speed” dengan kecepatan 9 rpm. Tekan tombol “I” untuk menyalakan motor. Biarkan agar kecepatan motor stabil.

- Nyalakan Stopwatch Standar ketika isolasi kertas pada posisi awal.

- Matikan Stopwatch Standar setelah 9 putaran.

- Catat pembacaan putaran yang muncul pada HMI dan pembacaan waktu Stopwatch Standar pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

- Lakukan kembali langkah 10 sampai 14 pada titik pengujian 10 rpm, 11 rpm, 12 rpm, dan 13 rpm.

- Matikan motor dengan cara menekan tombol “O” pada HMI.

- Setelah selesai kalibrasi lepaskan isolasi kertas.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

        - Kalibrasi Waktu

- Siapkan Stopwatch Standar pada posisi “00:00:00”.

- Atur kecepatan motor “Blender Speed” dengan kecepatan 10 rpm.

- Tekan tombol “I” untuk menyalakan motor bersamaan dengan “START” Stopwatch Standar.

- Lakukan pengujian selama 5 menit.

- Setelah 5 menit matikan Stopwatch Standar bersamaan dengan mesin.

- Catat pembacaan waktu yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

- Reset timer pada mesin menekan tombol “”.

- Lakukan kembali langkah 2 sampai 7 untuk titik uji 20 menit dan 25 menit.

- Setelah selesai pengujian, matikan mesin.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

a. Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	:  	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

b. %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan   :    	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

c. Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rotation | ± 5% of % Error |
| 2 | Timer | ± 5 sec of Correction Factor |

  - Catatan

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin GEA IBC Blender-PLB.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review Dokumen

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-041 | 00 | 06 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-041 | 01 |  | Perubahan ruang lingkup, referensi, dan instruksi kerja | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SDDR

Controlled Copy:

| 1. | AMVK |
| --- | --- |
| 2. | SKK |