- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi mixer larutan, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi mixer larutan.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Kualifikasi & Validasi dan Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi bertanggung jawab untuk :

    - Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Mixer Larutan.dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

- Definisi

  - Mixer Larutan adalah alat yang digunakan untuk mencampur larutan di dalam suatu wadah.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - SANAS TR-45-01:2008, Criteria for Laboratories Accredited to Calibrate Tachometer and Measure Rotational Speed

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik : 2018

  - Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik : 2021

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Digital Tachometer Standar

    - Thermohygrometer yang terkalibrasi

    - Toolkits

  - Bahan

    - Sticker Spotlight

    - Isolasi Kertas

- Instruksi Kerja

- Persiapan Alat

- Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi siap dijalankan.

- Catat identitas alat dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Kalibrasi Alat

- Siapkan Digital Tachometer Standar.

- Bila diperlukan buka cover alat dan cover motor.

- Pasang isolasi kertas pada permukaan yang berputar apabila berwarna terang atau silver.

- Tempelkan stiker spotlight pada permukaan yang berputar.

- Atur kecepatan motor sesuai titik yang diinginkan (setel diantara titik pemakaian).

- Nyalakan kecepatan motor, biarkan beberapa menit agar putaran stabil.

- Ada dua cara pengujian putaran:

- Soroti poros atau bagian yang terpasang stiker spotlight dengan Digital Tachometer Standar.

- Tempelkan poros tachometer standar pada poros motor.

- Catat pembacaan putaran yang muncul pada HMI/display dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

- Ulangi langkah e sampai i sesuai titik yang diinginkan (setel diantara titik pemakaian).

- Matikan kecepatan motor.

- Setelah selesai kalibrasi lepaskan sticker spotlight dan isolasi kertas yang menempel pada permukaan yang berputar.

- Pasang kembali cover alat dan cover motor.

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan  :	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan :	X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rotation | ± 5% of Error |

- Catatan

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mixer larutan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Riview

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-084 | 00 | 28 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-084 | 01 |  | Perubahan pada point Penanggung Jawab; Perubahan pada point Referensi; Perubahan pada bahasa, menjadi 1 bahasa indonesia | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMKV |
| --- | --- |
| 2. | SKK |