- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Isosorbide Dinitrate 25% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Isosorbide Dinitrate 25% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 773 - 774;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Kolom L1; 4,0 x 250 mm; 5 µm | 17. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 18. | #### pH Meter |
| 3. | Kaca Masir G4 | 19. | Pipet Tetes |
| 4. | #### Labu Ukur | 20. | Pipet Ukur |
| 5. | #### Desikator | 21. | Spektrofotometer IR |
| 6. | Gelas Kimia | 22. | HPLC |
| 7. | #### Gelas Ukur | 23. | #### Timbangan Analitik |
| 8. | #### Membrane Filter 0,20 µm | 24. | #### Syringe Filter 0,20 µm |
| 9. | #### Pompa Vacuum | 25. | Buret |
| 10. | Cawan Penguapan | 26. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| 11. | Kaca Arloji | 27. | Magnetic Stirrer |
| 12. | Oven Vacuum | 28. | Penjepit Cawan |
| 13. | Pipet Seukuran | 29. | Shaker |
| 14. | Spatula | 30. | Thickness Cell |
| 15. | Ultrasonic Bath | 31. | Vial HPLC |
| 16. | Waterbath |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 7. | Metanol HPLC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Asetat Glasial P | 8. | Kalsium Klorida P |  |
| 3. | Amonium Asetat | 9. | Baku Kerja Isosorbide Dinitrate 25% |  |
| 4. | RS Diluted Nitroglycerin | 10. | Asam Nitrat |  |
| 5. | Aseton | 11. | ICP Multi-Element Standard Solution XVI 100 ppm |  |
| 6. | Kloroform P |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

- Zat Baku

- Timbang 50 mg Baku Kerja Isosorbite Dinitrate, masukkan ke dalam Kaca Masir G4.

- Bilas kaca masir yang berisi baku kerja sebanyak 3 kali pengulangan masing-masing dengan 5 ml Aseton P, dengan bantuan Pompa Vacuum.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan, uapkan kumpulan ekstrak pada suhu 35°C di atas Waterbath hingga Aseton menguap seluruhnya.

- Tempatkan cawan penguapan tersebut di atas kaca arloji yang berisi Kalsium Klorida P, kemudian masukkan ke dalam Oven Vacuum.

- Keringkan residu dalam hampa udara pada suhu ruang selama 16 jam.

- Ambil residu yang diperoleh, lalu larutkan dengan 5 ml Kloroform P.

- Zat Uji

- Timbang 50 mg zat uji, masukkan ke dalam Kaca Masir G4.

- Bilas kaca masir yang berisi baku kerja sebanyak 3 kali pengulangan masing-masing dengan 5 ml Aseton P, dengan bantuan Pompa Vacuum.

- Kumpulkan filtrat ke dalam cawan penguapan, uapkan kumpulan ekstrak pada suhu 35°C di atas Waterbath hingga Aseton menguap seluruhnya.

- Tempatkan cawan penguapan tersebut di atas kaca arloji yang berisi Kalsium Klorida P, kemudian masukkan ke dalam Oven Vacuum.

- Keringkan residu dalam hampa udara pada suhu ruang selama 16 jam.

- Ambil residu yang diperoleh, lalu larutkan dengan 5 ml Kloroform P.

- Pengukuran

Ukur larutan residu menggunakan Thickness Cell pada Spektrofotometer IR : Spektrum serapan inframerah larutan residu menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan residu baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven hampa udara dengan suhu ruang, dan letakkan botol timbang di atas Kalsium Klorida P.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 16 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-Element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

- Larutan Dapar Asetat

- Timbang 15,4 g Ammonium Asetat; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan Air Murni hingga 500 ml, homogenkan.

- Tambahkan 11,5 mL Asam Asetat Glasial dan encerkan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Atur pH hingga 4,7 ± 0,1 dengan penambahan Asam Asetat Glasial atau Ammonium Hidroksida; aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Campurkan 350 ml Air Murni; 100 ml Dapar Asetat pH 4,7 dan 550 ml Metanol HPLC ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm dengan bantuan Pompa Vacuum.

- Degas selama 15 menit.

- Larutan Standar Internal

    - Timbang 150 mg RS Diluted Nitroglycerin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Larutkan dengan ± 30 ml Metanol HPLC, sonikasi selama 5 menit.

    - Kemudian kocok menggunakan Alat Shaker selama 30 menit.

    - Encerkan hingga tanda batas volume menggunakan Metanol HPLC.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi : 3,0 mg/ml)

- Larutan Baku

    - Timbang 125 mg Baku Kerja Isosorbide Dinitrate 25%, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 30 ml Fase Gerak.

    - Kemudian kocok menggunakan Alat Shaker selama 30 menit!!!

    - Encerkan hingga tanda batas volume menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan 4,0 ml Larutan Standar Internal dan 4,0 ml Larutan Dapar Asetat (1 dalam 10).

    - Encerkan hingga tanda batas volume menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi Isosorbide Dinitrate 25%: 1,0 mg/ml; Nitroglycerin: 0,48 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 125 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 30 ml Fase Gerak.

    - Kemudian kocok menggunakan Alat Shaker selama 30 menit!!!

    - Encerkan hingga tanda batas volume menggunakan Fase Gerak.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan 4,0 ml Larutan Standar Internal dan 4,0 ml Larutan Dapar Asetat (1 dalam 10).

    - Encerkan hingga tanda batas volume menggunakan Fase Gerak.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi Isosorbide Dinitrate 25%: 1,0 mg/ml; Nitroglycerin: 0,48 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	(C18) L1; 4,0 x 250 mm; 5 µm

Suhu	:	25°C (Suhu ruang)

Detektor	: 	UV 220 nm

Flow rate	: 	1,0 ml/menit

Volume Injeksi	:	20 μl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi | R ≥ 2,0 |

    - Perhitungan

Cu= LuLs×IsIu×Ws Wu×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Isosorbide Dinitrate 25% yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Isosorbide Dinitrate larutan uji |
| Ls | = | Luas area Isosorbide Dinitrate larutan baku |
| Iu | = | Luas area Nitroglycerin dalam larutan baku |
| Is | = | Luas area Nitroglycerin dalam larutan uji |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Isosorbite Dinitrate (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Isosorbide Dinitrate 25% (S-QC-01-035).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-054 | 00 | 05 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-054 | 01 | 01 SEP 2023 | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 5;Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia terbaru : FI VI; serta kebutuhan NIE |
| I-QC-01-054 | 02 |  | Perubahan Referensi, Perubahan cara kerja, dan Penambahan Mikrobiologi | Penambahan parameter mikrobiologi. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB