- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Folic Acid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Folic Acid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 180 – 181;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Definisi

-

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 12. | Kolom C18 (L1); 4,6 mm x 5 cm; 2,7 µm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Cawan pijar | 13. | #### pH meter |  |
| - 3 | Desikator | 14. | Pipet tetes |  |
| - 4 | #### Gelas kimia | 15. | Pipet ukur |  |
| - 5 | #### Gelas ukur | 16. | Spatula |  |
| - 6 | #### HPLC | 17. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 7 | #### Furnace | 18. | #### Tabung reaksi |  |
|  | #### Karl Fisher | 19. | #### Tangas uap |  |
|  | #### Labu ukur | 20. | #### Timbangan analitik |  |
|  | #### Syringe filter 0,20 µm | 21. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Membrane filter 0,20 µm |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 9. |  | Asam Fosfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Metanol P | 10. |  | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| - 3 | Amonium Hidroksida 6 N | 11. |  | Tetrabutil Amonium Hidroksida 0,5 M |  |
|  | Metil Paraben | 12. |  | Aseton |  |
|  | Asam Sulfat P; 2 N panas | 13. |  | Eter |  |
|  | Baku kerja Folic Acid | 14. | Kloroform |  |
|  | Natrium Hidroksida 1 N; 0,1 N | 15. | Etanol |  |
|  | Natrium Karbonat 1 N | 16. | Asam Klorida 3 N |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Natrium Hidroksida

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Natrium Hidroksida 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Natrium Karbonat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Natrium Karbonat 1 N dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Klorida 3 N Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Klorida 3 N panas dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Sulfat 2 N Panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Asam Sulfat 2 N panas dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml lebih Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml lebih Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml lebih Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml lebih Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Timbang 10 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 256 dan 365 nm.

- Menunujukkan maksimum dan minimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada Asam folat. Perbandingan serapan maksimum adalah antara 2,80 dan 3,00.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fisher.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

    - Asam Fosfat 3 N

- Larutkan 9,8 g Asam Fosfat P ke dalam 100 ml Air murni.

    - Fase Gerak

- Timbang 2 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 650 ml Air murni.

- Tambahkan 15 ml Tetrabutil Amonium Hidroksida 0,5 M dalam Metanol P.

- Tambahkan 7 ml Asam Fosfat 3 N.

- Tambahkan 270 ml Metanol P, kemudian dinginkan hingga suhu ruang.

- Atur pH hingga 5,0 dengan penambahan Asam Fosfat 3 N atau Amonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Degasi selama 10 menit.

    - Larutan Baku Internal

- Timbang 2,5 mg Metil Paraben, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 1 ml Metanol P.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter syringe 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

    - Larutan Baku Persediaan

- Timbang 25 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10% untuk melarutkan.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Larutan Baku

- Pipet 4 ml larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan baku internal.

- Encerkan dengan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter syringe 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,2 mg/ml; Konsentrasi Metil Paraben 0,01 mg/ml)

    - Larutan Uji

- Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10% untuk melarutkan.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Sistem Kromatografi

- Kolom	: C18 (L1); 4,6 mm x 5 cm; 2,7 µm

- Suhu		: 25°C

- Detektor	: UV 280 nm

- Laju alir	: 1,5 ml/menit

- Vol. injeksi	: 2,0 µl

    - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 3,6 antara puncak Metil Paraben dan Folic Acid |

    - Perhitungan :

Cr=LtiLt×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Lti | = | Luas area total semua puncak kecuali puncak Folic Acid pada Larutan uji |
| Lt | = | Luas area total semua puncak pada Larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

    - Asam Fosfat 3 N

- Larutkan 9,8 g Asam Fosfat P ke dalam 100 ml Air murni.

    - Fase Gerak

- Timbang 2 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan 650 ml Air murni.

- Tambahkan 15 ml Tetrabutil Amonium Hidroksida 0,5 M dalam Metanol P.

- Tambahkan 7 ml Asam Fosfat 3 N.

- Tambahkan 270 ml Metanol P, kemudian dinginkan hingga suhu ruang.

- Atur pH hingga 5,0 dengan penambahan Asam Fosfat 3 N atau Amonium Hidroksida 6 N.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan membrane filter 0,20 µm dengan pompa vakum.

- Degasi selama 10 menit.

    - Larutan Baku Internal

- Timbang 2,5 mg Metil Paraben, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 1 ml Metanol P.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter syringe 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

    - Larutan Baku Persediaan

- Timbang 25 mg Baku Kerja Folic Acid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10% untuk melarutkan.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Larutan Baku

- Pipet 4 ml larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan baku internal.

- Encerkan dengan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter syringe 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,2 mg/ml; Konsentrasi Metil Paraben 0,01 mg/ml)

    - Larutan Uji Persediaan

- Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 10% untuk melarutkan.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1,0 mg/ml)

    - Larutan Uji

- Pipet 4 ml larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 4 ml larutan baku internal.

- Encerkan dengan fase gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan filter syringe 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi Folic Acid : 0,2 mg/ml; Konsentrasi Metil Paraben 0,01 mg/ml)

    - Sistem Kromatografi

- Kolom	: C18 (L1); 4,6 mm x 5 cm; 2,7 µm

- Suhu		: 25°C

- Detektor	: UV 280 nm

- Laju alir	: 1,5 ml/menit

- Vol. injeksi	: 2,0 µl

    - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 3,6 antara puncak Metil Paraben dan Folic Acid |

    - Perhitungan :

Cs=  Ws25 x 4 20

Cu=  Wu25 x 4 20

C=  Lulu x lsLs x Cs Cu x B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Folic Acid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Folic Acid pada Larutan uji |
| lu | = | Luas area puncak Metil Paraben pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Folic Acid pada Larutan baku |
| ls | = | Luas area puncak Metil Paraben pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Cs | = | Konsentrasi Larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Larutan uji (mg/ml) |
| B% | = | Kadar baku kerja yang digunakan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Folic Acid (S-QC-01-027)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-001 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-001 | 02 |  | Perubahan referensi; Perubahan alat dan bahan; Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan kelarutan dan identifikasi; Penambahan cemaran organik dan uji batas mikroba | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

SPBB