- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Methylis Parabenum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 11. | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 12. | Desikator |
| 3. | Tabung Nessler | 13. | Cawan Pijar |
| 4. | Labu Ukur | 14. | Furnace |
| 5. | HPLC | 15. | Pipa Kapiler |
| 6. | Pipet Tetes | 16. | Syringe dan Membran Filter |
| 7. | Botol Semprot | 17. | Penjepit Cawan |
| 8. | Gelas Ukur | 18. | Pipet Seukuran |
| 9. | Pipet Ukur | 19. | Vortex |
| 10. | Magnetic Stirrer | 20. | Spektrofotometri FTIR |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 6. | H2SO4 P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Potassium dihydrogen fosfat P | 7. | RS Methyparaben |
| 3. | Metanol | 8. | RS P-Hydroxybenzoic Acid |
| 4. | Air Murni bebas CO2 | 9. | NaOH 0,1 N |
| 5. | Hijau Bromkresol LP | 10. | Minyak Mineral |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Alkohol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja:

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 10 - 20 mg baku kerja Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 10 - 20 mg zat uji Methylis Parabenum dengan satu tetes Minyak Mineral P.

- Aduk hingga tercampur.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Titik Leleh

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Warna Larutan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja:

- Larutan Uji

      - Timbang 10 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan 50 ml Alkohol.

      - Sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Alkohol hingga tanda batas.

      - Kocok hingga homogen. (Larutan uji digunakan juga untuk pemeriksaan Keasaman)

- Pengujian

      - Masukkan Alkohol dan Larutan Uji ke dalam masing - masing tabung Nessler dengan volume yang sama.

      - Bandingkan warna larutan.

      - Amati warna larutan secara tegak lurus dengan latar belakang putih.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

- Pipet 2 mL larutan uji yang diperoleh dari parameter Warna Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler. Tambahkan 3 ml Alkohol P.

- Tambahkan 5 ml Air Murni Bebas CO2 dan 0,1 ml Hijau Bromkresol LP.

- Titrasi larutan ini menggunakan NaOH 0,1 N hingga terjadi warna biru.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 6.8 gram Potassium dihydrogen fosfat P (KH2PO4)

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan Metanol : Larutan Dapar dengan perbandingan (65 : 35).

- Masukkan ke dalam botol Fasa Gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 2 mg baku kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 2.5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut ±15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,1 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg bahan baku Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 2.5 mL Metanol P, sonikasi hingga larut (±15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,1 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: C18 (L1); 4.6 x 15 cm; 5 µm

Suhu					: 25°C (Suhu ruang)

Panjang gelombang detektor		: UV 272 nm

Flowrate				: 1.3 mL/menit

Volume injeksi			: 10 μL

  - Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.85% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0.85% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

Cu=LuLs × WsWu× 100%(100%-SP) × B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Methylparaben yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Methylparaben pada larutan uji

Ls	= Luas area Methylparaben pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat bahan baku yang ditimbang (mg)

SP	= Susut pengeringan

B%	= % kadar baku kerja

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 6.8 gram Potassium dihydrogen fosfat P (KH2PO4)

- Masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

      - Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan Metanol : Larutan Dapar dengan perbandingan (65 : 35).

- Masukkan ke dalam botol Fasa Gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 50 mg bahan baku Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 2.5 mL Metanol P, sonikasi hingga larut (±15 menit).

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0,1 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Baku A

- Timbang masing-masing 5 mg baku kerja p-hydroxy Benzoic Acid dan baku kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Fasa Gerak, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi p-hydroxy Benzoic Acid dan Methylparaben : 5,0 μg/ml)

  - Pembuatan Larutan Baku B

- Timbang seksama 2 mg baku kerja Methylparaben, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 2,5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,1 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Baku C

- Pipet 1 ml larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan fasa gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan tadi, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan fasa gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Methylparaben : 0,5 μg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: C18 (L1); 4.6 x 15 cm; 5 µm

Suhu					: 25°C (Suhu ruang)

Panjang gelombang detektor		: UV 272 nm

Flowrate				: 1.3 mL/menit

Volume injeksi			: 10 μL

  - Kriteria Penerimaan Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |
| 6 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT P-Hydroxy Benzoic Acid dan Metilparaben ± 0,6 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Methylis Parabenum (S-QC-01-078).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-014 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-014 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan Templet, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-014 | 02 | 04 MEI 2023 | Penambahan alat dan bahan; penambahan parameter kelarutan dalam karbon tetraklorida dan warna larutan; penambahan parameter identifikasi serapan inframerah | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-014 | 03 |  | Perubahan Templet, Poin 6 dan Poin 7 | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB