- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Gliceryl Trinitrate Pellet 2,5% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi FI VI (2023) Hal. 1287 – 1288

Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

PT. Kimia Farma

- Bahan dan Alat

  - Bahan

| 1. | Air murni | 4. | RS Nitrogliserin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol | 5. | Difenilamin P |
| 3. | Toluen | 6. | Etil Asetat |

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 9. | Labu ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 10. | TLC Visualizer |
| 3. | Oven | 11. | Pipet Seukuran |
| 4. | Tabung Nessler | 12. | Pipet Ukur |
| 5. | HPLC | 13. | Sentrifuge |
| 6. | Gelas ukur | 14. | Chamber |
| 7. | Kertas saring | 15. | Ultrasonic |
| 8. | TLC Silica Gel Plate | 16. | Syringe Filter dan Membrane Filter |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

- Metoda KLT

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda KLT, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Cemaran Organik. Harga Rf bercak utama pada kromatogram Larutan Uji A sesuai dengan Larutan Baku seperti yang diperoleh pada Cemaran Organik.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku, seperti yang diperoleh pada penetapan Kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Cemaran Umum

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 1,4 %  (S-QC-01-138).

    - Cara Kerja:

        - Pembuatan Larutan

  - Fase Gerak

- Buat campuran Toluen P dan Etil Asetat P dengan perbandingan (50:50) ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

  - Larutan Penampak Noda

- Pipet 1 ml larutan Difenilamin P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

  - Larutan Baku

- Timbang 100 mg RS Nitrogliserin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 400 g/ml)

  - Larutan Uji A

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 20 ml Metanol, Sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan kertas saring No Kat. 3001917 atau sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

(Konsentrasi : 400 g/ml)

  - Larutan Uji B

- Timbang 400 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol, Sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan kertas saring No Kat. 3001917 atau sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

(Konsentrasi : 20 mg/ml)

- Pengujian

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan Larutan Fasa Gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan secara berurutan 5 µl ; 10 µl ; 15 µl ; dan 20 µl Larutan Baku diatas TLC Silica Gel Plate

- Kemudian totolkan masing-masing 20 µl larutan Uji A dan Larutan Uji B diatas TLC Silica Gel Plate

- Elusi plat hingga eluen mencapai ¾ tinggi plat.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan larutan penampak noda hingga rata.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer pada panjang gelombang UV 254 nm dan 366 nm.

- Tiap bercak selain bercak utama yang diperoleh dari Larutan Uji B tidak boleh lebih intensif daripada bercak yang diperoleh dari 20 µl Larutan Baku.

- Bandingkan intensitas bercak lain pada kromatografi Larutan Uji B dengan bercak utama pada larutan baku.

    - Perhitungan:

Cu=RFuRFs x 100%

Keterangan:

Cu	= Intensitas cemaran (%)

RFu	= Intensitas bercak (RF) pada larutan uji B

RFs	= Intensitas bercak (RF) pada larutan Baku

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

  - Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol : Air murni (50:50) ke dalam botol reagen, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degas selama ±10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 25 mg RS Nitrogliserin Encer, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe filter 0,20 µm.

# (Konsentrasi : 0,0025 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 207,80 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Metanol. Sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 25 ml Air Murni. Sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Pipet 1 ml hasil sentrifugasi, masukkan ke dalam labu ukur 20 menit.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,0026 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1(C18); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25°C

Detektor		: UV 220 nm

Laju alir		: 1,0 ml/menit

Volume injeksi	: 20µL

Fase Gerak		: Metanol : Air Murni (50 : 50)

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 3,0% |
| Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2,5% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 3000 |

    - Perhitungan:

C=LuLs x WsWu x B%

Keterangan:

C	= Kadar Glyceryl Trinitrate Pellet 2,5% (%)

Lu 	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	= Kadar Baku Kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glyceryl Trinitrate 2,5 %  (S-QC-01-127)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-126 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-126 | 01 |  | Perubahan referensi, alat dan bahan; Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan pada parameter susut pengeringan dan kadar; Penambahan parameter identifikasi dan cemaran umum | Review Dokumen sesuai refensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB