- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acetaminophen, Powder dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acetaminophen, Powder sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361

  - Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Botol Timbang | 13. | Membran Filter 0,2 µm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Buret | 14. | Oven |  |
| 3. | Cawan Pijar | 15. | Penjepit Cawan |  |
| 4. | Desikator | 16. | Pipet Tetes |  |
| 5. | Furnace | 17. | Pompa Vacuum |  |
| 6. | Gelas Ukur | 18. | Ultrasonic Bath |  |
| 7. | HPLC | 19. | Spektrofotometer IR |  |
| 8. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 20. | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 9. | Kolom L7 (C8); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm | 21. | Tabung Nessler |  |
| 10. | Labu Ukur | 22. | Timbangan Analitik |  |
| 11. | Lumpang dan Alu | 23. | Vortex |  |
| 12. | Magnetic Stirrer |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Reference Standard 4-Aminofenol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Nitrat P | 10. | Natrium Fosfat Monobasa |  |
| 3. | Asam Sulfat P | 11. | Kalium Bromida |  |
| 4. | Baku Kerja Acetaminophen, Powder | 12. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 5. | Etanol | 13. | NaOH 1 N |  |
| 6. | Metanol | 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 7. | Senyawa Sejenis B Paracetamol | 15. | Senyawa Sejenis B Paracetamol |  |
| 8. | Senyawa Sejenis B Paracetamol | 16. | Senyawa Sejenis B Paracetamol |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air Mendidih

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni yang mendidih dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam NaOH 1 N

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml NaOH 1 N dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Acetaminophen, Powder dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - 4-Aminofenol Bebas

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 1,70 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 1,80 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Fase Gerak

Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B, seperti yang tertera pada tabel berikut:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 3,20 mg Reference Standard 4-Aminofenol; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 0,032 mg/ml)

- Larutan Stok Uji

- Timbang seksama 640 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Acetaminophen: 6,4 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 5,0 ml Larutan Stok Baku dan 5,0 ml Larutan Stok Uji; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi 4-Aminofenol: 0,0032 mg/ml; Acetaminophen: 0,64 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 5,0 ml Larutan Stok Uji; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Acetaminophen: 0,64 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      		: L7 (C8); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5. | Waktu Retensi Relative (RRT) | 4-Aminofenol : 0,60 Paracetamol : 1,0 |

- Perhitungan

Cr = LuLs × WsWu × 100100 × 550 × 505 × B%

Cr = LuLs × WsWu × 100100 × 550 × 505 × B%

Keterangan :

Cr 	= Kadar 4-Aminophenol yang telah diperhitungkan terhadap Reference Standard (%)

Lu  	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan uji

Ls   	= Luas area 4-Aminophenol pada larutan baku

Ws  	= Berat Reference Standard 4-Aminophenol (mg)

Wu 	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

100100 × 550 × 505

100100 × 550 × 505

= Faktor Pengenceran (ml)

B%  	= Kadar Reference Standard 4-Aminophenol (%)

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

- Timbang 0,85 g Kalium Fosfat Monobasa Anhidrat (KH2PO4) dan 0,9 g Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat (Na2HPO4); masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Masukkan Metanol ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Fase Gerak

Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B, seperti yang tertera pada tabel berikut:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Larutan Baku

    - Timbang 20 mg Baku Kerja Acetaminophen Powder; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan ± 10 ml Metanol, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Acetaminophen: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan ± 10 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Acetaminophen: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                      	: L7 (C8); 4,6 mm x 15 cm; 5 µm

Suhu kolom                            	: 35oC

Panjang gelombang detektor 	: UV 230 nm

Laju Alir                               	: 0,7 ml/menit

Volume injeksi                        	: 5 μl

Fase Gerak	: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| 3. | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan:

C	=  	Kadar Acetaminophen Powder yang telah diperhitungkan  terhadap  baku kerja (%)

Lu	= 	Luas area larutan uji

Ls	= 	Luas area larutan baku

Ws	= 	Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= 	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= 	Susut Pengeringan (%)

B%	=	Kadar Baku Kerja Acetaminophen Powder (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Fasa Gerak

- Larutan A

    - Buat campuran Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (5 : 95).

    - Tambahkan 1 ml Asam Asetat Glasial.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Degas selama ± 10 menit.

- Larutan B

    - Buat campuran Metanol dan Air Murni dengan perbandingan (1 : 1).

    - Tambahkan 1 ml Asam Asetat Glasial.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan membran filter 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Degas selama ± 10 menit.

- Fasa Gerak

    - Gunakan variasi campuran Larutan A dan Larutan B sebagai fasa gerak.

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 82 | 18 |
| 8 | 82 | 18 |
| 53 | 0 | 100 |
| 58 | 0 | 100 |
| 59 | 82 | 18 |
| 73 | 82 | 18 |

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Larutan Stok Paracetamol

    - Timbang 2 mg baku kerja Paracetamol, Powder; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis B Paracetamol

    - Timbang 2 mg Senyawa Sejenis B Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis C Paracetamol

    - Timbang 2 mg Senyawa Sejenis C Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

    - Pipet 1 ml  Stok  Paracetamol, 4 ml Stok Senyawa Sejenis B  Paracetamol, dan 4 ml  Stok Senyawa Sejenis C  Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.2 µm.

(Konsentrasi Parasetamol : 20 µg/mL, Konsentrasi Senyawa Sejenis B Parasetamol : 80 µg/mL dan Konsentrasi Senyawa Sejenis C Parasetamol : 80 µg/mL.)

- Larutan Baku

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis D Paracetamol

    - Timbang 2,5 mg Senyawa Sejenis D Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

    - Tambahkan 100 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

  - Larutan Stok Senyawa Sejenis J Paracetamol

    - Timbang 2 mg Senyawa Sejenis J Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

    - Tambahkan 100 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

  - Larutan Baku

    - Pipet 2 ml Stok Senyawa Sejenis D Paracetamol dan 0,5 ml  Stok Senyawa Sejenis J  Paracetamol; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.2 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis B Parasetamol : 1,25 µg/ml dan Konsentrasi Senyawa Sejenis J Parasetamol : 0,25 µg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 250 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan 5 ml Metanol, sonikasi selama  15 menit.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0.2 µm.

(Konsentrasi Parasetamol : 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L7 (C8); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom 		: 40oC

Detektor		: UV 254 nm

Flowrate		: 0.9 mL/menit

Volume Injeksi	: 5 µL

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area Senyawa Sejenis D Paracetamol | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit Senyawa Sejenis D Paracetamol | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Resolusi antara Paracetamol dan Senyawa Sejenis B Paracetamol (R) | R ≥ 2.0 |
| 4. | Resolusi Puncak Senyawa Sejenis B Paracetamol dan Senyawa Sejenis C Parasetamol (R) | R ≥ 1.5 |
| 5. | Tailing factor (tf) Senyawa Sejenis D Paracetamol | tf ≤ 2.0 |

- Kriteria Penerimaan Cemaran Organik

| Cemaran | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Faktor Respons Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paracetamol | 0.43 | - | - |
| Senyawa sejenis B paracetamol | 0.67 | 1.2 | 0.05 |
| Senyawa sejenis C paracetamol | 0.71 | 0.38 | 0.05 |
| Senyawa sejenis D paracetamol | 1.0 | 1.0 | 0.05 |
| Senyawa sejenis J paracetamol | 1.73 | - | 0.001 |
| Cemaran lain | - | 1.0 | 0.05 |
| Total Cemaran | - | - | 0.1 |

    - Perhitungan:

- Senyawa Sejenis J Paracetamol

Cu=LuLs x WsWu x 10200 x 0,520 x B%

Keterangan:

Lu	= Luas area Senyawa Sejenis J Paracetamol pada larutan uji

Ls	= Luas area Senyawa Sejenis J Paracetamol pada larutan baku

Ws	= Berat Senyawa Sejenis J Paracetamol yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

10200 x 0,520	= Faktor Pengenceran

B%	= Kadar Baku Kerja Paracetamol (%)

- Senyawa Sejenis lain

Cu=LuLs x WsWu x 10200 x 0,520 x 1RRF x B%

Keterangan:

Lu	= Luas area Cemaran Organik pada larutan uji

Ls	= Luas area Senyawa Sejenis D Paracetamol pada larutan baku

Ws	= Berat Senyawa Sejenis D Paracetamol yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

10200 x 220	= Faktor Pengenceran

RRF	= Faktor Respon Relatif

B%	= Kadar Baku Kerja Paracetamol (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acetaminophen, Powder (S-QC-01-001).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-022 | 00 | 26 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-022 | 01 | 10 FEB 2023 | - Perubahan pada referensi semula Farmakope Indonesia ed/si V, 2014 menjadi Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1359 – 1361 - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter susut pengeringan - Perubahan pada pemeriksaan 4-Aminofenol Bebas dengan metoda HPLC - Perubahan parameter sisa pemijaran - Perubahan pada parameter kadar | Review Dokumen |
| I-QC-01-022 | 02 |  | - Penambahan cemaran organic dan uji batas mikroba | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB