- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Captopril dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Captopril sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 821 – 822

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 18. | Lumpang dan Alu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### Botol Timbang | 19. | #### Magnetic Stirrer |
| 3. | Desikator | 20. | Melting Point |
| 4. | #### Gelas Kimia | 21. | Oven Vacuum |
| 5. | #### Gelas Ukur | 22. | #### Penjepit Cawan |
| 6. | #### Inductively Coupled Plasma (ICP) | 23. | #### Pipa Kapiler |
| 7. | #### Cawan Pijar | 24. | #### Pipet Ukur |
| 8. | #### Labu Ukur | 25. | #### Syringe Filter 0,2 μm |
| 9. | #### Oven | 26. | Membran Filter 0,2 µm |
| 10. | #### Polarimeter | 27. | #### Ultrasonic Bath |
| 11. | #### Pipet Tetes | 28. | #### Vortex |
| 12. | #### Pipet Seukuran | 29. | Buret |
| 13. | #### Spatula | 30. | #### HPLC |
| 14. | #### Spektrofotometer IR | 31. | #### Furnace |
| 15. | #### Tabung Nessler | 32. | Pompa Vacuum |
| 16. | #### Timbangan Analitik | 33. | Vial HPLC |
| 17. | Kolom L1 (C18); 3,9 mm x 300 mm; 10 µm |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Kloroform |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 10. | Asam Sulfat P |
| 3. | Kalium Iodat P | 11. | Asam Nitrat P |
| 4. | Kalium Iodida P | 12. | Etanol Absolut |
| 5. | Baku Kerja Captopril | 13. | Es Batu |
| 6. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm | 14. | Kalium Bromida P |
| 7. | Reference Standard Captopril Disulfida | 15. | Metanol HPLC |
| 8. | Asam 3-asetiltio-2-metilpropanoat | 16. | Amylum P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

- Jarak Lebur

Lakukan pemeriksaan jarak lebur sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Metanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Captopril dengan 400 mg Kalium Bromida P.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida P.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Etanol Absolut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol Absolut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Rendam labu ukur dalam penangas es hingga suhu ± 25°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan

Keterangan :

α	=		Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang (deg)

Wu	=		Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=		Panjang tabung polarimeter (1 dm)

Fp	=		Faktor pengenceran (ml)

P	=		Pembacaan hasil pada polarimeter (deg)

SP	=		Susut Pengeringan (%)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 60 ± 2°C di dalam Oven Vacuum, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum dengan suhu 60 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	=  Susut Pengeringan (%)

Wa	=  Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	=  Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam kurs porselen (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan Kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

- Larutan A

- Buat campuran Tetrahidrofuran dan Metanol HPLC dengan perbandingan (9 : 93).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan B

- Buat Larutan Asam Fosfat (1 ml dalam 2000 ml jumlah total larutan).

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Larutan A dan Larutan B dengan perbandingan 33 : 67.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Degasi selama ± 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing-masing 2,0 mg Baku Kerja Captopril; Reference Standard Captopril Disulfida; dan Asam 3-asetiltio-2-metilpropanoat; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol HPLC hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Captopril; Captopril Disulfida; Asam 3-asetiltio-2-metilpropanoat: 10 µg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang seksama 2,0 mg Reference Standard Captopril Disulfida masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Metanol HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol HPLC hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Metanol HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Captopril Disulfida: 10 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50,0 mg zat uji masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 15 ml Metanol HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol HPLC hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi larutan uji: 2,0 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom                                     	: 	L1 (C18); 3,9 mm x 30 cm; 10 µm

Panjang gelombang detektor 	: 	UV 220 nm

Flow rate                                	: 	1,0 ml/menit

Volume injeksi                        	: 	20 μl

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resolusi | Resolusi antara Captopril dan Asam 3-asetiltio-2-metilpropanoat ≥ 3,0% |
| 2 | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Captopril ± 0,32 |
|  |  | Asam 3-asetiltio-2-metilpropanoat ± 0,42 |
|  |  | Captopril Disulfida ± 1,0 |
| 3 | Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cr = LiLk × WsWu × 2520 × 220 × 100%

Keterangan :

Cr		=	Kadar masing-masing Cemaran Organik (%)

Li 		=   	Luas area puncak Cemaran  pada larutan uji

Lk   	=   	Luas area puncak Captopril Disulfida pada larutan baku

Ws 	=   	Berat Reference Standard Captopril Disulfida yang ditimbang (mg)

2520 × 220

Wu 	=   	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

=	Faktor Pengenceran (ml)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja :

      - Kalium Iodat 0,1 N LV

- Keringkan ± 5 g Kalium Iodat P di dalam Oven, pada suhu 110°C selama 3 jam.

- Dinginkan di dalam desikator selama 15 menit.

- Timbang 3,567 g Kalium Iodat P yang telah dikeringkan; masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan ± 400 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Lakukan penetapan konsentrasi Kalium Iodat LV terhadap Na2S2O3 0,1 LV.

      - Amylum 0,2%

- Timbang 0,2 g Amylum P; masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, aduk hingga membentuk pasta tipis.

- Tambahkan Air Murni hingga 100 ml, sambil terus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan jernihnya saja.

Catatan: larutan dibuat segar.

      - Asam Sulfat (H2SO4) 3,6 N

- Masukkan ± 30 ml Air Murni ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 0,5 ml H2SO4 P sedikit demi sedikit melalui dinding gelas kimia.

- Aduk hingga homogen, dinginkan hingga suhu kamar.

- Encerkan dengan 19,5 ml Air Murni hingga volume genap 50 ml.

- Aduk hingga homogen.

      - Larutan Uji

- Masukkan 100 ml Air Murni ke dalam erlenmeyer berasah.

- Timbang 300 mg zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer berasah tadi.

- Kocok hingga larut.

- Tambahkan 10 ml H2SO4 3,6 N; 1 g Kalium Iodida P, dan 2 ml Amylum 0,2%.

- Tutup, kemudian kocok hingga homogen.

- Titrasi dengan Kalium Iodat 0,1 N LV hingga Titik Akhir berwarna biru lemah yang bertahan selama tidak kurang dari 30 detik.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Kalium Iodat 0,1 N setara dengan 21,73 mg Captopril

    - Perhitungan

Keterangan :

C	=  	Kadar Captopril, dihitung terhadap zat kering (%)

Vu	=  	Volume Kalium Iodat 0,1 N yang digunakan untuk titrasi larutan uji (ml)

Vb	=  	Volume Kalium Iodat 0,1 N yang digunakan untuk titrasi blangko (ml)

N	=  	Konsentrasi Kalium Iodat 0,1 N yang digunakan (N)

0,1	=  	Konsentrasi teoritis larutan volumetrik Kalium Iodat (N)

21,73	=  	Kesetaraan 1 ml Kalium Iodat 0,1 N terhadap Captopril (mg)

Wu	=  	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	=  	Susut Pengeringan (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Captopril (S-QC-01-277)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-277 | 00 | 27 FEB 2023 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-277 | 01 |  | Perubahan poin 1;Poin 5; Poin 6; Point 7 | Penambahan parameter Cemaran Organik. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB