- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Aripiprazole dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Aspartame sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 11. | Tabung Nessler |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Botol timbang | 12. | #### Oven |  |
| - 3 | Desikator | 13. | Micropipette |  |
| - 4 | #### Timbangan analitik | 14. | Pipet tetes |  |
| - 5 | #### Ultrasonic bath | 15. | Pipet Ukur |  |
| - 6 | #### Gelas kimia | 16. | #### Pipet Seukuran |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 17. | #### Spektrofotometer IR |  |
|  | #### HPLC | 18. | #### Furnace |  |
|  | #### Labu ukur | 19. | #### Cawan Pijar |  |
|  | #### Penjepit Cawan | 20. | #### Membran dan Syringe Filter |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 6. | Asetonitril |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Diklorometana | 7. | Asam Asetat Glasial |  |
| - 3 | Toluen | 8. | Asam Trifluoroasetat |  |
|  | Metanol | 9. | Senyawa Sejenis F Aripiprazole |  |
|  | Kalium Bromida | 10. | Asam Sulfat P |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Diklorometana

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 mL Diklorometana dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluen

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 mL Toluen dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 mL Air Murni  dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja

- Spektrum Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Aripiprazole dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja

      - Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

      - Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

      - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

      - Tambah 1 ml H2SO4 pekat.

      - Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

      - Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 25oC hingga arang habis terbakar.

      - Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

      - Jika jumlah sisa yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam sulfat pekat.

      - Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

      - Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600oC selama 30 menit.

      - Dinginkan dalam desikator 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa Pemijaran (%)

Wa	= Berat Cawan Pijar + zat uji sebelum Pemijaran (gram)

Wb	= Berat Cawan Pijar + zat uji setelah Pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole (S-QC-01-294).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Asetonitril, Metanol, Air Murni dan Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (10 : 10 : 60 : 1).

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Kedalam 900 ml Air Murni, tambahkan 450l Asam Trifluoroasetat.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 100 ml Asetonitiril.

- Masukan ke dalam botol fasa gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan B

- Kedalam 100 ml Air Murni, tambahkan 50l Asam Trifluoroasetat.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 900 ml Asetonitiril.

- Masukan ke dalam botol fasa gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Fase Gerak

- Gunakan fasa gerak sesuai dengan tabel berikut:

| Waktu (Min) | Larutan A | Larutan B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 20 |
| 10 | 65 | 35 |
| 20 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 26 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

- Larutan Persediaan Senyawa Sejenis F Aripiprazole

- Timbang 2 mg Senyawa Sejenis F Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 20 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

- Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 0,5 ml larutan Persediaan Senyawa Sejenis F Aripiprazole dan larutan Baku; masukkan ke dalam labu ukur gelap 50 ml.

- Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis F Aripiprazole dan Baku Kerja Aripiprazole: 1 g/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 10 cm x 4,6 mm; 3 µm

Detektor			: UV 254 nm

Flow rate			: 1,2 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Suhu kolom		: 30°C

Suhu sampel	: 5°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 2,0 antara puncak Aripiprazole dan puncak Senyawa Sejenis F Aripiprazole |

    - Perhitungan

C= LuLs x Ws Wu x 100%100 %-SP x B%

Keterangan:

C	= Kadar Aripiprazole (%)

Lu	= Luas area Aripiprazole pada larutan uji

Ls	= Luas area Aripiprazole pada larutan standar

Wu	= Berat zat uji (mg)

Ws	= Berat standar Aripiprazole (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= % Baku Kerja

  - Kemurnian Kromatografi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Pengencer

- Buat campuran Asetonitril, Metanol, Air Murni dan Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (10 : 10 : 60 : 1). Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Kedalam 900 ml Air Murni, tambahkan 450l Asam Trifluoroasetat.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 100 ml Asetonitiril.

- Masukan ke dalam botol fasa gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Kedalam 100 ml Air Murni, tambahkan 50l Asam Trifluoroasetat.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 900 ml Asetonitiril.

- Masukan ke dalam botol fasa gerak.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Fase Gerak

- Gunakan fasa gerak sesuai dengan tabel berikut:

| Waktu (Min) | Larutan A | Larutan B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 2 | 80 | 20 |
| 10 | 65 | 35 |
| 20 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 26 | 80 | 20 |
| 35 | 80 | 20 |

- Larutan Persediaan Senyawa Sejenis F Aripiprazole

- Timbang 2 mg Senyawa Sejenis F Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Larutan Stok Senyawa Sejenis F Aripiprazole: 0,1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 20 mg baku kerja Aripiprazole, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

- Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet masing-masing 0,5 ml larutan Persediaan Senyawa Sejenis F Aripiprazole dan larutan Baku; masukkan ke dalam labu ukur gelap 50 ml.

- Tambahkan larutan pengencer ± 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Senyawa Sejenis F Aripiprazole dan Baku Kerja Aripiprazole: 1 g/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur gelap 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2,0 ml larutan; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1; 10 cm x 4,6 mm; 3 µm

Detektor			: UV 254 nm

Flow rate			: 1,2 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Suhu kolom		: 30°C

Suhu sampel	: 5°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2,0 |
| 6 | Resolusi | R ≥ 2,0 antara puncak Aripiprazole dan puncak Senyawa Sejenis F Aripiprazole |

- Tabel Relative Response Factor

| Nama Puncak | RRT | RRF | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Senyawa Sejenis G Aripiprazole | 0,9 | 0,72 | ≤ 0,1 % |
| Aripiprazole | 1,0 | - | ≤ 0,1 % |
| Senyawa Sejenis F Aripiprazole | 1,1 | 1,0 | ≤ 0,1 % |
| Aripiprazole 4,4’-Dimer | 1,3 | 1,0 | ≤ 0,1 % |
| Cemaran Lain | (Selain RRT diatas) | 1,0 | ≤ 0,1 % |
| Total Cemaran | - | - | ≤ 0,5 % |

    - Perhitungan

C= LiLk x 100%

Keterangan :

C	= Kadar Kemurnian Kromatografi (%)

Li	= Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lt	= Luas area puncak Aripiprazole pada larutan uji

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Aripiprazole

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi ke- | Tanggal Berlaku Dokumen | Point Yang Berubah | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB