- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pyrazinamide dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pyrazinamide sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1395 – 1396;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | pH Meter | 15. | Furnace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | #### HPLC | 16. | #### Timbangan Analitik |  |  |
| 3. | Cawan Pijar | 17. | Labu Ukur |  |  |
| 4. | #### Desikator | 18. | Lumpang dan Alu |  |  |
| 5. | #### Gelas Kimia | 19. | Membran Filter 0,2 µm |  |  |
| 6. | #### Pipet Ukur | 20. | Syringe Filter 0,2 μm |  |  |
| 7. | #### Melting Point | 21. | Buret |  |  |
| 8. | #### Karl Fischer | 22. | Gelas Ukur |  |  |
| 9. | #### Pipet Volume | 23. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  |  |
| 10. | #### Pipet Tetes | 24. | Kolom C18; 3,9 mm x 150 mm; 5 µm |  |  |
| 11. | #### Pipa Kapiler | 25. | Penjepit Cawan |  |  |
| 12. | Magnetic Stirrer | 26. | Pipet Seukuran |  |  |
| 13. | #### Spektrofotometer UV-VIS | 27. | Pompa Vacuum |  |  |
| 14. | #### Spektrofotometer IR |  |  |  |  |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 9. | Natrium Tartrat Dihidrat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat P | 10. | Asetonitril pro HPLC |  |
| 3. | Baku kerja Pyrazinamide | 11. | Asam Fosfat P |  |
| 4. | Etanol | 12. | Asam Klorida P |  |
| 5. | Kloroform | 13. | Asam Nitrat P |  |
| 6. | Kalium Bromida P | 14. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 7. | Natrium Hidroksida 5 N | 15. | Kalium Dihidrogen Fosfat |  |
| 8. | Eter | 16. | Natrium Hidroksida 5 N; 1 N |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050).

    - Cara Kerja  :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Pyrazinamide dengan Minyak Mineral P hingga terbentuk pasta.

- Buat pellet.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan Minyak Mineral P hingga terbentuk pasta.

- Buat pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Larutan Baku

    - Timbang 10,00 mg baku kerja Pyrazinamide, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi menggunakan Ultrasonic Bath hingga larut.

    - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 10 µg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 10,00 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi menggunakan Ultrasonic Bath hingga larut.

    - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 10 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 - 400 nm, dengan Air Murni sebagai blanko.

- Bandingkan spektrum larutan uji dengan larutan baku.

- Panjang gelombang maksimum ± 268 nm, berbeda tidak lebih dari 3,0%.

- Uji Identifikasi C

- Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml Natrium HIdroksida 5 N, aduk.

- Didihkan : tercium bau amoniak.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar selama 30 menit pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar kosong tadi (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo 	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

  - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

  - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050).

    - Cara Kerja :

- Dapar Fosfat pH 8,0

- Timbang 6,805 g Kalium Dihidrogen Fosfat dan 1,844 g Natrium Hidroksida; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan ± 250 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 8,0 dengan menggunakan Asam Fosfat P atau Natrium Hidroksida 1 N; encerkan dengan Air Murni hingga 1000 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Pada 1000 ml Dapar Fosfat pH 8 tambahkan 10 ml Asetonitril pro HPLC, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,0 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Degasi selama ± 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 10 mg Baku Kerja Pyrazinamide, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Pyrazinamide: 0,04 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 2 ml Asam Klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan baku hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Panaskan larutan dalam Waterbath mendidih selama 5 menit, kemudian dinginkan.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan Uji

- Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi selama ± 10 menit.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 4 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Pyrazinamide: 0,04 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: C18; 4,6 mm x 15 cm; 5 µm

Detektor	: UV 270 nm

Flow Rate	: 1,0 ml/menit

Volume Injeksi	: 20 μl

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi (TR) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing Faktor (TF) | TF ≤ 1,3 |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | Asam Pirazinoat : 0,45 Pyrazinamide : 1,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2500 |
| Resolusi (R) | R ≥ 6,0 |

    - Perhitungan :

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -KA) × B%

Keterangan:

| C | = | Kadar Pyrazinamide yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar air (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Pyrazinamide (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrazinamide (S-QC-01-050).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-069 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-069 | 01 | 21 DEC 2022 | Perubahan Templet, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, Distribusi; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-069 | 02 |  | Perubahan Redaksi Identifikas, Perubahan Redaksi Kadar dan perubahan Redaksi kriteria penerimaan Identifikasi | Referensi pada parameter Kadar : Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1395-1397 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB