- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan ultrasonic cleaner Sonica agar dilakukan dengan baik dan benar

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan ultrasonic cleaner Sonica

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

  - Ultrasonic cleaner Sonica adalah alat pembersih yang menggunakan gelombang ultrasonik

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual Ultrasonic Cleaner Sonica

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap bersih

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian

      - Manual

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih

    - Hubungkan alat dengan sumber arus listrik 220 volt

    - Tekan tombol power ke posisi “ON”

    - Jika akan menghilangkan gas, tekan tombol “ DEGAS” kemudian atur waktu yang dibutuhkan dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan

    - Jika akan menggunakan ultrasonic, tekan tombol “TIMER“ kemudian atur waktu yang dibutuhkan dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan

    - Jika membutuhkan suhu tertentu, atur suhu dengan menekan tombol “TEMP “ atur suhu dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan

    - Jika hanya akan menggunakan salah satu parameter, lakukan hanya langkah 3 atau 4 atau 5 saja

    - Isi bak dengan air hingga volume air + 2/3 tinggi bak

    - Pasang keranjang pada bak

    - Masukan zat/ benda kedalam keranjang

    - Tekan tombol ke posisi “ON” atau hingga lampu indikator menyala

    - Keluarkan zat / benda dari dalam keranjang

    - Tekan tombol power ke posisi “OFF“

    - Lepaskan kabel alat/ steker dari sumber listrik 220 V

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

      - Otomatis

    - Tekan tombol program hingga muncul L1

    - Atur waktu degas, timer, dan suhu sesuai dengan yang diinginkan

    - Untuk menjalankan otomatis, pilih program yang akan dijalankan

  - Pembersihan

    - Keluarkan air yang ada dalam bak Ultrasonic Cleaner sampai habis melalui kran

    - Bersihkan bagian dalam ultrasonic cleaner dengan lap bersih

    - Bersihkan bagian luar ultrasonic cleaner dengan lap bersih seperlunya

    - Keringkan bagian luar ultrasonic cleaner dengan lap bersih kering

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan pembersihan setiap 1 minggu sekaII.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-019 | 00 | 20 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-019 | 01 |  | - Perubahan poin Penanggungjawab, Referensi, Pengoperasian dan Pembersihan - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen 3 Tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

  - AMPM

  - SPRPJ

  - SSCP

  - SPBB

  - AMKV

  - SVMA

  - SKK