- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Simvastatin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Simvastatin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 1613 – 1614;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 1 110. | Pipet tetes |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Beaker glass | 11. | #### Polarimeter |
| - 3 | Botol Timbang | 12. | Spatula |
| - 4 | #### Labu ukur | 13. | HPLC |
| - 5 | #### pH meter | 14. | Oven vakum |
| - 6 | #### Timbangan analitik | 15. | #### Ultrasonic bath |
| - 7 | #### Pipet volume | 16. | #### Tanur |
| 8 | #### Spektrofotometer IR | 17. | #### Inductively coupled plasma |
| 9. | #### Saringan membran 0,20 µm | 18. | #### Syringe filter 0,20 µm |

  - Bahan

|  | Air murni | 8. | Asetonitril |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metanol | 9. | Asam Sulfat P |
|  | Baku Kerja Simvastatin | 10. | Kalium Bromida kering |
|  | n-Heksan | 11. | Asam Asetat Glasial |
|  | Propilene Glikol | 12. | Kalium Dihidrogen Fosfat |
| 6. | Multi-element standard XVI | 13. | Asam Fosfat P |
| 7. | Internal standar Lovastatin |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Kloroform dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Metanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Propilen Glikol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Propilene glikol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam n-Heksan

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 100 ml n-Heksan dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Simvastatin dengan Minyak Mineral P hingga membentuk pasta.

- Buat pellet.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan Minyak Mineral P hingga membentuk pasta.

- Buat pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Timbang 250 mg sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 5 ml Asetonitril, ultrasonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Asetonitril sampai tanda batas, homogenkan.

- Atur suhu larutan pada 25 ± 0,5˚C.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α= PW×100L×Fp100×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp P SP | = = = | Faktor pengenceran (ml) Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) Susut pengeringan (%) |

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 60 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum dengan suhu 60 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pengujian parameter Logam Berat)

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

  - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

  - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

  - Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

  - Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Asam Fosfat Encer

- Pipet 1 ml Asam fosfat P ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Asetonitril P - Asam fosfat encer (50:50), kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 15 menit.

- Larutan B

- Pipet 1 ml Asam fosfat P ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 15 menit.

- Larutan Dapar pH 4,0

- Timbang 1,4 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan Air murni, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 4,0 dengan menggunakan Asam fosfat.

- Encerkan dengan Air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril P - Larutan Dapar pH 4,0 (3:2), kocok hingga homogen.

- Sistem Kromatografi

Kolom		: Supelcosil; LC-18; DB; 4,6 x 33 mm; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Flow rate		: 3,0 ml/ menit

Volume Injeksi	: 5 μL

Fase Gerak		: Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 100 | 0 |
| 4,5 | 100 | 0 |
| 4,6 | 95 | 5 |
| 8,0 | 25 | 75 |
| 11,5 | 25 | 75 |
| 11,6 | 100 | 0 |
| 13,0 | 100 | 0 |

- Larutan Uji

- Timbang 30 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1,5 mg/ml)

    - Perhitungan :

Cr= LiLt x 100%

Keterangan :

| Cr | = | Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing cemaran organik pada Larutan uji |
| Lt | = | Total luas area seluruh cemaran pada Larutan uji |

*Abaikan cemaran dengan puncak kurang dari 0,05%.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Asam Fosfat Encer

- Pipet 1 ml Asam fosfat P ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan A

- Buat campuran Asetonitril P - Asam fosfat encer (50:50), kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 15 menit.

- Larutan B

- Pipet 1 ml Asam fosfat P ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 15 menit.

- Larutan Dapar pH 4,0

- Timbang 1,4 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4), masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dengan Air murni, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga 4,0 dengan menggunakan Asam fosfat.

- Encerkan dengan Air murni sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril P - Larutan Dapar pH 4,0 (3:2), kocok hingga homogen.

- Sistem Kromatografi

Kolom		: Supelcosil; LC-18; DB; 4,6 x 33 mm; 5 µm

Detektor		: UV 238 nm

Flow rate		: 3,0 ml/ menit

Volume Injeksi	: 5 μL

Fase Gerak		: Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 100 | 0 |
| 4,5 | 100 | 0 |
| 4,6 | 95 | 5 |
| 8,0 | 25 | 75 |
| 11,5 | 25 | 75 |
| 11,6 | 100 | 0 |
| 13,0 | 100 | 0 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 3,0 |

- Larutan Persediaan Lovastatin

- Timbang 30 mg internal standar Lovastatin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,3 mg/ml)

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 30 mg baku kerja Simvastatin, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan 1 ml larutan persediaan Lovastatin.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : Simvastatin = 1,5 mg/ml; Lovastatin = 0,05 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 30 mg baku kerja Simvastatin, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 30 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan pelarut, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1,5 mg/ml)

    - Perhitungan :

C= LuLs x Ws Wu x 100(100-SP) x B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Simvastatin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja Simvastatin (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Simvastatin (S-QC-01-061).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-079 | 00 | 09 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-079 | 01 | 26 FEB 2021 | - Perubahan templet dokumen; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Distribusi Dokumen | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-079 | 02 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB