- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin alat MicroNIR agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihan, dan pemeliharaan rutin alat MicroNIRTM OnSite.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Supervisor bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan alat MicroNIRTM OnSite.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihan dan memelihara secara rutin alat MicroNIRTM OnSite sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan rutin kepada supervisor.

- Definisi

MicroNIR adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi kandungan zat pada suatu bahan baik bahan baku maupun bahan tambahan secara kualitatif.

- Referensi

  - MicroNIR OnSite Spectrometer User Guide & Operation Manual

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - MicroNIRTM OnSite 1700

    - Tissue

    - Cutter

    - Plakband KF

    - Plastik Cetik

    - Pipet Ukur

  - Bahan

    - Alkohol

- Instruksi Kerja

- Pemakaian

- Pengoperasian Alat

a. Sambungkan MicroNIRTM 1700 ke Tablet Getac

b. Tekan tombol Power pada Tablet Getac, tunggu hingga muncul Welcome Screen.

c. Masukkan password : spbb2018.

d. Buka aplikasi MicroNIRTM Pro v2.5.1.

e. Masukkan Username dan Password, klik Login

f. Checklist Instrument yang digunakan, Klik Launch

- Pembuatan Library

Pembuatan library dilakukan bila bahan yang dianalisa belum memiliki data library

      - Preparasi

- Pastikan semua alat dalam keadaan bersih.

- Sampel padatan

Pasangkan point shooter pada alat MicroNIR dengan memutarkannya hingga kencang.

- Sampel cairan

Pasangkan Vial Holder pada alat MicroNIR dan kencangkan baut di bagian bawah Vial Holder.

      - Pembuatan Method

- Klik Developer’s Space

- Nyalakan lampu dengan mengklik ikon lampu, jika sudah menyala tunggu hingga suhu stabil (ikon thermometer menjadi wrna hijau).

- Klik tab Setup

- Klik New, isi nama method.

- Ganti Mode menjadi Diffuse Reflectar.

- Ubah Scan Count menjadi 100.

- Tempelkan sensor ke standar putih, klik Auto integration.

- Ubah kembali Scan count menjadi 100.

- Klik tombol save.

      - Pembuatan Project

- Klik tab Project.

- Isi nama project.

- Klik Create, jika project sudah ada maka pilih project.

      - Scanning Standar

- Klik tab Scan

- Isi Sample Name dengan nama bahan yang akan dijadikan standar, contoh: Folic Acid

- Tempelkan sensor ke standar hitam, klik Dark Current, tunggu hingga selesai.

- Tempelkan sensor ke standar putih , klik Reference Standar, tunggu hingga selesai.

- Tempelkan sensor ke sampel yang an dijadikan standar dengan cara klik Sample Scan, lakukan sebanyak 15-20x.

      - Upload Library

- Tekan tombol home

- Pilih menu Tools

- Pilih system Setup and Repository

- Pilih tab Import Spectra

- Tekan Browse pergi ke direktori file C:\MicroNIR Pro\MethodDevelopment\(Nama Project)\(Nama Bahan),

- Pilih folder yang akan di upload, klik Select Folder

- Klik Select All, kemudian klik Upload

      - Preprocessing

- Pada menu utama, Pilih Developer’s Space.

- Pilih tab Data Analysis.

- Pilih tab Spectral Match Value (SMV).

- Klik New, isi nama Method pada kolom Select or Create Model.

- Klik Add Library, ceklis project/nama bahan yang akan di Preprocessing, klik OK.

- Pilih project/ nama bahan yang akan di Preprocessing (contoh: Acidum Siliccum), simbol silang merah menandakan bahwa project tersebut belum di proses.

- Pada Tab Preprocessing, Pilih First Derivative, Tekan Add.

- Pada Tab Preprocessing, Pilih SNV, tekan Add.

- Klik setup disamping First Derivative dan SNV, pilih angka 951.46 pada kolom Start dan 1651.42 pada kolom End, klik OK>

- Klik Apply.

- Di kolom Wavelength Range, pilih angka 951.46 pada kolom Start dan 1651.42 pada kolom End.

- Ubah Treshold sesuai yang dikehendaki.

- Klik Calculate.

- Lakukan terhadap semua bahan yang memiliki tanda silang merah.

- Setelah selesai, klik View Library, checklist nama bahan yang akan di masukkan ke library, akan muncul tabel kolerasi antara suatu bahan dengan bahan lainnya.

      - Konfigurasi Instrumen dan Metode

- Pada menu Spectrometer Setup, klik new pada tab Method Setup, isi nama.

- Pada Tab Spectrometer Configuration pilih project yang akan digunakan.

- Lakukan pengaturan Enforce dark and reference scan to be collected every …. Min sesuai dengan yang dikehendaki.

- Klik Save pada menu Method Setup.

- Pada menu Workflow, scroll ke paling bawah, pada kolom Action, di samping Sampel scan pilih Spectral Match Value, akan muncul windows.

- Pilih menu SMV Models

- Ubah Number of Best Matches menjadi 1, OK.

- Pergi ke menu Output.

- Pada Tabel Output, pastikan hanya muncul baris Result dan Match 1, jika tidak maka ulangi langkah 5-7, Klik Save  pada Tab Method Setup.

- Analisa Sampel

- Preparasi

- Pastikan semua alat dalam keadaan bersih.

- Gunakan aplikator yang sesuai untuk masing masing sampel seperti pada   tabel dibawah ini.

      - Sampel Padatan

Pasangkan Point Shooter pada alat MicroNIR dengan memutarkannya hingga kencang.

      - Sampel Cairan

Pasangkan Vial Holder pada alat MicroNIR dan kencangkan baut di bagian bawah Vial Holder.

- Buka kemasan sampel yang akan dianalisa.

- Apabila di dala kemasan tersebut terdapat kemasan lagi maka:

      - Jika kemasan berupa plastik transparan maka sobek kemasan seukuran diameter standar hitam dan putih lalu masukkan standar ke dalam kemasan tersebut sebagai blanko*

      - Jika berupa plastic berwarna gelap maka, sobek kemasan seukuran diameter sensor kemudian tutup menggunakan plastik transparan (contoh: plastic Cetik)

*Catatan :  Hanya dilakukan pada awal pemeriksaan satu sampel atau sesuai dengan pengaturan pada point g.

- Pemakaian Instrumen

- Klik Predict New Samples

- Klik pada Method yang akan digunakan

- Isi nama project, kemudian klik create

- Isi nama sampel, kemudian klik menu Scan.

- Untuk sampel padatan, tempelkan sensor ke standar hitam, klik Scan.

Untuk sampel cairan, masukkan standar ke vial holder dan hadapkan standar hitam ke arah alat, klik Scan.

- Untuk sampel padatan, tempelkan sensor ke standar putih, klik Scan.

Untuk sampel cairan, masukkan standar ke vial holder dan hadapkan standar putih kea rah alat, klik Scan.

- Scan sampel yang akan dianalisa.

Untuk sampel padatan, jika kemasan berupa plastik transparan dapat langsung dilakukan Analisa sampel, jika berwarna gelap/ hitam maka sobek kemasan seukuran diameter sensor kemudian tutup dengan plastik transparan (contoh: Plastik Cetik).

Untuk sampel cairan, masukkan sampel ke dalam vial, tutup menggunakan Teflon Reference 1 mm atau 2 mm, lalu masukkan kedalam vial holder.

- Tunggu hingga muncul status match/no match, jika ada sampel berikutnya, maka scan kembali.

- Tutup kemasan yang telah di sobek menggunakan lakban KF.

- Jika sudah selesai maka klik report, maka akan muncul status “Report saved successfully….”.

- Buka folder direktori file laporan tersebut di C:\MicroNIR Pro\Reports\.....

- Buka file laporan yang telah di save tersebut, kemudian print.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Pembersihan

- Bersihkan sensor dan adaptor dengan tisu yang dibasahi sedikit alkohol.

- Simpan alat ke tempat semula.

- Lakukan pembersihan sebelum dan sesudah menggunakan alat.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Pemeliharaan

- Jika alat dalam keadaan battery dibawah 10% maka harus dilakukan pengisian baterai.

- Gunakan Power Adaptor 19 VDC dan masukkan ke lubang pengisian baterai, daya listrik 220 V.

- Waktu charging berkisar 2-3 jam atau sampai indikator baterai 100%.

- Charging dapat dilakukan saat alat sedang bekerja atau sesudah menggunakan alat.

- Isi Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-037 | 00 | 18 FEB 2020 | - | Dokumen baru |
| I-QC-00-037 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Daftar Distribusi - Perubahan Penanggungjawab | Mengikuti kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |