- Tujuan

Memberikan panduan dalam verifikasi/adjustment, pengoperasian dan pembersihan alat pH Meter Metrohm agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian alat pH Meter Metrohm.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama verifikasi/adjustment,  pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan/larutan sampel.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual pH Meter Metrhom

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Lap bebas serat.

- Tisu

  - Alat

- Akuades.

- KCI 3 N

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Persiapan

- Pastikan semua peralatan dalam keadaan bersih.

- Hubungkan alat pH meter dengan sumber listrik 220 V.

- Pasang elektroda pH pda tempatnya.

- Saat pengukuran, Pastikan karet tutup elektroda harus terbuka.

- Nyalakan printer dengan menekan tombol “I”.

- Tekan tombol “ON OFF” pada pH Meter.

    - Verifikasi/adjustment pH meter

- Pastikan semua peralatan dalam keadaan bersih.

- Lakukan adjustment pH meter seperti pada Prosedur Adjustment pH Meter dan Conductivity (PQC-00-011).

- Lakukan adjustment setiap pagi sebelum alat digunakan.

    - Pengoperasian Alat

- Bilas elektroda dengan akuades.

- Pastikan semua peralatan dalam keadaan bersih, kering dengan tisu.

- Masukkan elektroda kedalam larutan sampel yang akan diperiksa.

- Isi “ID1” dengan nama sampel/ nama larutan uji.

- Isi “ID2” dengan No. Batch/ No. Lot larutan uji.

- Isi “User” dengan nama analis yang menguji sampel atau larutan.

- Baca angka pH yang ditunjukkan oleh display pH meter hingga nilai pH stabil/tetap

- Pilih icon “PRINT” untuk mencetak hasil nilai pH.

- Angkat elektroda, kemudian bilas sampai bersih dan keringkan menggunakan tisu.

- Rendam elektroda didalam larutan KCl 3 N jika tidak digunakan.

- Tekan tombol power “ON OFF”

- Putuskan sambungan listrik.

    - Pembersihan alat

- Bersihkan bagian luar elektroda pH meter dengan akuadest dan tisu seperlunya.

- Bersihkan bagian monitor pH dan printer dengan lap bebas serat.

- Isi KCl 3 N dalam elektroda jika sudah mencapai setengah.

- Ganti KCI 1 minggu sekali.

- Apabila terdapat garam yang mengendap pada dinding tabung, bersihkan menggunakan tisu dan akuades.

- Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/ Intrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06)

- Lakukan setiap hari setelah alat dipakai.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-039 | 00 | 12 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-039 | 01 | 28 NOV 2019 | Pada point 7.2.1. Rendam elektroda didalam storage solution jika tidak digunakan 7.2.2. Ganti storage solution 2 – 4 minggu sekali 7.2.3. Apabila Mengikuti terdapat garam yang mengendap pada training atau Pelatihan dinding tabung, Bersihkan dengan vendor menggunakan tisu terbaru 7.2.4.Pada saat verifikasi, Pastikan elektroda masih dapat digunakan maka range slope harus dalam rentan 95-103% | Mengikuti training atau pelatihan dengan vendor terbaru |
| I-QC-00-039 | 02 |  | - Perubahan pada format dokumen - Penambahan poin verifikasi/adjustment pH meter - Perubahan pengoperasian alat - Perubahan pada pembersihan alat | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SPML |
| 5. | SSCP |
| 6. | AMKV |
| 7. | SVMA |

Controlled Copy :