- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemakaian dan pemeliharaan Flamephotometer Jenway FPF7 dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian, pembersihandan pemeliharaan rutin alat Flamephotometer Jenway FPF7

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

Flamephotometer adalah suatu alat spektroskopi emisi nyala dengan Teknik analisis unsur berdasarkan emisi atom yang di eksitasi di dalam sebuah nyala dengan tekanan termal.

- Referensi

  - PT. Kimia Farma Tbk.

- Alat dan Bahan

  - Alat

6.1.1. Lap bersih

  - Bahan

6.2.1. Akuades

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

- Buka kran pada tabung gas LPG sebesar 0,5 kgf/cm2.

- Hubungkan steker dengan sumber arus Listrik 220 volt.

- Tekan tombol hijau (power) pada alat Flamephotometer.

- Buka kran udara sebesar 2 bar.

- Buka kan aliran gas LPG.

- Putar tombol Fuel sebelah kiri sebesar 2 putaran.

- Tekan dan tahan tombol IGNITION, sampai api menyala.

- Putar tombol Fuel kesebelah kanan bersamaan dengan menahan tombol IGNITION sampai terbentuk api kerucut (berwarna biru).

- Lepaskan tombol IGNITION, apabila pada display sudah tampak huruf FLM.

- Atur pemakaian koma pada display dengan memutar tombol d.p.

- Pilih filter yang akan digunakan dengan memutar tombol filter select (K, Na, 1, 2, 3) :

- Putar tombol kearah K jika akan mengukur Kalium.

- Putar tombol kearah N jika akan mengukur Natrium.

- Masukkan Akuades  pada pipa penyedot (Nebulizer).

- Biarkan alat stabil kurang lebih 15 menit.

- Tunggu sampai pada display menunjukkan angka “0”, bila tidak “0” maka nol kanlah dengan memutar tombol blank.

- Masukkan larutan baku 30 ppm pada pipa penyedot (Nebulizer), tunggu sampai pada display menunjukkan angka 30, bila tidak “30” putar tombol “Fine” untuk putaran yang kecil (halus) sedangkan “Coarse” untuk putaran yang besar (kasar).

- Ulangi Langkah 12 dan 1 sampai 3x stabil.

- Masukkan larutan baku, baca hasilnya dan catat.

- Masukkan Akuades, tunggu sampai pada display menunjukkan angka “0”.

- Masukkan larutan uji, baca dan catat hasilnya.

- Hitung nilai yang diperoleh sesuai dengan perhitungan kadar Kalium dan Natrium pada Instruksi Kerja Pemeriksaan Produk Oralit 200 mL (I-QC-03-002).

  - Pembersihan Alat

- Bersihkan  seluruh badan Flamephotometer dengan lap bersih yang dibasahi seperlunya.

- Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

  - Pemeliharaan Alat

- Jalankan alat sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat.

- Alirkan Akuades pada selang inlet sampai volume air yang terbuang kurang lebih 25 mL.

- Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-087 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-087 | 01 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin penanggung jawab - Perubahan penamaan air murni menjadi Akuades - Perubahan pada poin pembersihan dan pemeliharaan alat - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review dokumen 3 tahun dan menyesuaikan dengan kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPRPJ |  |  |
| 3. | SSCP |  |  |
| 4. | SPBB |  |  |
| 5. | AMKV |  |  |
| 6. | SVMA |  |  |
| 7. | SKK |  |  |