- Tujuan

Memberikan panduan dalam dalam laporan verifikasi keselamatan radiasi pengoperasian Electron Capture Detector (ECD) agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan radiasi untuk saat penggunaan Electron Capture Detector (ECD).

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab:

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

  - Electron Capture Detector (ECD) adalah alat untuk mendeteksi atom dan molekul pada gas melalui penangkapan elektron lewat ionisasi penangkapan elektron ionisasi.

- Referensi

  - Operating Manual Electron Capture Detector (ECD).

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Pendahuluan

    - Deskripsi Singkat Alat

Electron Capture Detectors (ECD) buatan AGILENT TECHNOLOGIES, adalah alat untuk mendeteksi atom dan molekul pada gas melalui penangkapan elektron lewat ionisasi penangkapan elektron ionisasi. ECD berbahan helium digunakan untuk pendeteksian komponen penyerap elektron (elektronegativitas tinggi) seperti senyawa berhalogen pada aliran output sebuah kromatografi gas. ECD menggunakan sumber radiasi beta bersamaan dengan make-up gas yang mengalir melalui kamar detektor. Sumber radiasi beta biasanya terdiri dari lembaran logam yang membungkus radionuklida Ni63 sebesar 15 milicuries (555 MBq). Nitrogen pada umumnya digunakan sebagai make-up gas karena gas ini menunjukkan energi eksitasi yang rendah, jadi akan mudah mengambil sebuah elektron dari molekul nitrogen. Elektron yang diemisikan dari sumber radiasi menumbuk molekul gas dan menghasilkan lebih banyak lagi elektron bebas. Elektron yang dipercepat menuju anoda yang

bermuatan positif, menghasilkan arus. Maka dari itu akan selalu ada sinyal background yang ada di kromatogram. Ketika sampel dibawa kepada detektor oleh gas pembawa, molekul penyerap elektron akan menangkap elektron dan mengurangi arus diantara anoda koletor dan katoda. Maka dari itu, konsentrasi analit proporsional dengan tingkat penangkapan elektron. ECD secara khusus sensitif terhadap halogen, senyawa organometalik, nitril, atau senyawa nitro. Sedangkan kromatografi gas sendiri adalah proses analisis kimia untuk memisahkan bahan kimia pada sampel kompleks. ECD digunakan sebagai opsi untuk kromatografi gas Agilent, di mana bisa diinstalasi sebelumnya oleh pabrikan sesuai dengan permintaan atau sebagai add-on pada mesin GC Agilent. ECD terdiri dari detector cell, insulasi panas disekeliling detektor, perangkat keras pemasangan, cover ECD, dan sirkuit perlindungan overheat jika dirasa tepat. Kedua bagian badan ECD disatukan dengan sekrup fix yang membutuhkan peralatan khusus untuk pembongkarannya dan tidak disediakan satu paket dengan ECD tersebut.

    - Spesifikasi Alat

Sumber radiasi ECD adalah Ni63. Bahan ini disepuhkan pada permukaan bagian dalam dari body cell. Adapun properti nya adalah :

•	State : Solid at GC temperature

•	Activity : 15 mCi (555 Mbq)

•	Half life: 101.1 years

•	Emission: 65.87 keV maximum, beta radiation

•	Melting point: 1453 °C

•	Nominal dimensions of the active part of the ECD:

•	Inside diameter: 1.2 cm

•	Height: 1 cm

•	Nominal dimensions of the active part of the microcell ECD (μECD):

•	Inside diameters : 6 mm

•	Height: 4.2 mm

    - Paparan Potensial Yang Mungkin Terjadi

Paparan potensial adalah paparan yang tidak diharapkan atau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan tejadi akibat kecelakaan sumber radiasi atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasional.

ECD menggunakan sumber pengion dengan menggunakan Ni63. ECD mempunyai sistem keamanan berlapis dari desain peralatan, di mana sumber pengion dilindungi oleh housing dan berada di dalam kontainer. Walaupun demikian perlu diperhatikan juga potensi bahaya yang terjadi yaitu mengandung bahaya radiasi eksternal dan internal apabila dimungkinkan terjadinya kebocoran sumber. Oleh karena itu dengan adanya prosedur pengoperasian yang baik serta perawatan secara berkala bisa mengurangi resiko bahaya tersebut. Pengujian terhadap kebocoran sumber juga perlu dilakukan dengan menerapkan sistem keselamatan kerja radiasi secara benar.

Paparan potensial yang mungkin terjadi masuk dalam klasifikasi kecil sampai sedang, kemungkinan kecelakaan yang terjadi berdasarkan magnitude dan peluang tejadinya paparan potensial adalah kegagalan operasi, kegagalan prosedur, dan kerusakan perlengkapan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kemungkinan terjadinya paparan potensial maka dilaksanakan tindakan sebagai berikut :

  - Upaya penanggulangan dengan peringatan atau scoring terhadap operator, melakukan pertukaran petugas, megadakan penyegaran proteksi radiasi.

  - Upaya penanggulangan dilakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada dan melengkapinya.

  - Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik pada shielding/cover dan melakukan dummy test sebelum pengoperasian alat.

  - Kemungkinan Terjadinya Kesalahan Prosedur

    - Identifikasi Kesalahan pada Langkah-Langkah Prosedur Operasi

ECD menggunakan sumber pengion dengan menggunakan Ni63. Adapun sistem kerja peralatan dapat ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini :

Secara garis besar kecelakaan radiasi disebabkan oleh prosedur operasi yang tidak dapat dijalankan dikarenakan sebagai berikut :

      - Kondisi tidak aman (unsafe condition)

Kondisi ini disebabkan oleh keadaan fisik atau lingkungan yaitu factor instalasi, peralatan teknis, atau sarana lingkungan, misalnya :

- Tidak tersedia sistem pengamanan terhadap peralatan dan sumber radiasi yang baik (dapat mengakibatkan kebakaran atau pencurian).

- Tidak tersedia prosedur keselamatan kerja.

- Kegagalan operasi peralatan.

- Kerusakan pada alat ukur radiasi (surveymeter).

      - Tindakan tidak aman (unsafe act)

Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prosedur keselamatan dan ketentuan keselamatan yan disebabkan factor manusia, misalnya:

- Tidak mengikuti prosedur keselamatan radiasi.

- Kurang pengetahuan / ketrampilan tentang cara kerja peralatan, mesin, instalasi atau sifat bahan yang digunakan.

- Salah menghitung perkiraan dosis.

- Bekeja dalam keadaan letih dan lesu.

    - Analisis Efek Yang Akan Timbul

      - Berdasarkan Dosis Radiasi

- Efek Stokastik.

Efek stokastik adalah efek biologi yang timbul akibat paparan radiasi tanpa adanya dosis ambang. Bertambahnya dosis yang diterima akan meningkatkan resiko munculnya efek stokastik. Contoh efek stokastik pada tubuh adalah kanker dan efek pewarisan keturunan. Efek stokastik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Tidak ada dosis ambang.

- Timbul setelah melalui masa tenggang yang lama (masa laten).

- Tidak ada penyembuhan spontan.

- Tingkat keparahan tidak dipengaruhi dosis radiasi.

- Peluang terjadinya tergantung pada besarnya dosis radiasi.

- Efek non Stokastik.

Efek non stokastik adalah efek biologi yang timbul akibat paparan radiasi jika dosis ambang terlampaui. Tingkat kerusakan meningkat dengan bertambahnya dosis radiasi. Contoh efek non stokastik adalah erythema/kemerahan kulit dan pengelupasan kering (3 – 5 Sv), radiation sickness (1 – 2 Sv), kemandulan permanen (3,5 Sv) dan katarak (3,5 Sv). Efek non stokastik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai dosis ambang

- Umumnya timbul tidak begitu lama setelah radiasi

- Ada penyembuhan spontan, tergantung tingkat kerusakan

- Besarnya dosis mempengaruhi tingkat kerusakan

      - Berdasarkan Jenis Sel Yang Terpapar Radiasi

- Efek Somatik

Efek somatik adalah efek biologi yang timbul pada orang yang terkena paparan radiasi. Efek ini dapat timbul dengan segera (efek segera) atau tertunda (efek tertunda). Munculnya efek somatik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- Laju dosis

- Luas dan bagian tubuh yang terpapar

- Usia

- Efek Genetik

Efek genetik adalah efek biologi yang timbul pada keturunan orang yang terkena papaan radiasi. Efek ini terjadi karena adanya kerusakan gen yang terkandung dalam sperma dan atau sel telur yang diproduksi oleh orang tua mereka. Efek ini muncul sebagai efek tertunda. Efek genetic didasarkan pada peluang kejadian sehingga merupakan suatu efek stokastik, namun resikonya lebih rendah dibandingkan dengan resiko munculnya kanker.

      - Sindrom Radiasi Akut

Sindroma radiasi akut adalah kumpulan gejala klinis pada tubuh yang timbul akibat papara radiasi dosis tingi untuk seluruh tubuh. Paparan radiasi yang cukup tinggi dengan laju dosis yang tinggi pada seluruh tubuh akan menimbulkan sindroma radiasi akut yang dapat menimbulkan kematian. Sindroma radiasi akut ditandai dengan munculnya gejala awal yang khas berupa mual dan muntah, demam, rasa lelah, sakit kepala dan diare. Selanjutnya memasauki masa tenang selama 2-3 minggu. Pada masa tenang tersebut, gejala-gejala diatas mereda. Sindroma radiasi akut dibedakan menjadi 3 (tiga) :

- Sindroma sistem pembentukan darah (hematopoetic syndrome)

Dosis ambang sindroma pembentukan darah adalah 1Gy yang ditandai dengan penurunan jumlah sel darah setelah 2-4 minggu. Dosis sekitar 2Gy sudah mampu menyebabkan terjadinya kematian dalam waktu 2-8 minggu.

- Sindroma sistem pencernaan (gastrointestinal syndrome)

Dosis ambang sindroma sistem pencernaan adalah 5Gy yang gejalanya muncul dalam waktu 3-5 hari. Kematian terjadi pada posisi ambang 10Gy dalam jangka waktu 3 - 2 minggu.

- Sindroma system syaraf pusat (central nervous system syndrome)

Dosis ambang sindroma sistem syaraf pusat adalah 20Gy yang gejalanya muncul dalam waktu kurng dari 3 jam. Pada sindroma sistem syaraf pusat berupa shock (pingsan, koma). Kematian dapat terajadi dalam beberapa jam atau beberapa hari.

    - Tanggung Identifikasi Kejadian dan Tindakan Korektif pada Saat Prosedur Operasi Tidak Mampu Dilaksanakan

Pada umumnya kecelakaan radiasi terjadi pada saat pengoperasian peralatan x-ray yang akan membahayakan pekerja radiasi dan masyarakat. Setelah disadari terjadinya kecelakaan radiasi, maka tindakan berikut harus segera dilakukan.

- Tindakan oleh pekerja radiasi peralatan x-ray

- Mengukur laju dosis sekitar lokasi dengan surveymeter dan menetapkan kembali batas daerah dengan laju dosis 2,5 mRem/jam dan 0,25 mRem/jam.

- Mencegah orang masuk kedalam batas daerah radiasi (kecuali orang yang berkepentingan) dan memasang tanda bahaya radiasi. Mencatat data orang yagn berada didalam batas daerah radiasi selama kecelakaan (nama, alamat, dan nomor telepon) untuk dihubungi kemudian.

- Merencanakan dengan hati-hati tindakan yang akan dilakukan sebelum memasuki daerah didalam pembatas dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk pengendalian.

- Memberitahu pemegang izin dan penanggungjawab lokasi mengenai hal yang terjadi sehingga dapat ditentukan tindakan yang akan diambil.

- Mematikan main power supply.

- Menghubungi pemegang izin dan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan pihak yang berwenang (BAPETEN).

- Tindakan oleh petugas proteksi radiasi (PPR)

Jika sumber radiasi x-ray telah dimatikan:

- Memindahkan orang yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dari pekerjaan radiasi sampai dosis mereka dapat ditentukan.

- Mengirim film badge/TLD yang dikenakan untuk dievaluasi di instansi yang berwenang (BAPETEN).

- Menghubungi tenaga medis segera apabila dosis yang diterima melebihi batas yang diizinkan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-063 | 00 | 27 MAY 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-063 | 01 |  | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan penanggung jawab - Perubahan referensi | Review dokumen 3 tahun dan mengikuti kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |
| 3. | SPRPJ |
| 4. | SSCP |
| 5. | AMKV |
| 6. | SVMA |
| 7. | SKK |

Controlled Copy :