- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan analitik | 6. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Jangka sorong | 7. | Desikator |
| - 3 | Cawan Pijar | 8. | Botol Timbang |
| - 4 | #### Furnace | 9. | Disintegration tester |
|  | #### Gelas Kimia | 10. | Gelas Ukur |

  - Bahan

| 1. | Asam Sulfat P |
| --- | --- |
| 2. | #### Air Murni |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Bobo rata-rata

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Timbang sebanyak 20 kapsul satu per satu.

- Hitung bobot rata-rata dari 20 kapsul tersebut.

  - Panjang Wadah Kapsul

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Ambil 20 wadah kapsul.

- Ukur panjang tiap wadah kapsul menggunakan Jangka Sorong.

- Catat angka yang ditunjukkan oleh Jangka Sorong.

- Hitung rata-rata panjang wadah kapsul.

  - Panjang Tutup Kapsul

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Ambil 20 tutup kapsul.

- Ukur panjang tiap tutup kapsul menggunakan Jangka Sorong.

- Catat angka yang ditunjukkan oleh Jangka Sorong.

- Hitung rata-rata panjang tutup kapsul.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 10 kapsul, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang

- Masukkan ke dalam Oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP =Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 6 kapsul, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Waktu Hancur

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

- Ambil 6 kapsul.

- Masukkan masing-masing kapsul ke dalam tabung Disintegration Tester.

- Operasikan alat sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoprasian alat Disintegration Tester.

  - Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Kapsul No. 1 Hijau Tua OP/Kuning OP (S-QC-01-242)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.    Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.    Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-241 | 00 | 28 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-241 | 01 |  | - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris. - Perubahan Format - Perubahan Poin Alat & Bahan - Penambahan kode material: 32000030 | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

10.  Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB