- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan pengemas Silicagel Bungkus dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - MPM bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui instruksi kerja ini.

  - AMPM bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan.

  - SPBK bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan instruksi kerja ini.

  - PPM bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan sesuai instruksi kerja ini.

- Definisi

  - Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk Pemastian Mutu (MPM)

- Referensi

PT Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 6.1.1. | Timbangan | 6.1.6. | Gelas Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2. | Desikator | 6.1.7. | Penjepit Cawan |
| 6.1.3. | Cawan Platina | 6.1.8. | Mortar & Alu |
| 6.1.4. | Hotplate | 6.1.9. | Hotplate |
| 6.1.5. | Gelas Kimia |  |  |

  - Bahan

| 6.2.1. | Potassium Carbonate |
| --- | --- |
| 6.2.2. | Aquadest |
| 6.2.3. | Asam Molybdate |
| 6.2.4. | Ammonium Hydroxide |
| 6.2.5. | Asam Nitrat |

|  | Jumlah contoh yang diperiksa | : | Silicagel 1 gr | 25 gr (25 bungkus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja

- Amati secara visual bentuk dan warna bahan serta kelengkapan lain seperti teks yang tercantum pada kemasan.

- Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF.

  - Bahan (R)

    - Syarat :  Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja

- Periksa jenis bahan.

- Bandingkan contoh dengan standar/ contoh Kimia Farma.

  - Identifikasi (R)

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja

      - Pembuatan Pereaksi Ammonium Molybdate

  - Timbang 6,5 g Asam Molybdate, masukkan kedalam gelas kimia.

  - Tambahkan 14 ml aquadest dan 14,5 ml Ammonium Hydroxide.

  - Dinginkan dan tambahkan perlahan campuran 32 ml Asam Nitrat dalam 40 ml aquadest.

  - Biarkan larutan selama 48 jam.

      - Prosedur Pengujian Identifikasi

      - Gerus sampel uji hingga halus.

      - Timbang 5 mg sampel uji masukkan kedalam cawan platina.

      - Tambahkan 200 mg Potassium Carbonate kedalamnya.

      - Panaskan selama 10 menit menggunakan hotplate di ruang asam. Dinginkan. Tambahkan 2 ml aquadest, hangatkan kembali.

      - Tambahkan 2 ml pereaksi Ammonium Molybdate.

      - Larutan menunjukkan hasil positif jika terbentuk larutan berwarna kuning tua.

  - Berat per bungkus

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara kerja

- Timbang masing-masing contoh dengan pembungkus.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil penimbangan dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

  - Penyerapan air  (temperatur kamar) (R)

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja

- Pengemasan 1 gram

      - Timbang sebanyak 10 bungkus contoh (Beri nomor 1 sampai 10)

      - Simpan masing-masing pada temperatur kamar dengan posisi tidak tertumpuk.

      - Timbang setiap 24 jam selama 7 x 24 jam ( 7 hari ).

      - Hitung penyerapan air dengan rumus :

Berat rata-rata setelah 7 hari - berat rata-rata awalBerat rata-rata awal x 100 %

.

  - Penyerapan air (Kelembaban 80 %) (R)

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi.

    - Cara Kerja

a. Timbang contoh sebanyak 10 gram (tanpa pembungkus).

- Masukkan kedalam desicator yang berisi H2SO4 6,54 N yang setara dengan kelembaban 80 %

- Tutup desicator, catat waktu mulai contoh masuk.

- Setelah 24 jam, timbang kembali contoh.

- Hitung penyerapan air dengan rumus :

Berat contoh  setelah 24 jam - berat contoh  awalBerat contoh  awal x 100 %

Catatan/Note :

- Parameter pemeriksaan bertandakan (R) juga dikerjakan untuk pemeriksaan sampel Retest.

- Hasil pemeriksaan, di catat di formulir pemeriksaan bahan pengemas (F-PQC-02-002-03).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-050 | 00 | 22 SEP 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-050 | 01 | 04 APR 2023 | Menghilangkan teks yang tercantum dalam bungkus dan Pemeriksaan wadah (khusus untuk pengemasan 50 gram) | Disesuaikan dengan dilapangan |
| I-QC-02-050 | 02 | 19 SEP 2023 | Menghilangkan Bilingual; Merevisi pemerian; Menambahkan parameter pemeriksaan Identifikasi | Disesuaikan dengan dilapangan |
| I-QC-02-050 | 03 |  | Menambahkan kode “R” pada parameter pemeriksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan sampel Retest | Disesuaikan dengan dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK